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Заявка на закупку ЗОИ
Физиотерапевтическое медицинское оборудование для модернизации здания лечебного корпуса учреждения здравоохранения «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии», расположенного по адресу г. Могилев, ул Н. Карабановская, д 90, 2 очередь

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
Лот №3
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Аппарат многофункциональный физиорефлексотерапевтический

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №3

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50. 13.790

	Объем (количество)
	1 комплект

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	14740 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевский областной центр  психиатрии и наркологии» 700194985


Приложение к лоту №3:
1. Состав (комплектация) (на 1 комплект):
1.1. Аппарат многофункциональный физиорефлексотерапевтический:  
1.1.1. Кабель пациента для физиопроцедур – 2 шт. 
1.1.2. Электроды фланелевые с токопроводящей графитизированной тканью, электроды 
прямоугольные, размером не более 60х80 (±10%) мм - 4 шт.
1.1.3. Кабель пациента для точечного инвазивного воздействия - 2 шт. 
1.1.4. Кабель пациента для точечного неинвазивного воздействия - 1 шт. 
1.1.5. Излучатель тепловой - 2 шт. 
1.1.6.  Излучатель лазерный - 1 шт. 
1.1.7. Насадка магнитная - 1 шт. 
1.1.8. Насадка коническая аурикулопунктурная – 1 шт.
1.1.9. Манжета для надвенного облучения крови – 1 шт.
2. Показатели (характеристики):
2.1. Наличие двух независимых каналов.
2.2. Режимы  и типы воздействия,  реализуемые в аппарате: 
2.2.1. ФИЗИО: ГТ (гальванический ток); ДДТ (диадинамические токи), СМТ (синусоидально-
модулированные токи. 
2.2.2. РЕФЛЕКС: Импульсный сигнал имеет форму 
«Спайк – волна». 
2.2.3. ТЕПЛО: термопунктура. 
2.2.4. МЛТ  –  магнитолазерная  терапия,  воздействие  на точки  акупунктуры  низкоинтенсивным  лазерным излучением. 
2.3. Работа аппарата по принципу:  стабилизации выходного тока. 
2.4. Частота синусоидальных колебаний от 2000Гц до 10000 Гц. 
2.5. Длительность воздействующего импульса,мс,не менее: 0,02  - 500. 
2.6. Длина волны лазерного излучения - красный диапазон  спектра,  мощность, мВт,  не более:  4. 
2.7. Амплитуда импульсных токов при Rн=(0,5±0,05), не более: 100 мА ± 20 %.  
2.8. Автоматическое  выключение  «тока  пациента»  по  истечении времени процедуры с
сопровождением звукового сигнала. 
2.9. Непрерывное время работы, часов, не менее: 8. 
2.10. Напряжение питания: 230 ± 23 В, 50 Гц. 
2.11 Потребляемая мощность, не более: 40 В·А 

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.




Товаровед 1 категории ООТ 	                                 	                              О.С.Сарнавская
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