ГродМТ 597/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Аппарат для заключения препаратов под покровное стекло

1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.
	Аппарат для заключения препаратов под покровное стекло
	1 ед.


2. Технические требования
2.1. Автоматизированное заключение окрашенных микропрепаратов под покровные стекла.
2.2. Производительность – не менее 90 микропрепаратов в час.
2.3. Наличие магазина для покровных стекол объемом от 150 штук.
2.4. Возможность использования предметных стекол шириной 24 или 26 мм; длиной 75 или 76 мм; толщиной 1,0-1,2 мм.
2.5. Возможность использования покровных стекол различной длины: 40, 50, 55 мм; шириной 24 или 26 мм; толщиной 0,15±0,02 мм.
2.6. Автоматическая загрузка и выгрузка контейнера с микропрепаратами. 
2.7. Наличие функции загрузки по требованию. 
2.8. Возможность обработки одного микропрепарата.
2.9. Автоматическое отбраковывание испорченных покровных стекол. 
2.10. Автоматический контроль испарений, наличие угольного фильтра.
2.11. Возможность использования разных кроющих (монтирующих) сред (среда для заключения под покровное стекло).
2.12. Регулировка объема кроющей (монтирующей среды) среды.
2.13. Автоматическая очистка системы.
3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объёму предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.
3.1. Гарантийное сервисное обслуживание всего комплекта оборудования в течение не менее 24 месяцев с момента инсталляции.
3.2. Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными правилами и нормами.

Лот 2 Система цифровой микроскопии (цифровой сканер микропрепаратов) 

1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.
	Система цифровой микроскопии (цифровой сканер микропрепаратов) 
	1 ед.


2. Технические требования  
2.1. Возможность сканирования гистологических и цитологических микропрепаратов в режиме светлого поля с функцией светового микроскопа.
2.2. Возможность сканирования как в автоматическом, так и в ручном режиме.
2.3. Наличии функции синхронизации для просмотра нескольких изображений.
2.4. Управляющий компьютер с программным обеспечением по визуализации отсканированных объектов включен в поставку.
2.5. Фотоматрица высокого разрешения, встроенная цветная камера не менее 5-10 мегапикселей.
2.6. Загрузка – от одного стекла и более, с размером используемых предметных стекол – 24-26 х 74-76 мм с вариациями толщины 0,9-1,1 мм.
2.7. Область сканирования препаратов – не менее 24х62 мм.
2.8. Для отдельных предметных стекол автоматическим или ручным способом могут быть выбраны индивидуальные режимы сканирования с определением площади образца для сканирования.
2.9. Классификация объективов – план-апохроматические (Plan-Apochromat) с увеличением 20Х и 40Х.
2.10. Система считывания штрих-кодов. 
2.11. Форматы сканирования – MDS, SVS, DICOM, JPEG, TIFF.
2.12. Все результаты анализа и изображения клеток сохраняются в цифровом архиве, обеспечивая долговременное хранение и возможность повторного просмотра, интеграцию данных в медицинскую информационную систему.
3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объёму предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.
3.1. Гарантийное сервисное обслуживание всего комплекта оборудования в течение не менее 24 месяцев с момента инсталляции.
3.2. Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными правилами и нормами.

