ГродМТ 530/26-ЗОИ                                                                                           Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Видеоскопическая стойка (комплект оборудования и инструментария для выполнения торакальных операций)

1. Состав (спецификация) закупаемых изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Монитор медицинский 4K/UHD, диагональ не менее 30” | 2 шт. |
| 1.2 | Видеосистема 4K/UHD с возможностью работы в ИК-режиме | 1 шт. |
| 1.3 | Источник света светодиодный с возможностью работы в ИК-режиме | 1 шт. |
| 1.4 | Световод волоконно-оптический | 8 шт. |
| 1.5 | Головка камеры 4К/ UHD с возможностью работы в ИК-режиме | 1 шт. |
| 1.6 | Инсуффлятор с функцией подогрева газа | 1 шт. |
| 1.6.1 | Инсуффляционная трубка для подачи СО2 | 3 шт. |
| 1.6.2 | Инсуффляционная трубка для подачи СО2 с подогревом | 3 шт. |
| 1.6.3 | Фильтр бактериальный | 10 шт. |
| 1.6.4 | Шланг для подключения к централизованной системе подачи СО2 | 1 шт. |
| 1.7 | Блок электрохирургический и ультразвуковой | 1 шт. |
| 1.7.1 | Педальный переключатель, длина кабеля не менее 3 м | 1 шт. |
| 1.7.2 | Нейтральный электрод многоразовый (или 300 шт одноразовых) | 5 шт. |
| 1.7.3 | Шнур соединительный к нейтральному электроду | 5 шт. |
| 1.7.4 | Кабель для монополярных инструментов | 5 шт. |
| 1.7.5 | Кабель для биполярных инструментов | 5 шт. |
| 1.8 | Трансдьюсер | 1 шт. |
| 1.9 | Инструмент для одновременной коагуляции и рассечения ткани, 5,0 – 5,5 мм, 33-36 см | 40 шт. |
| 1.10 | Инструмент для одновременной коагуляции и рассечения ткани, 9,0 – 10,0 мм, 19-21 см | 25 шт. |
| 1.11 | Аппарат для аспирации и ирригации | 1 шт. |
| 1.11.1 | Набор многоразовых трубок для ирригации | 5 шт. |
| 1.11.2 | Набор многоразовых трубок для аспирации | 5 шт. |
| 1.11.3 | Банка для сбора аспирата, объемом не менее 3л | 3 шт. |
| 1.12 | Лапароскоп (диаметр 10 мм, 30º) | 3 шт. |
| 1.13 | Лапароскоп IR (диаметр 10 мм, 30º) | 1 шт. |
| 1.14 | Лапароскоп (диаметр 5,0-5,5 мм, 30º) | 1 шт. |
| 1.15 | Троакар 10-11 мм со стилетом, длинной 100-110 мм | 4 шт. |
| 1.16 | Троакар 5,0-5,5 мм со стилетом, длинной 100-110 мм | 8 шт. |
| 1.17 | Редукционная трубка | 1 шт. |
| 1.18 | Редукционная трубка | 3 шт. |
| 1.19 | Троакар торакальный с пластиковым тубусом и стилетом | 4 шт. |
| 1.20 | Сменный пластиковый тубус | 4 уп. |
| 1.21 | Троакар торакальный с пластиковым тубусом и стилетом | 2 шт. |
| 1.22 | Сменный пластиковый тубус | 2 уп. |
| 1.23 | Захватывающие щипцы, комплект | 3 шт. |
| 1.24 | Захватывающие щипцы, комплект | 3 шт. |
| 1.25 | Захватывающие щипцы, комплект | 3 шт. |
| 1.26 | Захватывающие щипцы, комплект | 2 шт. |
| 1.27 | Захватывающие щипцы, комплект | 3 шт. |
| 1.28 | Захватывающие щипцы, комплект | 3 шт. |
| 1.29 | Захватывающие щипцы, комплект | 3 шт. |
| 1.30 | Щипцы для диссекции, комплект | 3 шт. |
| 1.31 | Щипцы для диссекции, комплект | 1 шт. |
| 1.32 | Ножницы, комплект | 3 шт. |
| 1.33 | Ножницы, комплект | 1 шт. |
| 1.34 | Щипцы биопсийные, комплект | 1 шт. |
| 1.35 | Захватывающие щипцы, биполярные, комплект | 3 шт. |
| 1.36 | Щипцы для диссекции, биполярные, комплект | 3 шт. |
| 1.37 | Иглодержатель разборный | 3 шт. |
| 1.38 | Рукоятка, для аспирации / ирригации | 4 шт. |
| 1.39 | Трубка для аспирации / ирригации | 3 шт. |
| 1.40 | Трубка для аспирации / ирригации монополярная | 1 шт. |
| 1.41 | Трубка для аспирации / ирригации, с иглой | 1 шт. |
| 1.42 | ВЧ-электрод тип – крючок | 5 шт. |
| 1.43 | ВЧ-электрод тип – шпатель | 1 шт. |
| 1.44 | Игла, для закрытия подкожных фасций | 2 шт. |
| 1.45 | Стерилизационная кассета пластиковая, с крышкой | 3 шт. |
| 1.46 | Стойка-тележка для второго монитора | 1 шт. |
| 1.47 | Троакар торакальный с гибкой канюлей | 4 шт. |
| 1.48 | Троакар торакальный с гибкой канюлей | 8 шт. |
| 1.49 | Троакар торакальный с гибкой канюлей | 8 шт. |
| 1.50 | Принадлежности к троакарам | 1 компл. |
| 1.51 | Клипаппликатор многоразовый для эндоскопических операций для наложения полимерных клипс, размер ML | 2 шт. |
| 1.52 | Клипаппликатор многоразовый для эндоскопических операций для наложения полимерных клипс, размер L | 2 шт. |
| 1.53 | Клипаппликатор многоразовый для эндоскопических операций для наложения полимерных клипс, размер XL | 2 шт. |
| 1.54 | Ретрактор | 2 шт. |
| 1.55 | Толкатель лигатур | 4 шт. |
| 1.56 | Толкатель лигатур | 2 шт. |
| 1.57 | Контейнер для хранения и стерилизации инструментов | 2 шт. |
| 1.58 | Фильтры тефлоновые | 6 шт. |
| 1.59 | Мат силиконовый | 4 шт. |
| 1.60 | Клипсы полимерные лигирующие ML | 168 шт. |
| 1.61 | Клипсы полимерные лигирующие L | 168 шт. |
| 1.62 | Клипсы полимерные лигирующие XL | 168 шт. |
| 1.63 | Набор чистящих щёток, комплект | 3 шт. |
| 1.64 | Стерилизационная кассета пластиковая, с крышкой | 3 шт. |
| 1.65 | Мешки для извлечения внутренних органов 200-300 мл | 50 шт. |
| 1.66 | Мешки для извлечения внутренних органов 700-800 мл | 50 шт. |
| 1.67 | Стойка-тележка для оборудования | 1 шт. |
| 1.68 | Стойка-тележка для второго монитора | 1 шт. |

2. Технические требования

| № п/п | Наименование/ Технические требования |
| --- | --- |
| 2.1. | Монитор медицинский UHD: |
|  | Экран не менее 30’’ по диагонали; |
|  | Разрешающая способность не менее 3840х2160; |
|  | Углы обзора по вертикали/горизонтали не менее 178º; |
|  | Контраст, не менее 1500:1; |
| 2.2. | Видеосистема: |
|  | Возможность получения изображения высокой четкости1920х1080p;* |
|  | Возможность работы в инфракрасном спектре света, не менее 2 режимов:* - режим ИК-спектра света; - режим «наложения» («обычный-видимый» + ИК-спектр света). |
|  | Контрастность изображения – не менее трёх типов (высокий, стандартный, низкий); |
|  | Режим структурного усиления изображения, количество типов структурного усиления – не менее двух (один для крупных структур, другой для мелких); |
|  | Сенсорный экран управления с русифицированным меню; |
|  | Предустановки для следующих режимов работы: лапароскопия, гистероскопия / гистерорезектоскопия, ИК режим и др.* |
| 2.3. | Источник света: |
|  | Мощность, не менее 300 Вт в ксеноновом эквиваленте; |
|  | Возможность работы в «видимом» и инфракрасном спектре света;* |
|  | Автоматическая регулировка яркости, совместная работа с видеосистемой – наличие; |
|  | Количество ступеней автоматической экспозиции – не менее 10; |
| 2.4. | Световод волоконно-оптический: |
|  | Длина не менее 3 м; |
|  | Диаметр не менее 4,0 мм; |
|  | Возможность стерилизации в автоклаве. |
| 2.5. | Головка камеры FullHD: |
|  | Трехчиповая (3хCMOS сенсора); |
|  | Возможность получения изображения высокой четкости 1920х1080p; |
|  | Возможность работы в «видимом» и инфракрасном спектре света;* |
|  | Не менее 3-х произвольно программируемых кнопок управления эндоскопической системой; |
|  | Регулируемое фокусное расстояние, не менее: f = 16 – 30 мм; |
|  | Оптическое увеличение: от 0.9 – 1.8 раза (2-х кратное увеличение); |
|  | Вес не более 220г; |
| 2.6. | Инсуффлятор: |
|  | Должен создавать и автоматически с высокой точностью поддерживать заранее установленное давление в брюшной полости пациента на протяжении всей лапароскопической операции; |
|  | Максимальная скорость потока газа не менее 45 л/мин с возможностью регулировки (от 0,1 до 45 л/мин); |
|  | Автоматическая система аспирации дыма при совместной работе с электрохирургическим блоком (два режима: медленный и быстрый); |
|  | Автоматический контроль над избыточным давлением; |
|  | Возможность задания объема полости: стандартная и малая; |
|  | Не менее 3-х режимов инсуффляции: медленный режим (0,1-1,0 л/мин), средний режим (2-19 л/мин), быстрый режим (20-45 л/мин); |
|  | Наличие в комплекте: - трубки для подачи газа – 4 шт.; - трубки для аспирации газа – 2 шт. |
| 2.7. | Блок электрохирургический и ультразвуковой: |
|  | сенсорный экран управления аппаратом; |
|  | функции «автостарт» и «автостоп»; |
|  | не менее 2-х режимов монополярного рассечения; |
|  | не менее 3-х режимов монополярной коагуляции; |
|  | не менее 3-х режимов биполярной коагуляции; |
|  | режим лигирования крупных сосудов; |
|  | не менее 2-х режимов работы с ультразвуковыми инструментами; |
|  | Характеристики монополярных режимов: - мощность аппарата при монополярном сечении не менее 300 Вт; - смешанное резание-коагуляция, мощность не менее 200 Вт; - коагуляция «мягкая», мощность не менее 120 Вт; - коагуляция «фильгурация», мощность не менее 120 Вт; - коагуляция SPRAY, мощность не менее 120 Вт; |
|  | Характеристики биполярных режимов: - коагуляция «мягкая», мощность не менее 120 Вт; - коагуляция «стандартная», мощность не менее 120 Вт; - режим лигирования крупных сосудов, мощность не менее 120 Вт.; |
|  | Характеристики ультразвуковых режимов: - максимальная мощность; - заданная мощность (не менее 5 уровней); |
|  | Разъемы - не менее 2-х монополярных; - не менее 1-го биполярного (в том числе для подключения инструментов для лигирования); - не менее 1-го для ультразвукового трансдьюсера; |
| 2.8 | Трансдьюсер: |
|  | для передачи ультразвуковой и биполярной энергии; |
|  | автоклавируемый. |
| 2.9 | Инструмент для одновременной коагуляции и рассечения ткани, 5,0 – 5,5 мм, 33-36 см: |
|  | фронтальная рукоятка; |
|  | не менее 2-х кнопок управления: - для одновременной коагуляции и рассечения ткани; - для коагуляции ткани; |
|  | ротация бранш – 360°; |
|  | верхняя бранша – подвижная, биполярная; |
|  | нижняя бранша – неподвижная, ультразвуковое воздействие; |
|  | возможность одновременного заваривания и пересечения сосудов – не менее 7мм; |
|  | не мене 5 инструментов в упаковке. |
| 2.10 | Инструмент для одновременной коагуляции и рассечения ткани, 9,0 – 10,0 мм, 19-21 см: |
|  | фронтальная рукоятка; |
|  | не менее 2-х кнопок управления: - для одновременной коагуляции и рассечения ткани; - для коагуляции ткани; |
|  | ротация бранш – 360°; |
|  | верхняя бранша – подвижная, биполярная; |
|  | нижняя бранша – неподвижная, ультразвуковое воздействие; |
|  | возможность одновременного заваривания и пересечения сосудов – не менее 7мм; |
|  | не мене 5 инструментов в упаковке. |
| 2.11 | Аппарат для аспирации и ирригации (или два прибора: помпа для ирригации и аспиратор): |
|  | Должен эффективно обеспечивать аспирацию жидкости, сгустков крови и другого содержимого, а также выполнять ирригацию растворов во время лапароскопических операции; |
|  | Сенсорный экран для отображения параметров и управления функциями прибора; |
|  | Насос роликового или вакуумного типа; |
|  | Управление аспирацией/ирригацией с помощью ручного контроля или ножной педали; |
|  | Максимальная скорость ирригации – не менее 2 л/мин; максимальная скорость аспирации – не менее 2 л/мин; |
| 2.12 | Лапароскоп (диаметр 10 мм, 30º): |
|  | Возможность получения изображения HD; |
|  | Угол обзора – 30º; |
|  | Рабочая длина: 305 – 335 мм; Диаметр – 10 мм; |
|  | Пластиковый контейнер для хранения и стерилизации в комплекте; |
|  | Возможность стерилизации в автоклаве. |
| 2.13 | Лапароскоп IR (диаметр 10 мм, 30º): |
|  | Возможность работы в «видимом» и инфракрасном спектре света;* |
|  | Возможность получения изображения HD; |
|  | Угол обзора – 30º; |
|  | Рабочая длина: 305 – 335 мм; Диаметр – 10 мм; |
|  | Пластиковый контейнер для хранения и стерилизации в комплекте; |
|  | Возможность стерилизации в автоклаве. |
| 2.14 | Лапароскоп (диаметр 5,0-5,5 мм, 30º): |
|  | Возможность получения изображения HD; |
|  | Угол обзора – 30º; |
|  | Рабочая длина: 290 – 320 мм; Диаметр – 5,0-5,5 мм; |
|  | Пластиковый контейнер для хранения и стерилизации в комплекте; |
|  | Возможность стерилизации в автоклаве. |
| 2.15 | Троакар 10-11 мм со стилетом, длинной 100-110 мм: |
|  | - должен быть с запорным краном; |
|  | - должен быть с откидным клапаном (ручное и автоматическое открытие) или силиконовым; |
|  | - стилет должен быть пирамидальный. |
| 2.16 | Троакар 5,0-5,5 мм со стилетом, длинной 100-110 мм: |
|  | - должен быть с запорным краном; |
|  | - должен быть с откидным клапаном (ручное и автоматическое открытие) или силиконовым; |
|  | - стилет должен быть пирамидальный. |
| 2.17 | Редукционная трубка: |
|  | - металлическая; |
|  | - должна обеспечивать переход от 10-11 мм к 5,0-5,5 мм. |
| 2.18 | Редукционная трубка: |
|  | - пластиковая, накидная; |
|  | - должна обеспечивать переход от 10-11 мм к 5,0-5,5 мм. |
| 2.19 | Троакар торакальный с пластиковым тубусом и стилетом: |
|  | - диаметр 6-7 м; |
|  | - рабочая длина 7-10 см; |
|  | - многоразовый; |
| 2.20 | Сменный пластиковый тубус: |
|  | - диаметр 6-7 м; |
|  | - рабочая длина 7-10 см; |
|  | - с резьбой; многоразовый; |
|  | - 5 шт/уп. |
| 2.21 | Троакар торакальный с пластиковым тубусом и стилетом: |
|  | - диаметр 10-11 м; |
|  | - рабочая длина 7-10 см; |
|  | - многоразовый; |
| 2.22 | Сменный пластиковый тубус: |
|  | - диаметр 10-11 м; |
|  | - рабочая длина 7-10 см; |
|  | - с резьбой; многоразовый; |
|  | - 5 шт/уп. |
| 2.23 | Захватывающие щипцы, комплект: |
|  | Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка; |
|  | для всех видов операций; атравматичные; плоские; |
|  | поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши; |
|  | длина захвата не менее 19 мм; рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм; |
|  | рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком; |
| 2.24 | Захватывающие щипцы, комплект: |
|  | Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка; |
|  | тип – крокодил (для надёжного захвата скользких тканей); поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); |
|  | две подвижные бранши; длина захвата не менее 18 мм; |
|  | рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм; |
|  | рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком; |
| 2.25 | Захватывающие щипцы, комплект: |
|  | Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка; |
|  | тип – Johann; для всех видов операций; атравматичные; плоские; |
|  | поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); |
|  | две подвижные бранши; длина захвата не менее 24 мм; |
|  | рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм; |
|  | рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком; |
| 2.26 | Захватывающие щипцы, комплект: |
|  | Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка; |
|  | тип – волна; для всех видов операций; атравматичные; |
|  | поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); |
|  | две подвижные бранши; длина захвата не менее 30 мм; |
|  | рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм; |
|  | рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком; |
| 2.27 | Захватывающие щипцы, комплект: |
|  | Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком, изолирующий тубус, рабочая вставка; |
|  | тип – Бэбкок; для всех видов операций; атравматичные; |
|  | поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши; |
|  | длина захвата не менее 30 мм; диаметр 5 мм; |
|  | рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком; |
| 2.28 | Захватывающие щипцы, комплект: |
|  | Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком, изолирующий тубус, рабочая вставка; |
|  | тип – CrocheOlmi или аналог; одна подвижная бранша; для всех видов операций; атравматичные; |
|  | поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши; |
|  | длина захвата не менее 30 мм; диаметр 5 мм; |
| 2.29 | Захватывающие щипцы, комплект: |
|  | Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком, изолирующий тубус, рабочая вставка; |
|  | тип – коготь; одна подвижная бранша; |
|  | поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши; |
|  | длина захвата не менее 30 мм; диаметр 5 мм; |
| 2.30 | Щипцы для диссекции, комплект: |
|  | Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка; |
|  | тип – Maryland; скошенные насечки бранш; |
|  | поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши; |
|  | длина захвата не менее 21 мм; рабочая длина 33-36 см; |
|  | диаметр 5 мм; рукоятка монополярная; |
| 2.31 | Щипцы для диссекции, комплект: |
|  | Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка; |
|  | тип – прямоугольный диссектор; |
|  | поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши; |
|  | длина захвата не менее 18 мм; рабочая длина 33-36 см; |
|  | диаметр 5 мм; рукоятка монополярная; |
| 2.32 | Ножницы, комплект: |
|  | Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка; |
|  | тип – Metzenbaum (изогнутые); |
|  | поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши; |
|  | длина захвата, не менее 19 мм; рабочая длина 33-36 см; |
|  | диаметр 5 мм; рукоятка монополярная; |
| 2.33 | Ножницы, комплект: |
|  | Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка; |
|  | тип – миниMetzenbaum (изогнутые); |
|  | поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши; |
|  | длина захвата, не менее 14 мм; рабочая длина 33-36 см; |
|  | диаметр 5 мм; рукоятка монополярная; |
| 2.34 | Щипцы биопсийные, комплект: |
|  | Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка; |
|  | две подвижные овальные бранши с шипом |
|  | поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши; |
|  | длина захвата не менее 12 мм; рабочая длина 33-36 см; |
|  | диаметр 5 мм; рукоятка монополярная; |
| 2.35 | Захватывающие щипцы, биполярные, комплект: |
|  | Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка; |
|  | тип – Johann; |
|  | керамическая изоляция подвижных соединений инструментов; |
|  | поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); |
|  | две подвижные бранши; длина захвата не менее 16 мм; |
|  | рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм; |
| 2.36 | Щипцы для диссекции, биполярные, комплект: |
|  | Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка; |
|  | тип – Maryland; |
|  | керамическая изоляция подвижных соединений инструментов; |
|  | поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши; |
|  | длина захвата не менее 18 мм; |
|  | рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм; |
| 2.37 | Иглодержатель разборный: |
|  | ассиметричная рукоятка с кремальерой и защитным тубусом, рабочая вставка; |
|  | прямой; диаметр 5 мм; рабочая длина 33-36 см; |
| 2.38 | Рукоятка, для аспирации / ирригации: |
|  | с рычажным управлением (один рычаг для аспирации, второй для ирригации); |
|  | для использования с насосами, управляемыми давлением |
| 2.39 | Трубка для аспирации / ирригации: |
|  | диаметр 5 мм, рабочая длина 330-360 мм; |
|  | дистальные отверстия; |
| 2.40 | Трубка для аспирации / ирригации монополярная: |
|  | диаметр 5 мм, рабочая длина 330-360 мм; |
|  | дистальные отверстия; |
| 2.41 | Трубка для аспирации / ирригации, с иглой: |
|  | диаметр 5 мм, рабочая длина 330-360 мм; |
| 2.42 | ВЧ-электрод тип – крючок: |
|  | диаметр 5 мм; рабочая длина 33 см; |
|  | эргономичная рукоятка. |
| 2.43 | ВЧ-электрод тип – шпатель: |
|  | диаметр 5 мм; рабочая длина 33 см; |
|  | эргономичная рукоятка. |
| 2.44 | Игла, для закрытия подкожных фасций: |
|  | - рабочая длина 17-18 см; |
|  | - диаметр 2,9 – 3,1 мм; |
|  | - тип «BERCI». |
| 2.45 | Стерилизационная кассета пластиковая, с крышкой |
|  | наружные размеры стерилизационной кассеты, не менее: 535 x 135 x 265 мм; |
|  | контейнер, для верхней части стерилизационной кассеты, размер не менее: 480 x 60 x 220 мм; |
|  | запасная подкладка, грубая, силиконовая, размеры не менее: 420 x 175 мм; |
| 2.46 | Стойка-тележка для второго монитора: |
|  | возможность размещения монитора диагональю не менее 32”, и весом не менее 16 кг; |
|  | возможность регулировки высоты размещения монитора; |
| 2.47 | Троакар торакальный с гибкой канюлей: |
|  | - диаметр 12,5-13,0 мм; |
|  | - рабочая длина 6-8 см; |
|  | - пластиковая канюля с резьбой; |
|  | - стилет металлический затупленный; |
|  | в комплекте: - запасные пластиковые канюли с резьбой, не менее 3 шт. на каждый троакар; |
| 2.48 | Троакар торакальный с гибкой канюлей: |
|  | - диаметр 10,0-11,0 мм; |
|  | - рабочая длина 6-8 см; |
|  | - пластиковая канюля с резьбой; |
|  | - стилет металлический затупленный; |
|  | в комплекте: - запасные пластиковые канюли с резьбой, не менее 5 шт. на каждый троакар; |
| 2.49 | Троакар торакальный с гибкой канюлей: |
|  | - диаметр 6,0-7,0 мм; |
|  | - рабочая длина 6-8 см; |
|  | - пластиковая канюля с резьбой; |
|  | - стилет металлический затупленный; |
|  | в комплекте: - запасные пластиковые канюли с резьбой, не менее 5 шт. на каждый троакар; |
| 2.50 | Принадлежности к троакарам: |
|  | - предложить: колпачки / клапаны и др. необходимые принадлежности из расчёта по 10 шт на каждый троакар; |
| 2.51 | Клип-аппликатор для полимерных клипс: |
|  | для клипс размера ML; |
|  | наличие цветовой маркировки; |
|  | диаметр стержня – 5 мм, длина рабочей части – 33-36см, |
| 2.52 | Клип-аппликатор для полимерных клипс: |
|  | для клипс размера L; |
|  | наличие цветовой маркировки; |
|  | диаметр стержня – 10 мм, длина рабочей части – 33-36см, |
| 2.53 | Клип-аппликатор для полимерных клипс: |
|  | для клипс размера XL; |
|  | наличие цветовой маркировки; |
|  | диаметр стержня – 10 мм, длина рабочей части – 33-36см, |
| 2.54 | Ретрактор: |
|  | диаметр стержня – 5 мм, длина рабочей части – 33-36см, |
|  | тип - «кольцевой»; |
|  | на рукоятке кольцо для регулировки отклонения дистального части; |
| 2.55 | Толкатель лигатур: |
|  | диаметр стержня – 4-5 мм, длина рабочей части – 33-36см, |
|  | тип - «полукольцо»; |
|  | встроенная эргономичная рукоятка; |
| 2.56 | Толкатель лигатур: |
|  | диаметр стержня – 4-5 мм, длина рабочей части – 33-36см, |
|  | тип - «кольцо»; |
|  | встроенная эргономичная рукоятка; |
| 2.57 | Контейнер алюминиевый для хранения и стерилизации инструментов: |
|  | стерилизационный контейнер, с перфорированной крышкой на 2 фильтра; |
|  | размер: 580х280х150 мм±5мм; |
| 2.58 | Фильтры тефлоновые: |
|  | - многоразовые, на 1000 стерилизаций; |
| 2.59 | Мат силиконовый: |
|  | - многоразовый, «ворсистый», размер: 520 х 230 мм; |
| 2.60 | Клипсы полимерные лигирующие ML |
|  | должны быть изготовлены из высококачественного полимера, обеспечивающего высокий уровень биосовместимости |
|  | зелёная цветовая маркировка картриджа |
|  | количество клипс в картридже – 6 шт. |
|  | размер лигируемых структур – 3 – 10 мм |
|  | длина наружной ножки – не более 9,5 мм |
|  | толщина ножки клипсы – не более 1,29 мм |
|  | форма закрытия – внутренний замок, который обеспечивает быстрое и эффективное закрытие |
|  | наличие насечек на внутренней стороне клипсы |
|  | диаметр фиксирующей втулки – 1,3 мм |
|  | изогнутая форма клипсы |
|  | полностью совместимы с поставляемым клипаппликатором многоразовый для эндоскопических операций для наложения полимерных клипс ML |
| 2.61 | Клипсы полимерные лигирующие L |
|  | должны быть изготовлены из высококачественного полимера, обеспечивающего высокий уровень биосовместимости |
|  | фиолетовая цветовая маркировка картриджа |
|  | количество клипс в картридже – 6 шт. |
|  | размер лигируемых структур – 5 – 13 мм |
|  | длина наружной ножки – не более 13 мм |
|  | толщина ножки клипсы – не более 1,29 мм |
|  | форма закрытия – внутренний замок, который обеспечивает быстрое и эффективное закрытие |
|  | наличие насечек на внутренней стороне клипсы |
|  | диаметр фиксирующей втулки – 1,3 мм |
|  | изогнутая форма клипсы |
|  | полностью совместимы с поставляемым клипаппликатором многоразовый для эндоскопических операций для наложения полимерных клипс L |
| 2.62 | Клипсы полимерные лигирующие XL |
|  | должны быть изготовлены из высококачественного полимера, обеспечивающего высокий уровень биосовместимости |
|  | Желтая или коричневая цветовая маркировка картриджа |
|  | количество клипс в картридже – 6 шт. |
|  | размер лигируемых структур – 7 – 16 мм |
|  | длина наружной ножки – не более 17,8 мм |
|  | толщина ножки клипсы – не более 1,29 мм |
|  | форма закрытия – внутренний замок, который обеспечивает быстрое и эффективное закрытие |
|  | наличие насечек на внутренней стороне клипсы |
|  | диаметр фиксирующей втулки – 1,3 мм |
|  | изогнутая форма клипсы |
|  | полностью совместимы с поставляемым клипаппликатором многоразовый для эндоскопических операций для наложения полимерных клипс XL |
| 2.63 | Набор чистящих щёток: |
|  | щетка для инструментов, размер (диаметр щетки – не менее 6 мм, общая длина – не менее 250 мм); |
|  | щетка для инструментов, размер (диаметр щетки – не менее 10 мм, общая длина – не менее 250 мм); |
|  | щетка для поверхностей. |
| 2.64 | Стерилизационная кассета пластиковая, с крышкой: |
|  | наружные размеры стерилизационной кассеты, не менее: 535 x 135 x 265 мм; |
|  | контейнер, для верхней части стерилизационной кассеты, размер не менее: 480 x 60 x 220 мм; |
|  | запасная подкладка, грубая, силиконовая, размеры не менее: 420 x 175 мм; |
| 2.65 | Мешки для извлечения внутренних органов 200-300 мл: |
|  | полиуретановый мешок с тканным нейлоновым покрытием; |
|  | с дополнительно прошитыми краями контейнера с целью исключения возможности разрыва мешка в месте спаивания; |
|  | с наличием рукоятки для многократного открытия и закрытия контейнера с помощью одной руки без дополнительного применения инструментов; |
|  | с диаметром проводника – 10-11 мм |
| 2.66 | Мешки для извлечения внутренних органов 700-800 мл: |
|  | полиуретановый мешок с тканным нейлоновым покрытием; |
|  | с дополнительно прошитыми краями контейнера с целью исключения возможности разрыва мешка в месте спаивания; |
|  | с наличием рукоятки для многократного открытия и закрытия контейнера с помощью одной руки без дополнительного применения инструментов; |
|  | с диаметром проводника – 10-11 мм |
| 2.67 | Стойка-тележка для оборудования: |
|  | размеры (высота, глубина, ширина) не менее – 1100 мм (без учёта держателя для ЖК монитора), 650 мм, 650 мм; |
|  | количество полок – не менее 3-х; |
|  | количество колес с антистатическим покрытием – не менее 4-х (два с тормозом); |
|  | Наличие в комплекте: - держатель для ЖК монитора; - выдвижной ящик, с замком; - держатель для головок камеры; |
| 2.68 | Стойка-тележка для второго монитора: |
|  | возможность размещения монитора диагональю не менее 32”, и весом не менее 16 кг; |
|  | возможность регулировки высоты размещения монитора; |