ГродМТ 530/26-ЗОИ                                                                                           Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

[bookmark: _Hlk196226503][bookmark: _Hlk221807312]Лот 1 Видеоскопическая стойка (комплект оборудования и инструментария для выполнения торакальных операций)

1. Состав (спецификация) закупаемых изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1
	Монитор медицинский 4K/UHD, диагональ не менее 30”
	2 шт.

	1.2
	Видеосистема 4K/UHD с возможностью работы в ИК-режиме
	1 шт.

	1.3
	Источник света светодиодный с возможностью работы в ИК-режиме
	1 шт.

	1.4
	Световод волоконно-оптический
	8 шт.

	1.5
	Головка камеры 4К/ UHD с возможностью работы в ИК-режиме
	1 шт.

	1.6
	Инсуффлятор с функцией подогрева газа
	1 шт.

	1.6.1
	Инсуффляционная трубка для подачи СО2
	3 шт.

	1.6.2
	Инсуффляционная трубка для подачи СО2 с подогревом
	3 шт.

	1.6.3
	Фильтр бактериальный
	10 шт.

	1.6.4
	Шланг для подключения к централизованной системе подачи СО2
	1 шт.

	1.7
	Блок электрохирургический и ультразвуковой
	1 шт.

	1.7.1
	Педальный переключатель, длина кабеля не менее 3 м
	1 шт.

	1.7.2
	Нейтральный электрод многоразовый (или 300 шт одноразовых)
	5 шт.

	1.7.3
	Шнур соединительный к нейтральному электроду
	5 шт.

	1.7.4
	Кабель для монополярных инструментов
	5 шт.

	1.7.5
	Кабель для биполярных инструментов
	5 шт.

	1.8
	Трансдьюсер
	1 шт.

	1.9
	Инструмент для одновременной коагуляции и рассечения ткани, 5,0 – 5,5 мм, 33-36 см
	40 шт.

	1.10
	Инструмент для одновременной коагуляции и рассечения ткани, 9,0 – 10,0 мм, 19-21 см
	25 шт.

	1.11
	Аппарат для аспирации и ирригации
	1 шт.

	1.11.1
	Набор многоразовых трубок для ирригации
	5 шт.

	1.11.2
	Набор многоразовых трубок для аспирации
	5 шт.

	1.11.3
	Банка для сбора аспирата, объемом не менее 3л
	3 шт.

	1.12
	Лапароскоп (диаметр 10 мм, 30º)
	3 шт.

	1.13
	Лапароскоп IR (диаметр 10 мм, 30º)
	1 шт.

	1.14
	Лапароскоп (диаметр 5,0-5,5 мм, 30º)
	1 шт.

	1.15
	Троакар 10-11 мм со стилетом, длинной 100-110 мм
	4 шт.

	1.16
	Троакар 5,0-5,5 мм со стилетом, длинной 100-110 мм
	8 шт.

	1.17
	Редукционная трубка
	1 шт.

	1.18
	Редукционная трубка
	3 шт.

	1.19
	Троакар торакальный с пластиковым тубусом и стилетом
	4 шт.

	1.20
	Сменный пластиковый тубус
	4 уп.

	1.21
	Троакар торакальный с пластиковым тубусом и стилетом
	2 шт.

	1.22
	Сменный пластиковый тубус
	2 уп.

	1.23
	Захватывающие щипцы, комплект
	3 шт.

	1.24
	Захватывающие щипцы, комплект
	3 шт.

	1.25
	Захватывающие щипцы, комплект
	3 шт.

	1.26
	Захватывающие щипцы, комплект
	2 шт.

	1.27
	Захватывающие щипцы, комплект
	3 шт.

	1.28
	Захватывающие щипцы, комплект
	3 шт.

	1.29
	Захватывающие щипцы, комплект
	3 шт.

	1.30
	Щипцы для диссекции, комплект
	3 шт.

	1.31
	Щипцы для диссекции, комплект
	1 шт.

	1.32
	Ножницы, комплект
	3 шт.

	1.33
	Ножницы, комплект
	1 шт.

	1.34
	Щипцы биопсийные, комплект
	1 шт.

	1.35
	Захватывающие щипцы, биполярные, комплект
	3 шт.

	1.36
	Щипцы для диссекции, биполярные, комплект
	3 шт.

	1.37
	Иглодержатель разборный
	3 шт.

	1.38
	Рукоятка, для аспирации / ирригации
	4 шт.

	1.39
	Трубка для аспирации / ирригации
	3 шт.

	1.40
	Трубка для аспирации / ирригации монополярная
	1 шт.

	1.41
	Трубка для аспирации / ирригации, с иглой
	1 шт.

	1.42
	ВЧ-электрод тип – крючок
	5 шт.

	1.43
	ВЧ-электрод тип – шпатель
	1 шт.

	1.44
	Игла, для закрытия подкожных фасций
	2 шт.

	1.45
	Стерилизационная кассета пластиковая, с крышкой
	3 шт.

	1.46
	Стойка-тележка для второго монитора
	1 шт.

	1.47
	Троакар торакальный с гибкой канюлей
	4 шт.

	1.48
	Троакар торакальный с гибкой канюлей
	8 шт.

	1.49
	Троакар торакальный с гибкой канюлей
	8 шт.

	1.50
	Принадлежности к троакарам
	1 компл.

	1.51
	Клипаппликатор многоразовый для эндоскопических операций для наложения полимерных клипс, размер ML
	2 шт.

	1.52
	Клипаппликатор многоразовый для эндоскопических операций для наложения полимерных клипс, размер L
	2 шт.

	1.53
	Клипаппликатор многоразовый для эндоскопических операций для наложения полимерных клипс, размер XL
	2 шт.

	1.54
	Ретрактор
	2 шт.

	1.55
	Толкатель лигатур
	4 шт.

	1.56
	Толкатель лигатур
	2 шт.

	1.57
	Контейнер для хранения и стерилизации инструментов
	2 шт.

	1.58
	Фильтры тефлоновые
	6 шт.

	1.59
	Мат силиконовый
	4 шт.

	1.60
	Клипсы полимерные лигирующие ML
	168 шт.

	1.61
	Клипсы полимерные лигирующие L
	168 шт.

	1.62
	Клипсы полимерные лигирующие XL
	168 шт.

	1.63
	Набор чистящих щёток, комплект
	3 шт.

	1.64
	Стерилизационная кассета пластиковая, с крышкой
	3 шт.

	1.65
	Мешки для извлечения внутренних органов 200-300 мл
	50 шт.

	1.66
	Мешки для извлечения внутренних органов 700-800 мл
	50 шт.

	1.67
	Стойка-тележка для оборудования
	1 шт.

	1.68
	Стойка-тележка для второго монитора
	1 шт.


2. Технические требования
	№ п/п
	Наименование/ Технические требования

	2.1.
	Монитор медицинский UHD:

	
	Экран не менее 30’’ по диагонали;

	
	Разрешающая способность не менее 3840х2160;

	
	Углы обзора по вертикали/горизонтали не менее 178º;

	
	Контраст, не менее 1500:1;

	2.2.
	Видеосистема:

	
	Возможность получения изображения высокой четкости1920х1080p;*

	
	Возможность работы в инфракрасном спектре света, не менее 2 режимов:*
- режим ИК-спектра света;
- режим «наложения» («обычный-видимый» + ИК-спектр света).

	
	Контрастность изображения – не менее трёх типов (высокий, стандартный, низкий);

	
	Режим структурного усиления изображения, количество типов структурного усиления – не менее двух (один для крупных структур, другой для мелких);

	
	Сенсорный экран управления с русифицированным меню;

	
	Предустановки для следующих режимов работы: лапароскопия, гистероскопия / гистерорезектоскопия, ИК режим и др.*

	2.3.
	Источник света:

	
	Мощность, не менее 300 Вт в ксеноновом эквиваленте;

	
	Возможность работы в «видимом» и инфракрасном спектре света;*

	
	Автоматическая регулировка яркости, совместная работа с видеосистемой – наличие;

	
	Количество ступеней автоматической экспозиции – не менее 10;

	2.4.
	Световод волоконно-оптический:

	
	Длина не менее 3 м;

	
	Диаметр не менее 4,0 мм;

	
	Возможность стерилизации в автоклаве.

	2.5.
	Головка камеры FullHD:

	
	Трехчиповая (3хCMOS сенсора);

	
	Возможность получения изображения высокой четкости 1920х1080p;

	
	Возможность работы в «видимом» и инфракрасном спектре света;*

	
	Не менее 3-х произвольно программируемых кнопок управления эндоскопической системой;

	
	Регулируемое фокусное расстояние, не менее: f = 16 – 30 мм;

	
	Оптическое увеличение: от 0.9 – 1.8 раза (2-х кратное увеличение);

	
	Вес не более 220г;

	2.6.
	Инсуффлятор:

	
	Должен создавать и автоматически с высокой точностью поддерживать заранее установленное давление в брюшной полости пациента на протяжении всей лапароскопической операции;

	
	Максимальная скорость потока газа не менее 45 л/мин с возможностью регулировки (от 0,1 до 45 л/мин);

	
	Автоматическая система аспирации дыма при совместной работе с электрохирургическим блоком (два режима: медленный и быстрый);

	
	Автоматический контроль над избыточным давлением;

	
	Возможность задания объема полости: стандартная и малая;

	
	Не менее 3-х режимов инсуффляции: медленный режим (0,1-1,0 л/мин), средний режим (2-19 л/мин), быстрый режим (20-45 л/мин);

	
	Наличие в комплекте:
- трубки для подачи газа – 4 шт.;
- трубки для аспирации газа – 2 шт.

	2.7.
	Блок электрохирургический и ультразвуковой:

	
	сенсорный экран управления аппаратом;

	
	функции «автостарт» и «автостоп»;

	
	не менее 2-х режимов монополярного рассечения;

	
	не менее 3-х режимов монополярной коагуляции;

	
	не менее 3-х режимов биполярной коагуляции;

	
	режим лигирования крупных сосудов;

	
	не менее 2-х режимов работы с ультразвуковыми инструментами;

	
	Характеристики монополярных режимов:
- мощность аппарата при монополярном сечении не менее 300 Вт;
- смешанное резание-коагуляция, мощность не менее 200 Вт;
- коагуляция «мягкая», мощность не менее 120 Вт;
- коагуляция «фильгурация», мощность не менее 120 Вт;
- коагуляция SPRAY, мощность не менее 120 Вт;

	
	Характеристики биполярных режимов:
- коагуляция «мягкая», мощность не менее 120 Вт;
- коагуляция «стандартная», мощность не менее 120 Вт;
- режим лигирования крупных сосудов, мощность не менее 120 Вт.;

	
	Характеристики ультразвуковых режимов:
- максимальная мощность;
- заданная мощность (не менее 5 уровней);

	
	Разъемы
- не менее 2-х монополярных;
- не менее 1-го биполярного (в том числе для подключения инструментов для лигирования);
- не менее 1-го для ультразвукового трансдьюсера;

	2.8
	Трансдьюсер:

	
	для передачи ультразвуковой и биполярной энергии;

	
	автоклавируемый.

	2.9
	Инструмент для одновременной коагуляции и рассечения ткани, 5,0 – 5,5 мм, 33-36 см:

	
	фронтальная рукоятка;

	
	не менее 2-х кнопок управления:
- для одновременной коагуляции и рассечения ткани;
- для коагуляции ткани;

	
	ротация бранш – 360°;

	
	верхняя бранша – подвижная, биполярная;

	
	нижняя бранша – неподвижная, ультразвуковое воздействие;

	
	возможность одновременного заваривания и пересечения сосудов –  не менее 7мм;

	
	не мене 5 инструментов в упаковке.

	2.10
	Инструмент для одновременной коагуляции и рассечения ткани, 9,0 – 10,0 мм, 19-21 см:

	
	фронтальная рукоятка;

	
	не менее 2-х кнопок управления:
- для одновременной коагуляции и рассечения ткани;
- для коагуляции ткани;

	
	ротация бранш – 360°;

	
	верхняя бранша – подвижная, биполярная;

	
	нижняя бранша – неподвижная, ультразвуковое воздействие;

	
	возможность одновременного заваривания и пересечения сосудов –  не менее 7мм;

	
	не мене 5 инструментов в упаковке.

	2.11
	Аппарат для аспирации и ирригации (или два прибора: помпа для ирригации и аспиратор):

	
	Должен эффективно обеспечивать аспирацию жидкости, сгустков крови и другого содержимого, а также выполнять ирригацию растворов во время лапароскопических операции;

	
	Сенсорный экран для отображения параметров и управления функциями прибора;

	
	Насос роликового или вакуумного типа;

	
	Управление аспирацией/ирригацией с помощью ручного контроля или ножной педали;

	
	Максимальная скорость ирригации – не менее 2 л/мин; максимальная скорость аспирации – не менее 2 л/мин;

	2.12
	Лапароскоп (диаметр 10 мм, 30º):

	
	Возможность получения изображения HD;

	
	Угол обзора – 30º;

	
	Рабочая длина: 305 – 335 мм; Диаметр – 10 мм;

	
	Пластиковый контейнер для хранения и стерилизации в комплекте;

	
	Возможность стерилизации в автоклаве.

	2.13
	Лапароскоп IR (диаметр 10 мм, 30º):

	
	Возможность работы в «видимом» и инфракрасном спектре света;*

	
	Возможность получения изображения HD;

	
	Угол обзора – 30º;

	
	Рабочая длина: 305 – 335 мм; Диаметр – 10 мм;

	
	Пластиковый контейнер для хранения и стерилизации в комплекте;

	
	Возможность стерилизации в автоклаве.

	2.14
	Лапароскоп (диаметр 5,0-5,5 мм, 30º):

	
	Возможность получения изображения HD;

	
	Угол обзора – 30º;

	
	Рабочая длина: 290 – 320 мм; Диаметр – 5,0-5,5 мм;

	
	Пластиковый контейнер для хранения и стерилизации в комплекте;

	
	Возможность стерилизации в автоклаве.

	2.15
	Троакар 10-11 мм со стилетом, длинной 100-110 мм:

	
	- должен быть с запорным краном;

	
	- должен быть с откидным клапаном (ручное и автоматическое открытие) или силиконовым;

	
	- стилет должен быть пирамидальный.

	2.16
	Троакар 5,0-5,5 мм со стилетом, длинной 100-110 мм:

	
	- должен быть с запорным краном;

	
	- должен быть с откидным клапаном (ручное и автоматическое открытие) или силиконовым;

	
	- стилет должен быть пирамидальный.

	2.17
	Редукционная трубка:

	
	- металлическая;

	
	- должна обеспечивать переход от 10-11 мм к 5,0-5,5 мм.

	2.18
	Редукционная трубка:

	
	- пластиковая, накидная;

	
	- должна обеспечивать переход от 10-11 мм к 5,0-5,5 мм.

	2.19
	Троакар торакальный с пластиковым тубусом и стилетом:

	
	- диаметр 6-7 м;

	
	- рабочая длина 7-10 см;

	
	- многоразовый;

	2.20
	Сменный пластиковый тубус:

	
	- диаметр 6-7 м;

	
	- рабочая длина 7-10 см;

	
	- с резьбой; многоразовый;

	
	- 5 шт/уп.

	2.21
	Троакар торакальный с пластиковым тубусом и стилетом:

	
	- диаметр 10-11 м;

	
	- рабочая длина 7-10 см;

	
	- многоразовый;

	2.22
	Сменный пластиковый тубус:

	
	- диаметр 10-11 м;

	
	- рабочая длина 7-10 см;

	
	- с резьбой; многоразовый;

	
	- 5 шт/уп.

	2.23
	Захватывающие щипцы, комплект:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	для всех видов операций; атравматичные; плоские;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши;

	
	длина захвата не менее 19 мм; рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм;

	
	рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком;

	2.24
	Захватывающие щипцы, комплект:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – крокодил (для надёжного захвата скользких тканей); поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); 

	
	две подвижные бранши;  длина захвата не менее 18 мм;

	
	рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм;

	
	рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком;

	2.25
	Захватывающие щипцы, комплект:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – Johann; для всех видов операций; атравматичные; плоские;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом);

	
	две подвижные бранши; длина захвата не менее 24 мм;

	
	рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм; 

	
	рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком;

	2.26
	Захватывающие щипцы, комплект:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – волна; для всех видов операций; атравматичные;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом);

	
	две подвижные бранши; длина захвата не менее 30 мм;

	
	рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм; 

	
	рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком;

	2.27
	Захватывающие щипцы, комплект:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – Бэбкок; для всех видов операций; атравматичные;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши;

	
	длина захвата не менее 30 мм; диаметр 5 мм;

	
	рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком;

	2.28
	Захватывающие щипцы, комплект:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – CrocheOlmi или аналог; одна подвижная бранша; для всех видов операций; атравматичные;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши;

	
	длина захвата не менее 30 мм; диаметр 5 мм;

	2.29
	Захватывающие щипцы, комплект:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – коготь; одна подвижная бранша;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши;

	
	длина захвата не менее 30 мм; диаметр 5 мм;

	2.30
	Щипцы для диссекции, комплект:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – Maryland; скошенные насечки бранш;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом);  две подвижные бранши;

	
	длина захвата не менее 21 мм; рабочая длина 33-36 см;

	
	диаметр 5 мм; рукоятка монополярная;

	2.31
	Щипцы для диссекции, комплект:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – прямоугольный диссектор;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом);  две подвижные бранши;

	
	длина захвата не менее 18 мм; рабочая длина 33-36 см;

	
	диаметр 5 мм; рукоятка монополярная;

	2.32
	Ножницы, комплект:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – Metzenbaum (изогнутые);

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши;

	
	длина захвата, не менее 19 мм; рабочая длина 33-36 см;

	
	диаметр 5 мм; рукоятка монополярная;

	2.33
	Ножницы, комплект:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – миниMetzenbaum (изогнутые);

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши;

	
	длина захвата, не менее 14 мм; рабочая длина 33-36 см;

	
	диаметр 5 мм; рукоятка монополярная;

	2.34
	Щипцы биопсийные, комплект:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	две подвижные овальные бранши с шипом

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши;

	
	длина захвата не менее 12 мм; рабочая длина 33-36 см;

	
	диаметр 5 мм; рукоятка монополярная;

	2.35
	Захватывающие щипцы, биполярные, комплект:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – Johann;

	
	керамическая изоляция подвижных соединений инструментов;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом);

	
	две подвижные бранши; длина захвата не менее 16 мм;

	
	рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм;

	2.36
	Щипцы для диссекции, биполярные, комплект:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – Maryland;

	
	керамическая изоляция подвижных соединений инструментов;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши;

	
	длина захвата не менее 18 мм;

	
	рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм;

	2.37
	Иглодержатель разборный:

	
	ассиметричная рукоятка с кремальерой и защитным тубусом, рабочая вставка;

	
	прямой; диаметр 5 мм; рабочая длина 33-36 см;

	2.38
	Рукоятка, для аспирации / ирригации:

	
	с рычажным управлением (один рычаг для аспирации, второй для ирригации);

	
	для использования с насосами, управляемыми давлением

	2.39
	Трубка для аспирации / ирригации:

	
	диаметр 5 мм, рабочая длина 330-360 мм;

	
	дистальные отверстия;

	2.40
	Трубка для аспирации / ирригации монополярная:

	
	диаметр 5 мм, рабочая длина 330-360 мм;

	
	дистальные отверстия;

	2.41
	Трубка для аспирации / ирригации, с иглой:

	
	диаметр 5 мм, рабочая длина 330-360 мм;

	2.42
	ВЧ-электрод тип – крючок:

	
	диаметр 5 мм; рабочая длина 33 см;

	
	эргономичная рукоятка.

	2.43
	ВЧ-электрод тип – шпатель:

	
	диаметр 5 мм; рабочая длина 33 см;

	
	эргономичная рукоятка.

	2.44
	Игла, для закрытия подкожных фасций:

	
	- рабочая длина 17-18 см;

	
	- диаметр 2,9 – 3,1 мм;

	
	- тип «BERCI».

	2.45
	Стерилизационная кассета пластиковая, с крышкой

	
	наружные размеры стерилизационной кассеты, не менее: 535 x 135 x 265 мм;

	
	контейнер, для верхней части стерилизационной кассеты, размер не менее: 480 x 60 x 220 мм;

	
	запасная подкладка, грубая, силиконовая, размеры не менее: 420 x 175 мм;

	2.46
	Стойка-тележка для второго монитора:

	
	возможность размещения монитора диагональю не менее 32”, и весом не менее 16 кг;

	
	возможность регулировки высоты размещения монитора;

	2.47
	Троакар торакальный с гибкой канюлей:

	
	- диаметр 12,5-13,0 мм;

	
	- рабочая длина 6-8 см;

	
	- пластиковая канюля с резьбой;

	
	- стилет металлический затупленный;

	
	в комплекте:
- запасные пластиковые канюли с резьбой, не менее 3 шт. на каждый троакар;

	2.48
	Троакар торакальный с гибкой канюлей:

	
	- диаметр 10,0-11,0 мм;

	
	- рабочая длина 6-8 см;

	
	- пластиковая канюля с резьбой;

	
	- стилет металлический затупленный;

	
	в комплекте:
- запасные пластиковые канюли с резьбой, не менее 5 шт. на каждый троакар;

	2.49
	Троакар торакальный с гибкой канюлей:

	
	- диаметр 6,0-7,0 мм;

	
	- рабочая длина 6-8 см;

	
	- пластиковая канюля с резьбой;

	
	- стилет металлический затупленный;

	
	в комплекте:
- запасные пластиковые канюли с резьбой, не менее 5 шт. на каждый троакар;

	2.50
	Принадлежности к троакарам:

	
	- предложить: колпачки / клапаны и др. необходимые принадлежности из расчёта по 10 шт на каждый троакар;

	2.51
	Клип-аппликатор для полимерных клипс:

	
	для клипс размера ML;

	
	наличие цветовой маркировки;

	
	диаметр стержня – 5 мм, длина рабочей части – 33-36см,

	2.52
	Клип-аппликатор для полимерных клипс:

	
	для клипс размера L;

	
	наличие цветовой маркировки;

	
	диаметр стержня – 10 мм, длина рабочей части – 33-36см,

	2.53
	Клип-аппликатор для полимерных клипс:

	
	для клипс размера XL;

	
	наличие цветовой маркировки;

	
	диаметр стержня – 10 мм, длина рабочей части – 33-36см,

	2.54
	Ретрактор:

	
	диаметр стержня – 5 мм, длина рабочей части – 33-36см,

	
	тип - «кольцевой»;

	
	на рукоятке кольцо для регулировки отклонения дистального части;

	2.55
	Толкатель лигатур:

	
	диаметр стержня – 4-5 мм, длина рабочей части – 33-36см,

	
	тип - «полукольцо»;

	
	встроенная эргономичная рукоятка;

	2.56
	Толкатель лигатур:

	
	диаметр стержня – 4-5 мм, длина рабочей части – 33-36см,

	
	тип - «кольцо»;

	
	встроенная эргономичная рукоятка;

	2.57
	Контейнер алюминиевый для хранения и стерилизации инструментов:

	
	стерилизационный контейнер, с перфорированной крышкой на 2 фильтра;

	
	размер: 580х280х150 мм±5мм;

	2.58
	Фильтры тефлоновые:

	
	- многоразовые, на 1000 стерилизаций;

	2.59
	Мат силиконовый:

	
	- многоразовый, «ворсистый», размер: 520 х 230 мм;

	2.60
	Клипсы полимерные лигирующие ML

	
	должны быть изготовлены из высококачественного полимера, обеспечивающего высокий уровень биосовместимости

	
	зелёная цветовая маркировка картриджа

	
	количество клипс в картридже – 6 шт.

	
	размер лигируемых структур – 3 – 10 мм

	
	длина наружной ножки – не более 9,5 мм

	
	толщина ножки клипсы – не более 1,29 мм

	
	форма закрытия – внутренний замок, который обеспечивает быстрое и эффективное закрытие

	
	наличие насечек на внутренней стороне клипсы

	
	диаметр фиксирующей втулки – 1,3 мм

	
	изогнутая форма клипсы

	
	полностью совместимы с поставляемым клипаппликатором многоразовый для эндоскопических операций для наложения полимерных клипс ML

	2.61
	Клипсы полимерные лигирующие L

	
	должны быть изготовлены из высококачественного полимера, обеспечивающего высокий уровень биосовместимости

	
	фиолетовая цветовая маркировка картриджа

	
	количество клипс в картридже – 6 шт.

	
	размер лигируемых структур – 5 – 13 мм

	
	длина наружной ножки – не более 13 мм

	
	толщина ножки клипсы – не более 1,29 мм

	
	форма закрытия – внутренний замок, который обеспечивает быстрое и эффективное закрытие

	
	наличие насечек на внутренней стороне клипсы

	
	диаметр фиксирующей втулки – 1,3 мм

	
	изогнутая форма клипсы

	
	полностью совместимы с поставляемым клипаппликатором многоразовый для эндоскопических операций для наложения полимерных клипс L

	2.62
	Клипсы полимерные лигирующие XL

	
	должны быть изготовлены из высококачественного полимера, обеспечивающего высокий уровень биосовместимости

	
	Желтая или коричневая цветовая маркировка картриджа

	
	количество клипс в картридже – 6 шт.

	
	размер лигируемых структур – 7 – 16 мм

	
	длина наружной ножки – не более 17,8 мм

	
	толщина ножки клипсы – не более 1,29 мм

	
	форма закрытия – внутренний замок, который обеспечивает быстрое и эффективное закрытие

	
	наличие насечек на внутренней стороне клипсы

	
	диаметр фиксирующей втулки – 1,3 мм

	
	изогнутая форма клипсы

	
	полностью совместимы с поставляемым клипаппликатором многоразовый для эндоскопических операций для наложения полимерных клипс XL

	2.63
	Набор чистящих щёток:

	
	щетка для инструментов, размер (диаметр щетки – не менее 6 мм, общая длина – не менее 250 мм);

	
	щетка для инструментов, размер (диаметр щетки – не менее 10 мм, общая длина – не менее 250 мм);

	
	щетка для поверхностей.

	2.64
	Стерилизационная кассета пластиковая, с крышкой:

	
	наружные размеры стерилизационной кассеты, не менее: 535 x 135 x 265 мм;

	
	контейнер, для верхней части стерилизационной кассеты, размер не менее: 480 x 60 x 220 мм;

	
	запасная подкладка, грубая, силиконовая, размеры не менее: 420 x 175 мм;

	2.65
	Мешки для извлечения внутренних органов 200-300 мл:

	
	полиуретановый мешок с тканным нейлоновым покрытием;

	
	с дополнительно прошитыми краями контейнера с целью исключения возможности разрыва мешка в месте спаивания;

	
	с наличием рукоятки для многократного открытия и закрытия контейнера с помощью одной руки без дополнительного применения инструментов;

	
	с диаметром проводника – 10-11 мм

	2.66
	Мешки для извлечения внутренних органов 700-800 мл:

	
	полиуретановый мешок с тканным нейлоновым покрытием;

	
	с дополнительно прошитыми краями контейнера с целью исключения возможности разрыва мешка в месте спаивания;

	
	с наличием рукоятки для многократного открытия и закрытия контейнера с помощью одной руки без дополнительного применения инструментов;

	
	с диаметром проводника – 10-11 мм

	2.67
	Стойка-тележка для оборудования:

	
	размеры (высота, глубина, ширина) не менее – 1100 мм (без учёта держателя для ЖК монитора), 650 мм, 650 мм;

	
	количество полок – не менее 3-х;

	
	количество колес с антистатическим покрытием – не менее 4-х (два с тормозом);

	
	Наличие в комплекте:
- держатель для ЖК монитора;
- выдвижной ящик, с замком;
- держатель для головок камеры;

	2.68
	Стойка-тележка для второго монитора:

	
	возможность размещения монитора диагональю не менее 32”, и весом не менее 16 кг;

	
	возможность регулировки высоты размещения монитора;



