ГродМТ 529/26-ЗОИ                                                                                          Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

[bookmark: _Hlk196226503][bookmark: _Hlk221807312]Лот 1 Видеоскопическая стойка (комплект оборудования и инструментария для выполнения лапароскопических операций в урологии)

1. Состав (спецификация) закупаемых изделий
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1.1
	Монитор медицинский
	2 шт.

	1.1.2
	Стойка-тележка для второго монитора
	1 шт.

	1.2
	Видеосистема
	1 шт.

	1.3
	Источник света светодиодный
	1 шт.

	1.4
	Световод волоконно-оптический
	6 шт.

	1.5
	Головка камеры 4К/ UHD с возможностью работы в ИК-режиме
	1 шт.

	1.6
	Инсуффлятор с функцией подогрева газа
	1 шт.

	1.6.1
	Инсуффляционная трубка для подачи СО2
	4 шт.

	1.6.2
	Инсуффляционная трубка для аспирации СО2
	2 шт

	1.6.3
	Инсуффляционная трубка для подачи СО2 с подогревом
	2 шт.

	1.6.4
	Фильтр бактериальный
	10 шт.

	1.6.5
	Шланг для подключения к централизованной системе подачи СО2
	1 шт.

	1.7
	Блок электрохирургический и ультразвуковой
	1 шт.

	1.7.1
	Педальный переключатель, длина кабеля не менее 3 м
	1 шт.

	1.7.2
	Нейтральный электрод многоразовый (или 300 шт одноразовых)
	5 шт.

	1.7.3
	Шнур соединительный к нейтральному электроду
	5 шт.

	1.7.4
	Кабель для монополярных инструментов
	5 шт.

	1.7.5
	Кабель для биполярных инструментов
	5 шт.

	1.8
	Трансдьюсер
	2 шт.

	1.9
	Инструмент для одновременной коагуляции и рассечения ткани ультразвуковой, 5-5,5 мм, 32-37 см
	50 шт.

	1.10
	Аппарат для аспирации и ирригации
	1 шт.

	1.10.1
	Набор многоразовых трубок для ирригации
	5 шт.

	1.10.2
	Набор многоразовых трубок для аспирации
	5 шт.

	1.10.3
	Банка для сбора аспирата, объемом не менее 3л
	3 шт.

	1.11
	Стойка-тележка для оборудования
	1 шт.

	1.12
	Лапароскоп 4K/UHD (диаметр 10 мм, 0º)
	2 шт.

	1.13
	Лапароскоп 4K/UHD (диаметр 10 мм, 30º)
	4 шт.

	1.14
	Троакар по Hasson 10,0-11,0 мм со стилетом
	2 шт.

	1.15
	Троакар 12,5-13,0 мм со стилетом, длинной 100-110 мм
	2 шт.

	1.16
	Троакар 10,0-11,0 мм со стилетом, длинной 100-110 мм
	10 шт.

	1.17
	Троакар 5,0-5,5 мм со стилетом, длинной 100-110 мм
	14 шт.

	1.18
	Троакар 10,0-11,0 мм со стилетом, длинной 150-160 мм
	3 шт.

	1.19
	Троакар 5,0-5,5 мм со стилетом, длинной 150-160 мм
	4 шт.

	1.20
	Редукционная трубка
	2 шт.

	1.21
	Редукционная трубка
	10 шт.

	1.22
	Принадлежности к троакарам
	1 компл.

	1.23
	Захватывающие щипцы, биполярные, комплект
	5 шт.

	1.24
	Щипцы для диссекции, биполярные, комплект
	3 шт.

	1.25
	Щипцы для диссекции, комплект
	3 шт.

	1.26
	Щипцы для диссекции, комплект
	3 шт.

	1.27
	Щипцы для диссекции, комплект
	3 шт.

	1.28
	Щипцы для диссекции, комплект
	3 шт.

	1.29
	Захватывающие щипцы, комплект
	3 шт.

	1.30
	Захватывающие щипцы, комплект
	3 шт.

	1.31
	Захватывающие щипцы, комплект
	3 шт.

	1.32
	Захватывающие щипцы, комплект
	3 шт.

	1.33
	Захватывающие щипцы, комплект
	3 шт.

	1.34
	Захватывающие щипцы, комплект CrocheOlmi (или аналог)
	3 шт.

	1.35
	Захватывающие щипцы, комплект коготь (или аналог)
	2 шт.

	1.36
	Ножницы, комплект
	4 шт.

	1.37
	Ножницы, комплект
	4 шт.

	1.38
	Щипцы биопсийные, комплект
	2 шт.

	1.39
	Иглодержатель разборный
	4 шт.

	1.40
	Рукоятка, для аспирации / ирригации
	4 шт.

	1.41
	Трубка для аспирации / ирригации
	4 шт.

	1.42
	Трубка для аспирации / ирригации монополярная
	1 шт.

	1.43
	Трубка для аспирации / ирригации, с иглой
	1 шт.

	1.44
	Трубка для аспирации / ирригации, 43-46 см
	1 шт.

	1.45
	Набор чистящих щёток
	3 шт.

	1.46
	Стерилизационная кассета пластиковая, с крышкой
	3 шт.

	1.47
	Клиппатор для многоразовых клипс только прямое наложение
	1 шт.

	1.48
	Клиппатор для многоразовых клипс прямое и боковое наложение
	1 шт.

	1.49
	Клипс сосудистый артериальный, прямой
	2 шт.

	1.50
	Клипс сосудистый артериальный, изогнутый
	2 шт.

	1.51
	Клипс сосудистый венозный, прямой
	2 шт.

	1.52
	Клипс сосудистый венозный, изогнутый
	2 шт.

	1.53
	Игла Вереша
	4 шт.

	1.54
	ВЧ-электрод тип – стандартный крюк
	4 шт.

	1.55
	Клипаппликатор многоразовый для эндоскопических операций для наложения L полимерных клипс
	3 шт.

	1.56
	Клипаппликатор многоразовый для эндоскопических операций для наложения XL полимерных клипс
	3 шт.

	1.57
	Клипсы пластиковые, размер L
	504 шт.

	1.58
	Клипсы пластиковые, размер XL
	504 шт.

	1.59
	Мешки для извлечения внутренних органов 200-300 мл
	100 шт.

	1.60
	Мешки для извлечения внутренних органов 700-800 мл
	50 шт.



2. Технические требования
	№ п/п
	Наименование/ Технические требования

	2.1.1
	Монитор медицинский 4K/UHD, диагональ не менее 30”:

	
	Экран не менее 30’’ по диагонали;

	
	Разрешающая способность не менее 4096х2160 или 3840х2160;

	
	Углы обзора по вертикали/горизонтали не менее 178º;

	
	Контраст, не менее 1 200:1;

	
	Яркость, не менее 700 кд/м2;

	
	Наличие видеовхода 12G SDI;

	2.1.2
	Стойка-тележка для второго монитора:

	
	возможность размещения монитора диагональю не менее 32”, и весом не менее 16 кг;

	
	возможность регулировки высоты размещения монитора;

	2.2
	Видеосистема 4K/UHD с возможностью работы в ИК-режиме:

	
	Возможность получения изображения сверхвысокой четкости - разрешающая способность не менее 4096х2160 или 3840х2160;

	
	Предустановки для следующих режимов работы: лапароскопия, урология/гинекология, ЛОР, пользовательский и др.

	
	Сенсорный экран управления с русифицированным меню;

	
	Цветовая гамма UHDTV (BT.2020);

	
	Возможность работы в инфракрасном спектре света, не менее 2 режимов:
- режим ИК-спектра света;
- режим «наложения» («обычный-видимый» + ИК-спектр света).

	
	Наличие режимов:
- усиления контраста;
- увеличение четкости;
- равномерной освещенности;
- HDR;
- узкоспектральные режимы.

	
	- автоматическая регулировка интенсивности освещения (совместная работа с источником света);

	
	Возможность фото- и видеозаписи, в разрешении не хуже 4K/UHD (4096х2160 или 3840х2160);

	
	Возможность одновременного подключения двух USB носителей;

	2.3
	Источник света светодиодный с возможностью работы в ИК-режиме:

	
	Мощность, не менее 300 Вт в ксеноновом эквиваленте;

	
	Срок службы лампы, не менее 60 000 часов;

	
	Автоматическая регулировка яркости, совместная работа с видеосистемой

	
	Возможность работы в «видимом» и инфракрасном спектре света

	
	Количество ступеней автоматической экспозиции – не менее 10;

	2.4
	Световод волоконно-оптический:

	
	Длина не менее 3 м;

	
	Диаметр не менее 4,0 мм;

	
	Возможность стерилизации в автоклаве.

	2.5
	Головка камеры 4К/ UHD с возможностью работы в ИК-режиме:

	
	Возможность получения изображения высокой четкости 4096х2160 и/или 3840х2160 пикселей (CMOS – матрица);

	
	Не менее 2-х произвольно программируемых кнопок управления эндоскопической системой;

	
	Функция «автофокус»;

	
	Возможность работы в «видимом» и инфракрасном спектре света;

	
	Регулируемое фокусное расстояние

	
	Возможность управления функциями «баланс белого», «фото- и видеозапись» кнопками на головке камеры;

	
	Вес не более 280г;

	2.6
	Инсуффлятор с функцией подогрева газа:

	
	Максимальная скорость подачи газа: не менее 45 л/мин;

	
	Должен создавать и автоматически с высокой точностью поддерживать заранее установленное давление в брюшной полости пациента на протяжении всей лапароскопической операции;

	
	Автоматический контроль над избыточным давлением;

	
	Возможность регулировки скорости подачи газа: от 0,1 л/мин до максимального значения;

	
	Не менее 3-х режимов инсуффляции;

	
	Наличие в комплекте трубок для подачи и аспирации газа;

	
	Диапазон регулировки давления: от 1 до 30 мм рт.ст.;

	
	Сенсорный экран управления с меню на русском языке;

	
	Автоматическая система аспирации дыма при совместной работе с электрохирургическим блоком;

	
	Функция подогрева газа;

	
	Функция дымоудаления;

	
	Автоматическое определение «иглы Вереша»;

	2.7
	Блок электрохирургический и ультразвуковой:

	
	сенсорный экран управления аппаратом;

	
	функции «автостарт» и «автостоп»;

	
	не менее 2-х режимов монополярного рассечения;

	
	не менее 3-х режимов монополярной коагуляции;

	
	не менее 3-х режимов биполярной коагуляции;

	
	режим лигирования крупных сосудов;

	
	не менее 2-х режимов работы с ультразвуковыми инструментами;

	
	Характеристики монополярных режимов:
- мощность аппарата при монополярном сечении не менее 300 Вт;
- смешанное резание-коагуляция, мощность не менее 200 Вт;
- коагуляция «мягкая», мощность не менее 120 Вт;
- коагуляция «фильгурация», мощность не менее 120 Вт;
- коагуляция SPRAY, мощность не менее 120 Вт;

	
	Характеристики биполярных режимов:
- коагуляция «мягкая», мощность не менее 120 Вт;
- коагуляция «стандартная», мощность не менее 120 Вт;
- режим лигирования крупных сосудов, мощность не менее 120 Вт.;

	
	Характеристики ультразвуковых режимов:
- максимальная мощность;
- заданная мощность (не менее 5 уровней);

	
	Разъемы
- не менее 2-х монополярных;
- не менее 1-го биполярного (в том числе для подключения инструментов для лигирования);
- не менее 1-го для ультразвукового трансдьюсера;

	2.8
	Трансдьюсер:

	
	для передачи ультразвуковой и биполярной энергии;

	
	автоклавируемый.

	2.9
	Инструмент для одновременной коагуляции и рассечения ткани ультразвуковой, 5-5,5 мм, 32-37 см

	
	фронтальная рукоятка;

	
	диаметр – 5-5,5 мм; рабочая длина 32-37 см;

	
	не менее 2-х кнопок управления:
- для одновременной коагуляции и рассечения ткани;
- для коагуляции ткани;

	
	ротация бранш – 360°;

	
	верхняя бранша – подвижная, биполярная; нижняя бранша – неподвижная, ультразвуковое воздействие;

	
	возможность одновременного заваривания и пересечения сосудов –  не менее 5 мм;

	2.10
	Аппарат для аспирации и ирригации роликовый:

	
	Должен эффективно обеспечивать аспирацию жидкости, сгустков крови и другого содержимого, а также выполнять ирригацию растворов во время лапароскопических операции;

	
	Сенсорный экран для отображения параметров и управления функциями прибора;

	
	Насос роликового или вакуумного типа;

	
	Управление аспирацией/ирригацией с помощью ручного контроля или ножной педали;

	
	Максимальная скорость ирригации – не менее 2 л/мин; максимальная скорость аспирации – не менее 2 л/мин;

	2.11
	Стойка-тележка для оборудования:

	
	размеры (высота, глубина, ширина) не менее – 1100 мм (без учёта держателя для ЖК монитора), 650 мм, 650 мм;

	
	количество полок – не менее 3-х;

	
	количество колес с антистатическим покрытием – не менее 4-х (два с тормозом);

	
	Наличие в комплекте:
- держатель для ЖК монитора;
- выдвижной ящик, с замком;
- держатель для головок камеры;

	2.12
	Лапароскоп 4К/ UHD (диаметр 10 мм, 0º):

	
	Возможность получения изображения сверхвысокой четкости, не менее 4К/ UHD;

	
	Угол обзора – 0º;

	
	Рабочая длина: 305 – 335 мм; Диаметр – 10 мм;

	
	Возможность стерилизации в автоклаве.

	
	в комплекте:
- контейнер для хранения и стерилизации.

	2.13
	Лапароскоп 4К/ UHD (диаметр 10 мм, 30º):

	
	Возможность получения изображения сверхвысокой четкости, не менее 4К/ UHD;

	
	Угол обзора – 30º;

	
	Рабочая длина: 305 – 335 мм; Диаметр – 10 мм;

	
	Возможность стерилизации в автоклаве.

	
	в комплекте:
- контейнер для хранения и стерилизации.

	2.14
	Троакар по Hasson 10,0-11,0 мм со стилетом:

	
	тип «Hasson»;

	
	рабочей длины – 100-120 мм;

	
	с запорным краном;

	
	со стилет с тупым наконечником.

	2.15
	Троакар 12,5-13,0 мм со стилетом, длинной 100-110 мм:

	
	должен быть с запорным краном;

	
	должен быть с откидным клапаном (ручное и автоматическое открытие) или силиконовым;

	
	стилет должен быть пирамидальный.

	2.16
	Троакар 10-11 мм со стилетом, длинной 100-110 мм:

	
	должен быть с запорным краном;

	
	должен быть с откидным клапаном (ручное и автоматическое открытие) или силиконовым;

	
	стилет должен быть пирамидальный.

	2.17
	Троакар 5,0-5,5 мм со стилетом, длинной 100-110 мм:

	
	должен быть с запорным краном;

	
	должен быть с откидным клапаном (ручное и автоматическое открытие) или силиконовым;

	
	стилет должен быть пирамидальный.

	2.18
	Троакар 10,0-11,0 мм со стилетом, длинной 150-160 мм

	
	должен быть с запорным краном;

	
	должен быть с откидным клапаном (ручное и автоматическое открытие) или силиконовым;

	
	стилет должен быть пирамидальный.

	2.19
	Троакар 5,0-5,5 мм со стилетом, длинной 150-160 мм

	
	должен быть с запорным краном;

	
	должен быть с откидным клапаном (ручное и автоматическое открытие) или силиконовым;

	
	стилет должен быть пирамидальный.

	2.20
	Редукционная трубка:

	
	- пластиковая, накидная;

	
	- должна обеспечивать переход от 12,5-13,0 мм к 5,0-5,5 мм.

	2.21
	Редукционная трубка:

	
	- пластиковая, накидная;

	
	- должна обеспечивать переход от 10-11 мм к 5,0-5,5 мм.

	2.22
	Принадлежности к троакарам:

	
	- предложить: колпачки / клапаны и др. необходимые принадлежности из расчёта по 10 шт на каждый троакар;

	2.23
	Захватывающие щипцы, биполярные, комплект

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – Johann;

	
	керамическая изоляция подвижных соединений инструментов;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом);

	
	две подвижные бранши; длина захвата не менее 16 мм;

	
	рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм;

	
	возможность стерилизации в автоклаве.

	2.24
	Щипцы для диссекции, биполярные, комплект

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – Maryland;

	
	керамическая изоляция подвижных соединений инструментов;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши;

	
	длина захвата не менее 18 мм;

	
	рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм;

	
	возможность стерилизации в автоклаве.

	2.25
	Щипцы для диссекции, комплект

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – Maryland; решетчатая поверхность бранш;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом);  две подвижные бранши;

	
	длина захвата не менее 17 мм; рабочая длина 33-36 см;

	
	диаметр 5 мм; рукоятка монополярная;

	
	возможность стерилизации в автоклаве.

	2.26
	Щипцы для диссекции, комплект

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – Maryland; скошенные насечки бранш;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом);  две подвижные бранши;

	
	длина захвата не менее 21 мм; рабочая длина 33-36 см;

	
	диаметр 5 мм; рукоятка монополярная;

	
	возможность стерилизации в автоклаве.

	2.27
	Щипцы для диссекции, комплект

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – прямые; 

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом);  две подвижные бранши;

	
	длина захвата не менее 15 мм; рабочая длина 33-36 см;

	
	диаметр 5 мм; рукоятка монополярная;

	
	возможность стерилизации в автоклаве.

	2.28
	Щипцы для диссекции, комплект

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – «Г-образный» диссектор; 

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом);  две подвижные бранши;

	
	длина захвата не менее 18 мм; рабочая длина 33-36 см;

	
	диаметр 5 мм; рукоятка монополярная;

	
	возможность стерилизации в автоклаве.

	2.29
	Захватывающие щипцы, комплект

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	для всех видов лапароскопических операций;

	
	атравматичные; плоские;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши;

	
	длина захвата не менее 19 мм; рабочая длина 33-36 см;

	
	диаметр 5 мм; 

	
	рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком;

	
	возможность стерилизации в автоклаве.

	2.30
	Захватывающие щипцы, комплект

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип - Manhes;

	
	для точной фиксации и препарирования чувствительных тканей;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом);

	
	две подвижные бранши; длина захвата не менее 18 мм;

	
	рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм;

	
	рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком;

	
	возможность стерилизации в автоклаве.

	2.31
	Захватывающие щипцы, комплект

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – крокодил (для надёжного захвата скользких тканей); поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); 

	
	две подвижные бранши;  длина захвата не менее 18 мм;

	
	рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм;

	
	рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком;

	
	возможность стерилизации в автоклаве.

	2.32
	Захватывающие щипцы, комплект

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – Johann;

	
	для всех видов лапароскопических операций;

	
	атравматичные; плоские;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом);

	
	две подвижные бранши; длина захвата не менее 24 мм;

	
	рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм; 

	
	рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком;

	
	возможность стерилизации в автоклаве.

	2.33
	Захватывающие щипцы, комплект

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – клинчерные (обхватывающие) (для надёжного захвата скользких тканей); поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); 

	
	две подвижные бранши;  длина захвата не менее 26 мм;

	
	рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм;

	
	рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком;

	
	возможность стерилизации в автоклаве.

	2.34
	Захватывающие щипцы, комплект CrocheOlmi (или аналог):

	
	Комплект состоит из: 
- эргономичная пластиковая рукоятка с монополярным разъемом и отключаемой кремальерой,
- изолирующий тубус, 
- рабочая вставка;

	
	тип - CrocheOlmi;

	
	для точной фиксации чувствительных тканей;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом);

	
	одна подвижная бранша;

	
	длина захвата не менее 20 мм;

	
	рабочая длина 33-36 см;

	
	диаметр 5 мм;

	2.35
	Захватывающие щипцы, комплект коготь (или аналог):

	
	Комплект состоит из: 
- эргономичная пластиковая рукоятка с монополярным разъемом и отключаемой кремальерой,
- изолирующий тубус, 
- рабочая вставка;

	
	тип - коготь;

	
	для надёжного захвата скользких тканей;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); 

	
	одна подвижная бранша;

	
	длина захвата не менее 15 мм;

	
	рабочая длина 33-36 см;

	
	диаметр 5 мм;

	2.36
	Ножницы, комплект:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – Metzenbaum (изогнутые);

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши;

	
	длина захвата, не менее 15 мм; рабочая длина 33-36 см;

	
	диаметр 5 мм; рукоятка монополярная;

	2.37
	Ножницы, комплект:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	тип – Metzenbaum (прямые);

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши;

	
	длина захвата, не менее 15 мм; рабочая длина 33-36 см;

	
	диаметр 5 мм; рукоятка монополярная;

	2.38
	Щипцы биопсийные, комплект:

	
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;

	
	две подвижные овальные бранши с шипом

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши;

	
	длина захвата не менее 12 мм; рабочая длина 33-36 см;

	
	диаметр 5 мм; рукоятка монополярная;

	2.39
	Иглодержатель разборный:

	
	ассиметричная рукоятка с кремальерой и защитным тубусом, рабочая вставка;

	
	прямой; диаметр 5 мм; рабочая длина 33-36 см;

	2.40
	Рукоятка, для аспирации / ирригации:

	
	с рычажным управлением (один рычаг для аспирации, второй для ирригации);

	
	для использования с насосами, управляемыми давлением

	2.41
	Трубка для аспирации / ирригации:

	
	диаметр 5 мм, рабочая длина 330-360 мм;

	
	дистальные отверстия;

	2.42
	Трубка для аспирации / ирригации монополярная

	
	диаметр 5 мм, рабочая длина 330-360 мм;

	
	дистальные отверстия;

	2.43
	Трубка для аспирации / ирригации, с иглой:

	
	диаметр 5 мм, рабочая длина 330-360 мм;

	2.44
	Трубка для аспирации / ирригации, 43-46 см

	
	диаметр 5 мм, рабочая длина 430-460 мм;

	
	дистальные отверстия;

	2.45
	Набор чистящих щёток:

	
	щетка для инструментов, размер (диаметр щетки 6-7 мм, общая длина, не менее – 250 мм);

	
	щетка для инструментов, размер (диаметр щетки 10-12 мм, общая длина, не менее – 250 мм);

	
	щетка для инструментов, размер (диаметр щетки 2-3 мм, общая длина, не менее – 250 мм);

	
	щетка для поверхностей

	2.46
	Стерилизационная кассета пластиковая, с крышкой:

	
	наружные размеры стерилизационной кассеты, не менее: 535 x 135 x 265 мм;

	
	контейнер, для верхней части стерилизационной кассеты, размер не менее: 480 x 60 x 220 мм;

	
	запасная подкладка, грубая, силиконовая, размеры не менее: 420 x 175 мм.

	2.47
	Клиппатор для многоразовых клипс только прямое наложение:

	
	с возможностью только прямого наложения;

	
	диаметр не более 12,5 мм;

	
	длина не менее 350 мм;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с тубусом);

	2.48
	Клиппатор для многоразовых клипс прямое и боковое наложение:

	
	с возможностью только прямого и бокового наложения;

	
	диаметр не более 12,5 мм;

	
	длина не менее 350 мм;

	
	поворотные (рабочая вставка вместе с тубусом);

	2.49
	Клипс сосудистый артериальный, прямой:

	
	для временного наложения на артериальные сосуды

	
	атравматический с насечкой по Debakey 

	
	форма браншей – прямая;

	
	длина браншей, не менее 25 мм и не более 30 мм;

	
	сила закрытия браншей, не менее 3,40 Ньютонов и не более 3,45 Ньютонов;

	
	многоразовый (возможность автоклавирования).

	2.50
	Клипс сосудистый артериальный, изогнутый:

	
	для временного наложения на артериальные сосуды

	
	атравматический с насечкой по Debakey 

	
	форма браншей – изогнутая;

	
	длина браншей, не менее 25 мм и не более 30 мм;

	
	сила закрытия браншей, не менее 3,40 Ньютонов и не более 3,45 Ньютонов;

	
	многоразовый (возможность автоклавирования).

	2.51
	Клипс сосудистый венозный, прямой:

	
	для временного наложения на венозные сосуды

	
	атравматический с насечкой по Debakey 

	
	форма браншей – прямая;

	
	длина браншей, не менее 45 мм и не более 50 мм;

	
	сила закрытия браншей, не менее 2,47 Ньютонов и не более 2,50 Ньютонов;

	
	многоразовый (возможность автоклавирования).

	2.52
	Клипс сосудистый венозный, изогнутый

	
	для временного наложения на венозные сосуды

	
	атравматический с насечкой по Debakey 

	
	форма браншей – изогнутая;

	
	длина браншей, не менее 45 мм и не более 50 мм;

	
	сила закрытия браншей, не менее 2,47 Ньютонов и не более 2,50 Ньютонов;

	
	многоразовый (возможность автоклавирования).

	2.53
	Игла Вереша:

	
	диаметр 2,0-2,5 мм;

	
	рабочая длина 120-140 мм;

	2.54
	ВЧ-электрод тип – стандартный крюк:

	
	диаметр 5 мм; рабочая длина 33-36 см;

	
	эргономичная рукоятка.

	2.55
	Клипаппликатор многоразовый для эндоскопических операций для наложения полимерных клипс L:

	
	для наложения полимерных клипс;

	
	наличие цветовой маркировки, 

	
	поворот рабочей части - 360°,

	
	диаметр стержня – 5мм, длина рабочей части – 33см,

	
	форма браншей – прямые.

	2.56
	Клипаппликатор многоразовый для эндоскопических операций для наложения полимерных клипс XL:

	
	для наложения полимерных клипс;

	
	наличие цветовой маркировки, 

	
	поворот рабочей части - 360°,

	
	диаметр стержня – 10мм, длина рабочей части – 33см,

	
	форма браншей – прямые.

	2.57
	Клипсы пластиковые, размер L:

	
	должны быть изготовлены из высококачественного полимера, обеспечивающего высокий уровень биосовместимости

	
	фиолетовая цветовая маркировка картриджа

	
	количество клипс в картридже – 6 шт.

	
	размер лигируемых структур – 5 – 13 мм

	
	длина наружной ножки – не более 13 мм

	
	толщина ножки клипсы – не более 1,29 мм

	
	форма закрытия – внутренний замок, который обеспечивает быстрое и эффективное закрытие

	
	наличие насечек на внутренней стороне клипсы

	
	диаметр фиксирующей втулки – 1,3 мм

	
	изогнутая форма клипсы

	
	полностью совместимы с поставляемым клипаппликатором многоразовый для эндоскопических операций для наложения полимерных клипс L

	2.58
	Клипсы пластиковые, размер XL:

	
	должны быть изготовлены из высококачественного полимера, обеспечивающего высокий уровень биосовместимости

	
	Желтая или коричневая цветовая маркировка картриджа

	
	количество клипс в картридже – 6 шт.

	
	размер лигируемых структур – 7 – 16 мм

	
	длина наружной ножки – не более 17,8 мм

	
	толщина ножки клипсы – не более 1,29 мм

	
	форма закрытия – внутренний замок, который обеспечивает быстрое и эффективное закрытие

	
	наличие насечек на внутренней стороне клипсы

	
	диаметр фиксирующей втулки – 1,3 мм

	
	изогнутая форма клипсы

	
	полностью совместимы с поставляемым клипаппликатором многоразовый для эндоскопических операций для наложения полимерных клипс XL

	2.59
	Мешки для извлечения внутренних органов 200-300 мл:

	
	полиуретановый мешок с тканным нейлоновым покрытием;

	
	с дополнительно прошитыми краями контейнера с целью исключения возможности разрыва мешка в месте спаивания;

	
	с наличием рукоятки для многократного открытия и закрытия контейнера с помощью одной руки без дополнительного применения инструментов;

	
	с диаметром проводника – 10-11 мм

	2.60
	Мешки для извлечения внутренних органов 700-800 мл:

	
	полиуретановый мешок с тканным нейлоновым покрытием;

	
	с дополнительно прошитыми краями контейнера с целью исключения возможности разрыва мешка в месте спаивания;

	
	с наличием рукоятки для многократного открытия и закрытия контейнера с помощью одной руки без дополнительного применения инструментов;

	
	с диаметром проводника – 10-11 мм



