ГродМТ 529/26-ЗОИ                                                                                          Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Видеоскопическая стойка (комплект оборудования и инструментария для выполнения лапароскопических операций в урологии)

1. Состав (спецификация) закупаемых изделий

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Монитор медицинский | 2 шт. |
| 1.1.2 | Стойка-тележка для второго монитора | 1 шт. |
| 1.2 | Видеосистема | 1 шт. |
| 1.3 | Источник света светодиодный | 1 шт. |
| 1.4 | Световод волоконно-оптический | 6 шт. |
| 1.5 | Головка камеры 4К/ UHD с возможностью работы в ИК-режиме | 1 шт. |
| 1.6 | Инсуффлятор с функцией подогрева газа | 1 шт. |
| 1.6.1 | Инсуффляционная трубка для подачи СО2 | 4 шт. |
| 1.6.2 | Инсуффляционная трубка для аспирации СО2 | 2 шт |
| 1.6.3 | Инсуффляционная трубка для подачи СО2 с подогревом | 2 шт. |
| 1.6.4 | Фильтр бактериальный | 10 шт. |
| 1.6.5 | Шланг для подключения к централизованной системе подачи СО2 | 1 шт. |
| 1.7 | Блок электрохирургический и ультразвуковой | 1 шт. |
| 1.7.1 | Педальный переключатель, длина кабеля не менее 3 м | 1 шт. |
| 1.7.2 | Нейтральный электрод многоразовый (или 300 шт одноразовых) | 5 шт. |
| 1.7.3 | Шнур соединительный к нейтральному электроду | 5 шт. |
| 1.7.4 | Кабель для монополярных инструментов | 5 шт. |
| 1.7.5 | Кабель для биполярных инструментов | 5 шт. |
| 1.8 | Трансдьюсер | 2 шт. |
| 1.9 | Инструмент для одновременной коагуляции и рассечения ткани ультразвуковой, 5-5,5 мм, 32-37 см | 50 шт. |
| 1.10 | Аппарат для аспирации и ирригации | 1 шт. |
| 1.10.1 | Набор многоразовых трубок для ирригации | 5 шт. |
| 1.10.2 | Набор многоразовых трубок для аспирации | 5 шт. |
| 1.10.3 | Банка для сбора аспирата, объемом не менее 3л | 3 шт. |
| 1.11 | Стойка-тележка для оборудования | 1 шт. |
| 1.12 | Лапароскоп 4K/UHD (диаметр 10 мм, 0º) | 2 шт. |
| 1.13 | Лапароскоп 4K/UHD (диаметр 10 мм, 30º) | 4 шт. |
| 1.14 | Троакар по Hasson 10,0-11,0 мм со стилетом | 2 шт. |
| 1.15 | Троакар 12,5-13,0 мм со стилетом, длинной 100-110 мм | 2 шт. |
| 1.16 | Троакар 10,0-11,0 мм со стилетом, длинной 100-110 мм | 10 шт. |
| 1.17 | Троакар 5,0-5,5 мм со стилетом, длинной 100-110 мм | 14 шт. |
| 1.18 | Троакар 10,0-11,0 мм со стилетом, длинной 150-160 мм | 3 шт. |
| 1.19 | Троакар 5,0-5,5 мм со стилетом, длинной 150-160 мм | 4 шт. |
| 1.20 | Редукционная трубка | 2 шт. |
| 1.21 | Редукционная трубка | 10 шт. |
| 1.22 | Принадлежности к троакарам | 1 компл. |
| 1.23 | Захватывающие щипцы, биполярные, комплект | 5 шт. |
| 1.24 | Щипцы для диссекции, биполярные, комплект | 3 шт. |
| 1.25 | Щипцы для диссекции, комплект | 3 шт. |
| 1.26 | Щипцы для диссекции, комплект | 3 шт. |
| 1.27 | Щипцы для диссекции, комплект | 3 шт. |
| 1.28 | Щипцы для диссекции, комплект | 3 шт. |
| 1.29 | Захватывающие щипцы, комплект | 3 шт. |
| 1.30 | Захватывающие щипцы, комплект | 3 шт. |
| 1.31 | Захватывающие щипцы, комплект | 3 шт. |
| 1.32 | Захватывающие щипцы, комплект | 3 шт. |
| 1.33 | Захватывающие щипцы, комплект | 3 шт. |
| 1.34 | Захватывающие щипцы, комплект CrocheOlmi (или аналог) | 3 шт. |
| 1.35 | Захватывающие щипцы, комплект коготь (или аналог) | 2 шт. |
| 1.36 | Ножницы, комплект | 4 шт. |
| 1.37 | Ножницы, комплект | 4 шт. |
| 1.38 | Щипцы биопсийные, комплект | 2 шт. |
| 1.39 | Иглодержатель разборный | 4 шт. |
| 1.40 | Рукоятка, для аспирации / ирригации | 4 шт. |
| 1.41 | Трубка для аспирации / ирригации | 4 шт. |
| 1.42 | Трубка для аспирации / ирригации монополярная | 1 шт. |
| 1.43 | Трубка для аспирации / ирригации, с иглой | 1 шт. |
| 1.44 | Трубка для аспирации / ирригации, 43-46 см | 1 шт. |
| 1.45 | Набор чистящих щёток | 3 шт. |
| 1.46 | Стерилизационная кассета пластиковая, с крышкой | 3 шт. |
| 1.47 | Клиппатор для многоразовых клипс только прямое наложение | 1 шт. |
| 1.48 | Клиппатор для многоразовых клипс прямое и боковое наложение | 1 шт. |
| 1.49 | Клипс сосудистый артериальный, прямой | 2 шт. |
| 1.50 | Клипс сосудистый артериальный, изогнутый | 2 шт. |
| 1.51 | Клипс сосудистый венозный, прямой | 2 шт. |
| 1.52 | Клипс сосудистый венозный, изогнутый | 2 шт. |
| 1.53 | Игла Вереша | 4 шт. |
| 1.54 | ВЧ-электрод тип – стандартный крюк | 4 шт. |
| 1.55 | Клипаппликатор многоразовый для эндоскопических операций для наложения L полимерных клипс | 3 шт. |
| 1.56 | Клипаппликатор многоразовый для эндоскопических операций для наложения XL полимерных клипс | 3 шт. |
| 1.57 | Клипсы пластиковые, размер L | 504 шт. |
| 1.58 | Клипсы пластиковые, размер XL | 504 шт. |
| 1.59 | Мешки для извлечения внутренних органов 200-300 мл | 100 шт. |
| 1.60 | Мешки для извлечения внутренних органов 700-800 мл | 50 шт. |

2. Технические требования

| № п/п | Наименование/ Технические требования |
| --- | --- |
| 2.1.1 | Монитор медицинский 4K/UHD, диагональ не менее 30”: |
|  | Экран не менее 30’’ по диагонали; |
|  | Разрешающая способность не менее 4096х2160 или 3840х2160; |
|  | Углы обзора по вертикали/горизонтали не менее 178º; |
|  | Контраст, не менее 1 200:1; |
|  | Яркость, не менее 700 кд/м2; |
|  | Наличие видеовхода 12G SDI; |
| 2.1.2 | Стойка-тележка для второго монитора: |
|  | возможность размещения монитора диагональю не менее 32”, и весом не менее 16 кг; |
|  | возможность регулировки высоты размещения монитора; |
| 2.2 | Видеосистема 4K/UHD с возможностью работы в ИК-режиме: |
|  | Возможность получения изображения сверхвысокой четкости - разрешающая способность не менее 4096х2160 или 3840х2160; |
|  | Предустановки для следующих режимов работы: лапароскопия, урология/гинекология, ЛОР, пользовательский и др. |
|  | Сенсорный экран управления с русифицированным меню; |
|  | Цветовая гамма UHDTV (BT.2020); |
|  | Возможность работы в инфракрасном спектре света, не менее 2 режимов: - режим ИК-спектра света; - режим «наложения» («обычный-видимый» + ИК-спектр света). |
|  | Наличие режимов: - усиления контраста; - увеличение четкости; - равномерной освещенности; - HDR; - узкоспектральные режимы. |
|  | - автоматическая регулировка интенсивности освещения (совместная работа с источником света); |
|  | Возможность фото- и видеозаписи, в разрешении не хуже 4K/UHD (4096х2160 или 3840х2160); |
|  | Возможность одновременного подключения двух USB носителей; |
| 2.3 | Источник света светодиодный с возможностью работы в ИК-режиме: |
|  | Мощность, не менее 300 Вт в ксеноновом эквиваленте; |
|  | Срок службы лампы, не менее 60 000 часов; |
|  | Автоматическая регулировка яркости, совместная работа с видеосистемой |
|  | Возможность работы в «видимом» и инфракрасном спектре света |
|  | Количество ступеней автоматической экспозиции – не менее 10; |
| 2.4 | Световод волоконно-оптический: |
|  | Длина не менее 3 м; |
|  | Диаметр не менее 4,0 мм; |
|  | Возможность стерилизации в автоклаве. |
| 2.5 | Головка камеры 4К/ UHD с возможностью работы в ИК-режиме: |
|  | Возможность получения изображения высокой четкости 4096х2160 и/или 3840х2160 пикселей (CMOS – матрица); |
|  | Не менее 2-х произвольно программируемых кнопок управления эндоскопической системой; |
|  | Функция «автофокус»; |
|  | Возможность работы в «видимом» и инфракрасном спектре света; |
|  | Регулируемое фокусное расстояние |
|  | Возможность управления функциями «баланс белого», «фото- и видеозапись» кнопками на головке камеры; |
|  | Вес не более 280г; |
| 2.6 | Инсуффлятор с функцией подогрева газа: |
|  | Максимальная скорость подачи газа: не менее 45 л/мин; |
|  | Должен создавать и автоматически с высокой точностью поддерживать заранее установленное давление в брюшной полости пациента на протяжении всей лапароскопической операции; |
|  | Автоматический контроль над избыточным давлением; |
|  | Возможность регулировки скорости подачи газа: от 0,1 л/мин до максимального значения; |
|  | Не менее 3-х режимов инсуффляции; |
|  | Наличие в комплекте трубок для подачи и аспирации газа; |
|  | Диапазон регулировки давления: от 1 до 30 мм рт.ст.; |
|  | Сенсорный экран управления с меню на русском языке; |
|  | Автоматическая система аспирации дыма при совместной работе с электрохирургическим блоком; |
|  | Функция подогрева газа; |
|  | Функция дымоудаления; |
|  | Автоматическое определение «иглы Вереша»; |
| 2.7 | Блок электрохирургический и ультразвуковой: |
|  | сенсорный экран управления аппаратом; |
|  | функции «автостарт» и «автостоп»; |
|  | не менее 2-х режимов монополярного рассечения; |
|  | не менее 3-х режимов монополярной коагуляции; |
|  | не менее 3-х режимов биполярной коагуляции; |
|  | режим лигирования крупных сосудов; |
|  | не менее 2-х режимов работы с ультразвуковыми инструментами; |
|  | Характеристики монополярных режимов: - мощность аппарата при монополярном сечении не менее 300 Вт; - смешанное резание-коагуляция, мощность не менее 200 Вт; - коагуляция «мягкая», мощность не менее 120 Вт; - коагуляция «фильгурация», мощность не менее 120 Вт; - коагуляция SPRAY, мощность не менее 120 Вт; |
|  | Характеристики биполярных режимов: - коагуляция «мягкая», мощность не менее 120 Вт; - коагуляция «стандартная», мощность не менее 120 Вт; - режим лигирования крупных сосудов, мощность не менее 120 Вт.; |
|  | Характеристики ультразвуковых режимов: - максимальная мощность; - заданная мощность (не менее 5 уровней); |
|  | Разъемы - не менее 2-х монополярных; - не менее 1-го биполярного (в том числе для подключения инструментов для лигирования); - не менее 1-го для ультразвукового трансдьюсера; |
| 2.8 | Трансдьюсер: |
|  | для передачи ультразвуковой и биполярной энергии; |
|  | автоклавируемый. |
| 2.9 | Инструмент для одновременной коагуляции и рассечения ткани ультразвуковой, 5-5,5 мм, 32-37 см |
|  | фронтальная рукоятка; |
|  | диаметр – 5-5,5 мм; рабочая длина 32-37 см; |
|  | не менее 2-х кнопок управления: - для одновременной коагуляции и рассечения ткани; - для коагуляции ткани; |
|  | ротация бранш – 360°; |
|  | верхняя бранша – подвижная, биполярная; нижняя бранша – неподвижная, ультразвуковое воздействие; |
|  | возможность одновременного заваривания и пересечения сосудов – не менее 5 мм; |
| 2.10 | Аппарат для аспирации и ирригации роликовый: |
|  | Должен эффективно обеспечивать аспирацию жидкости, сгустков крови и другого содержимого, а также выполнять ирригацию растворов во время лапароскопических операции; |
|  | Сенсорный экран для отображения параметров и управления функциями прибора; |
|  | Насос роликового или вакуумного типа; |
|  | Управление аспирацией/ирригацией с помощью ручного контроля или ножной педали; |
|  | Максимальная скорость ирригации – не менее 2 л/мин; максимальная скорость аспирации – не менее 2 л/мин; |
| 2.11 | Стойка-тележка для оборудования: |
|  | размеры (высота, глубина, ширина) не менее – 1100 мм (без учёта держателя для ЖК монитора), 650 мм, 650 мм; |
|  | количество полок – не менее 3-х; |
|  | количество колес с антистатическим покрытием – не менее 4-х (два с тормозом); |
|  | Наличие в комплекте: - держатель для ЖК монитора; - выдвижной ящик, с замком; - держатель для головок камеры; |
| 2.12 | Лапароскоп 4К/ UHD (диаметр 10 мм, 0º): |
|  | Возможность получения изображения сверхвысокой четкости, не менее 4К/ UHD; |
|  | Угол обзора – 0º; |
|  | Рабочая длина: 305 – 335 мм; Диаметр – 10 мм; |
|  | Возможность стерилизации в автоклаве. |
|  | в комплекте: - контейнер для хранения и стерилизации. |
| 2.13 | Лапароскоп 4К/ UHD (диаметр 10 мм, 30º): |
|  | Возможность получения изображения сверхвысокой четкости, не менее 4К/ UHD; |
|  | Угол обзора – 30º; |
|  | Рабочая длина: 305 – 335 мм; Диаметр – 10 мм; |
|  | Возможность стерилизации в автоклаве. |
|  | в комплекте: - контейнер для хранения и стерилизации. |
| 2.14 | Троакар по Hasson 10,0-11,0 мм со стилетом: |
|  | тип «Hasson»; |
|  | рабочей длины – 100-120 мм; |
|  | с запорным краном; |
|  | со стилет с тупым наконечником. |
| 2.15 | Троакар 12,5-13,0 мм со стилетом, длинной 100-110 мм: |
|  | должен быть с запорным краном; |
|  | должен быть с откидным клапаном (ручное и автоматическое открытие) или силиконовым; |
|  | стилет должен быть пирамидальный. |
| 2.16 | Троакар 10-11 мм со стилетом, длинной 100-110 мм: |
|  | должен быть с запорным краном; |
|  | должен быть с откидным клапаном (ручное и автоматическое открытие) или силиконовым; |
|  | стилет должен быть пирамидальный. |
| 2.17 | Троакар 5,0-5,5 мм со стилетом, длинной 100-110 мм: |
|  | должен быть с запорным краном; |
|  | должен быть с откидным клапаном (ручное и автоматическое открытие) или силиконовым; |
|  | стилет должен быть пирамидальный. |
| 2.18 | Троакар 10,0-11,0 мм со стилетом, длинной 150-160 мм |
|  | должен быть с запорным краном; |
|  | должен быть с откидным клапаном (ручное и автоматическое открытие) или силиконовым; |
|  | стилет должен быть пирамидальный. |
| 2.19 | Троакар 5,0-5,5 мм со стилетом, длинной 150-160 мм |
|  | должен быть с запорным краном; |
|  | должен быть с откидным клапаном (ручное и автоматическое открытие) или силиконовым; |
|  | стилет должен быть пирамидальный. |
| 2.20 | Редукционная трубка: |
|  | - пластиковая, накидная; |
|  | - должна обеспечивать переход от 12,5-13,0 мм к 5,0-5,5 мм. |
| 2.21 | Редукционная трубка: |
|  | - пластиковая, накидная; |
|  | - должна обеспечивать переход от 10-11 мм к 5,0-5,5 мм. |
| 2.22 | Принадлежности к троакарам: |
|  | - предложить: колпачки / клапаны и др. необходимые принадлежности из расчёта по 10 шт на каждый троакар; |
| 2.23 | Захватывающие щипцы, биполярные, комплект |
|  | Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка; |
|  | тип – Johann; |
|  | керамическая изоляция подвижных соединений инструментов; |
|  | поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); |
|  | две подвижные бранши; длина захвата не менее 16 мм; |
|  | рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм; |
|  | возможность стерилизации в автоклаве. |
| 2.24 | Щипцы для диссекции, биполярные, комплект |
|  | Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка; |
|  | тип – Maryland; |
|  | керамическая изоляция подвижных соединений инструментов; |
|  | поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши; |
|  | длина захвата не менее 18 мм; |
|  | рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм; |
|  | возможность стерилизации в автоклаве. |
| 2.25 | Щипцы для диссекции, комплект |
|  | Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка; |
|  | тип – Maryland; решетчатая поверхность бранш; |
|  | поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши; |
|  | длина захвата не менее 17 мм; рабочая длина 33-36 см; |
|  | диаметр 5 мм; рукоятка монополярная; |
|  | возможность стерилизации в автоклаве. |
| 2.26 | Щипцы для диссекции, комплект |
|  | Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка; |
|  | тип – Maryland; скошенные насечки бранш; |
|  | поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши; |
|  | длина захвата не менее 21 мм; рабочая длина 33-36 см; |
|  | диаметр 5 мм; рукоятка монополярная; |
|  | возможность стерилизации в автоклаве. |
| 2.27 | Щипцы для диссекции, комплект |
|  | Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка; |
|  | тип – прямые; |
|  | поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши; |
|  | длина захвата не менее 15 мм; рабочая длина 33-36 см; |
|  | диаметр 5 мм; рукоятка монополярная; |
|  | возможность стерилизации в автоклаве. |
| 2.28 | Щипцы для диссекции, комплект |
|  | Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка; |
|  | тип – «Г-образный» диссектор; |
|  | поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши; |
|  | длина захвата не менее 18 мм; рабочая длина 33-36 см; |
|  | диаметр 5 мм; рукоятка монополярная; |
|  | возможность стерилизации в автоклаве. |
| 2.29 | Захватывающие щипцы, комплект |
|  | Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка; |
|  | для всех видов лапароскопических операций; |
|  | атравматичные; плоские; |
|  | поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши; |
|  | длина захвата не менее 19 мм; рабочая длина 33-36 см; |
|  | диаметр 5 мм; |
|  | рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком; |
|  | возможность стерилизации в автоклаве. |
| 2.30 | Захватывающие щипцы, комплект |
|  | Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка; |
|  | тип - Manhes; |
|  | для точной фиксации и препарирования чувствительных тканей; |
|  | поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); |
|  | две подвижные бранши; длина захвата не менее 18 мм; |
|  | рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм; |
|  | рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком; |
|  | возможность стерилизации в автоклаве. |
| 2.31 | Захватывающие щипцы, комплект |
|  | Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка; |
|  | тип – крокодил (для надёжного захвата скользких тканей); поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); |
|  | две подвижные бранши; длина захвата не менее 18 мм; |
|  | рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм; |
|  | рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком; |
|  | возможность стерилизации в автоклаве. |
| 2.32 | Захватывающие щипцы, комплект |
|  | Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка; |
|  | тип – Johann; |
|  | для всех видов лапароскопических операций; |
|  | атравматичные; плоские; |
|  | поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); |
|  | две подвижные бранши; длина захвата не менее 24 мм; |
|  | рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм; |
|  | рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком; |
|  | возможность стерилизации в автоклаве. |
| 2.33 | Захватывающие щипцы, комплект |
|  | Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка; |
|  | тип – клинчерные (обхватывающие) (для надёжного захвата скользких тканей); поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); |
|  | две подвижные бранши; длина захвата не менее 26 мм; |
|  | рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм; |
|  | рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком; |
|  | возможность стерилизации в автоклаве. |
| 2.34 | Захватывающие щипцы, комплект CrocheOlmi (или аналог): |
|  | Комплект состоит из: - эргономичная пластиковая рукоятка с монополярным разъемом и отключаемой кремальерой, - изолирующий тубус, - рабочая вставка; |
|  | тип - CrocheOlmi; |
|  | для точной фиксации чувствительных тканей; |
|  | поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); |
|  | одна подвижная бранша; |
|  | длина захвата не менее 20 мм; |
|  | рабочая длина 33-36 см; |
|  | диаметр 5 мм; |
| 2.35 | Захватывающие щипцы, комплект коготь (или аналог): |
|  | Комплект состоит из: - эргономичная пластиковая рукоятка с монополярным разъемом и отключаемой кремальерой, - изолирующий тубус, - рабочая вставка; |
|  | тип - коготь; |
|  | для надёжного захвата скользких тканей; |
|  | поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); |
|  | одна подвижная бранша; |
|  | длина захвата не менее 15 мм; |
|  | рабочая длина 33-36 см; |
|  | диаметр 5 мм; |
| 2.36 | Ножницы, комплект: |
|  | Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка; |
|  | тип – Metzenbaum (изогнутые); |
|  | поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши; |
|  | длина захвата, не менее 15 мм; рабочая длина 33-36 см; |
|  | диаметр 5 мм; рукоятка монополярная; |
| 2.37 | Ножницы, комплект: |
|  | Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка; |
|  | тип – Metzenbaum (прямые); |
|  | поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши; |
|  | длина захвата, не менее 15 мм; рабочая длина 33-36 см; |
|  | диаметр 5 мм; рукоятка монополярная; |
| 2.38 | Щипцы биопсийные, комплект: |
|  | Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка; |
|  | две подвижные овальные бранши с шипом |
|  | поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши; |
|  | длина захвата не менее 12 мм; рабочая длина 33-36 см; |
|  | диаметр 5 мм; рукоятка монополярная; |
| 2.39 | Иглодержатель разборный: |
|  | ассиметричная рукоятка с кремальерой и защитным тубусом, рабочая вставка; |
|  | прямой; диаметр 5 мм; рабочая длина 33-36 см; |
| 2.40 | Рукоятка, для аспирации / ирригации: |
|  | с рычажным управлением (один рычаг для аспирации, второй для ирригации); |
|  | для использования с насосами, управляемыми давлением |
| 2.41 | Трубка для аспирации / ирригации: |
|  | диаметр 5 мм, рабочая длина 330-360 мм; |
|  | дистальные отверстия; |
| 2.42 | Трубка для аспирации / ирригации монополярная |
|  | диаметр 5 мм, рабочая длина 330-360 мм; |
|  | дистальные отверстия; |
| 2.43 | Трубка для аспирации / ирригации, с иглой: |
|  | диаметр 5 мм, рабочая длина 330-360 мм; |
| 2.44 | Трубка для аспирации / ирригации, 43-46 см |
|  | диаметр 5 мм, рабочая длина 430-460 мм; |
|  | дистальные отверстия; |
| 2.45 | Набор чистящих щёток: |
|  | щетка для инструментов, размер (диаметр щетки 6-7 мм, общая длина, не менее – 250 мм); |
|  | щетка для инструментов, размер (диаметр щетки 10-12 мм, общая длина, не менее – 250 мм); |
|  | щетка для инструментов, размер (диаметр щетки 2-3 мм, общая длина, не менее – 250 мм); |
|  | щетка для поверхностей |
| 2.46 | Стерилизационная кассета пластиковая, с крышкой: |
|  | наружные размеры стерилизационной кассеты, не менее: 535 x 135 x 265 мм; |
|  | контейнер, для верхней части стерилизационной кассеты, размер не менее: 480 x 60 x 220 мм; |
|  | запасная подкладка, грубая, силиконовая, размеры не менее: 420 x 175 мм. |
| 2.47 | Клиппатор для многоразовых клипс только прямое наложение: |
|  | с возможностью только прямого наложения; |
|  | диаметр не более 12,5 мм; |
|  | длина не менее 350 мм; |
|  | поворотные (рабочая вставка вместе с тубусом); |
| 2.48 | Клиппатор для многоразовых клипс прямое и боковое наложение: |
|  | с возможностью только прямого и бокового наложения; |
|  | диаметр не более 12,5 мм; |
|  | длина не менее 350 мм; |
|  | поворотные (рабочая вставка вместе с тубусом); |
| 2.49 | Клипс сосудистый артериальный, прямой: |
|  | для временного наложения на артериальные сосуды |
|  | атравматический с насечкой по Debakey |
|  | форма браншей – прямая; |
|  | длина браншей, не менее 25 мм и не более 30 мм; |
|  | сила закрытия браншей, не менее 3,40 Ньютонов и не более 3,45 Ньютонов; |
|  | многоразовый (возможность автоклавирования). |
| 2.50 | Клипс сосудистый артериальный, изогнутый: |
|  | для временного наложения на артериальные сосуды |
|  | атравматический с насечкой по Debakey |
|  | форма браншей – изогнутая; |
|  | длина браншей, не менее 25 мм и не более 30 мм; |
|  | сила закрытия браншей, не менее 3,40 Ньютонов и не более 3,45 Ньютонов; |
|  | многоразовый (возможность автоклавирования). |
| 2.51 | Клипс сосудистый венозный, прямой: |
|  | для временного наложения на венозные сосуды |
|  | атравматический с насечкой по Debakey |
|  | форма браншей – прямая; |
|  | длина браншей, не менее 45 мм и не более 50 мм; |
|  | сила закрытия браншей, не менее 2,47 Ньютонов и не более 2,50 Ньютонов; |
|  | многоразовый (возможность автоклавирования). |
| 2.52 | Клипс сосудистый венозный, изогнутый |
|  | для временного наложения на венозные сосуды |
|  | атравматический с насечкой по Debakey |
|  | форма браншей – изогнутая; |
|  | длина браншей, не менее 45 мм и не более 50 мм; |
|  | сила закрытия браншей, не менее 2,47 Ньютонов и не более 2,50 Ньютонов; |
|  | многоразовый (возможность автоклавирования). |
| 2.53 | Игла Вереша: |
|  | диаметр 2,0-2,5 мм; |
|  | рабочая длина 120-140 мм; |
| 2.54 | ВЧ-электрод тип – стандартный крюк: |
|  | диаметр 5 мм; рабочая длина 33-36 см; |
|  | эргономичная рукоятка. |
| 2.55 | Клипаппликатор многоразовый для эндоскопических операций для наложения полимерных клипс L: |
|  | для наложения полимерных клипс; |
|  | наличие цветовой маркировки, |
|  | поворот рабочей части - 360°, |
|  | диаметр стержня – 5мм, длина рабочей части – 33см, |
|  | форма браншей – прямые. |
| 2.56 | Клипаппликатор многоразовый для эндоскопических операций для наложения полимерных клипс XL: |
|  | для наложения полимерных клипс; |
|  | наличие цветовой маркировки, |
|  | поворот рабочей части - 360°, |
|  | диаметр стержня – 10мм, длина рабочей части – 33см, |
|  | форма браншей – прямые. |
| 2.57 | Клипсы пластиковые, размер L: |
|  | должны быть изготовлены из высококачественного полимера, обеспечивающего высокий уровень биосовместимости |
|  | фиолетовая цветовая маркировка картриджа |
|  | количество клипс в картридже – 6 шт. |
|  | размер лигируемых структур – 5 – 13 мм |
|  | длина наружной ножки – не более 13 мм |
|  | толщина ножки клипсы – не более 1,29 мм |
|  | форма закрытия – внутренний замок, который обеспечивает быстрое и эффективное закрытие |
|  | наличие насечек на внутренней стороне клипсы |
|  | диаметр фиксирующей втулки – 1,3 мм |
|  | изогнутая форма клипсы |
|  | полностью совместимы с поставляемым клипаппликатором многоразовый для эндоскопических операций для наложения полимерных клипс L |
| 2.58 | Клипсы пластиковые, размер XL: |
|  | должны быть изготовлены из высококачественного полимера, обеспечивающего высокий уровень биосовместимости |
|  | Желтая или коричневая цветовая маркировка картриджа |
|  | количество клипс в картридже – 6 шт. |
|  | размер лигируемых структур – 7 – 16 мм |
|  | длина наружной ножки – не более 17,8 мм |
|  | толщина ножки клипсы – не более 1,29 мм |
|  | форма закрытия – внутренний замок, который обеспечивает быстрое и эффективное закрытие |
|  | наличие насечек на внутренней стороне клипсы |
|  | диаметр фиксирующей втулки – 1,3 мм |
|  | изогнутая форма клипсы |
|  | полностью совместимы с поставляемым клипаппликатором многоразовый для эндоскопических операций для наложения полимерных клипс XL |
| 2.59 | Мешки для извлечения внутренних органов 200-300 мл: |
|  | полиуретановый мешок с тканным нейлоновым покрытием; |
|  | с дополнительно прошитыми краями контейнера с целью исключения возможности разрыва мешка в месте спаивания; |
|  | с наличием рукоятки для многократного открытия и закрытия контейнера с помощью одной руки без дополнительного применения инструментов; |
|  | с диаметром проводника – 10-11 мм |
| 2.60 | Мешки для извлечения внутренних органов 700-800 мл: |
|  | полиуретановый мешок с тканным нейлоновым покрытием; |
|  | с дополнительно прошитыми краями контейнера с целью исключения возможности разрыва мешка в месте спаивания; |
|  | с наличием рукоятки для многократного открытия и закрытия контейнера с помощью одной руки без дополнительного применения инструментов; |
|  | с диаметром проводника – 10-11 мм |