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Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

[bookmark: _Hlk196226503][bookmark: _Hlk221807312]Лот 1 Радиочастотный аблятор

1. Состав (спецификация) закупаемого изделия:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1.
	Радиочастотный аблятор
	1 шт.

	1.2.
	Установка для промывания
	1 шт.

	1.3.
	Тележка для оборудования
	1 шт.

	1.4.
	Биполярный аппликатор
	10 шт.

	1.5.
	Биполярный аппликатор
	10 шт.

	1.6.
	Биполярный аппликатор
	10 шт.

	1.7.
	Биполярный аппликатор
	10 шт.

	1.8.
	Биполярный аппликатор
	5 шт.

	1.9.
	Биполярный аппликатор
	5 шт.


2. Технические требования
	№ п/п
	Наименование / Технические требования

	2.1.
	Радиочастотный аблятор:

	
	Области применения:
- в хирургии – тепловая деструкция опухолей печени до 5 см в диаметре;
- в ЛОР - лечение опухолей головы и шеи;
- в урологии – терапия опухолей почки.

	
	Проведение биполярных и мультиполярных операций;

	
	Автоматизированное включение-выключение подачи энергии с реостатным управлением (автостарт и автостоп);

	
	Возможность документирования терапевтических процедур (наличие специализированного программного обеспечения);

	
	Микропроцессорное управление для контроля сопротивления с обратной связью;

	
	Выходная мощность (2 режима):
1 – от 1 до 25 Вт (ступенями по 1 Вт);
2 – от 25 до 250 Вт (ступенями по 5 Вт);

	
	Частота – 470 кГц;

	
	Работа без нейтрального электрода (ток должен протекать только в пределах массы облучаемых тканей);

	
	Возможность применения в эндоскопии, открытой хирургии и при чрескожном доступе;

	
	В комплекте:
- педальный переключатель.
- комплект всех необходимых кабелей и принадлежностей.

	2.2.
	Установка для промывания:

	
	- Перистальтический насос с роторами;

	
	- Для операций с применением биполярных радиочастотных электродов – аппликаторов с внутренним промыванием;

	
	- расход жидкости – 30 мл/мин;

	
	- работа совместно с радиочастотным аблятором (автоматический режим);

	2.3.
	Тележка для оборудования:

	
	- размеры (высота, глубина, ширина) не менее – 
800 мм, 450 мм, 450 мм;

	
	- держатель для емкостей;

	
	- количество полок – не менее 2-х;

	
	- токопроводящие колеса - не менее 4-х (два с тормозом).

	2.4.
	Биполярный аппликатор:

	
	- с внутренним промыванием (для охлаждения);

	
	- диаметр электрода 1,8-2,0 мм;

	
	- длина стержня электрода 240-260 мм;

	
	- длина активной зоны электрода 25-35 мм;

	
	- треугольный наконечник.

	2.5.
	Биполярный аппликатор:

	
	- с внутренним промыванием (для охлаждения);

	
	- диаметр электрода 1,8-2,0 мм;

	
	- длина стержня электрода 240-260 мм;

	
	- длина активной зоны электрода 35-45 мм;

	
	- треугольный наконечник.

	2.6.
	Биполярный аппликатор:

	
	- с внутренним промыванием (для охлаждения);

	
	- диаметр электрода 3,0-3,5 мм;

	
	- длина стержня электрода 140-160 мм;

	
	- длина активной зоны электрода 25-35 мм;

	
	- треугольный наконечник.

	2.7.
	Биполярный аппликатор:

	
	- с внутренним промыванием (для охлаждения);

	
	- диаметр электрода 3,0-3,5 мм;

	
	- длина стержня электрода 140-160 мм;

	
	- длина активной зоны электрода 35-45 мм;

	
	- треугольный наконечник.

	2.8.
	Биполярный аппликатор:

	
	- диаметр электрода 1,2-1,5 мм;

	
	- длина стержня электрода 190-210 мм;

	
	- длина активной зоны электрода 8-10 мм;

	
	- треугольный наконечник.

	2.9.
	Биполярный аппликатор:

	
	- диаметр электрода 1,2-1,5 мм;

	
	- длина стержня электрода 190-210 мм;

	
	- длина активной зоны электрода 14-16 мм;

	
	- треугольный наконечник.



3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему представления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:
3.1. Гарантия: не менее 24 месяцев.


