ГродМТ 539/26-ЗОИ                                                                                          Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Биполярный цисторезектоскоп с инструментарем

Комплект оборудования:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Монитор ЖКИ медицинский UHD | 1 шт. |
| 1.2. | Видеосистема | 1 шт. |
| 1.3. | Светодиодный, источник света | 1 шт. |
| 1.4. | Световод волоконно-оптический | 8 шт. |
| 1.5. | Головка камеры, L-образная (маятниковая) | 1 шт. |
| 1.6. | Блок электрохирургический | 1 шт. |
| 1.7. | Лазерный аппарат | 1 шт. |
| 1.8. | Инструмент волоконный | 10 шт. |
| 1.9. | Инструмент волоконный | 30 шт. |
| 1.10. | Инструмент волоконный | 10 шт. |
| 1.11. | Помпа урологическая | 1 шт. |
| 1.12. | Видеоуретероскоп | 2 шт. |
| 1.13. | Щипцы биопсийные | 10 шт. |
| 1.14. | Щипцы захватывающие | 5 шт. |
| 1.15. | Корзинки захватывающие | 5 шт. |
| 1.16. | Телескоп 4 мм, 12 | 5 шт. |
| 1.17. | Телескоп 4 мм, 30 | 10 шт. |
| 1.18. | Телескоп 4 мм, 70 | 3 шт. |
| 1.19. | Шприц для промывания | 10 шт. |
| 1.20. | Запасные колбы | 10 шт. |
| 1.21. | Тубус цистоскопа | 1 шт. |
| 1.22. | Оптический обтуратор | 1 шт. |
| 1.23. | Тубус цистоскопа | 2 шт. |
| 1.24. | Оптический обтуратор | 2 шт. |
| 1.25. | Телескопический мостик | 1 шт. |
| 1.26. | Отклоняющий механизм для катетеризации мочеточников | 2 шт. |
| 1.27. | Щипцы захватывающие | 4 шт. |
| 1.28. | Щипцы биопсийные | 4 шт. |
| 1.29. | Щипцы биопсийно-захватывающие | 4 шт. |
| 1.30. | Рабочий элемент к резектоскопу, биполярный | 6 шт. |
| 1.31. | Рабочий элемент лазерного резектоскопа | 2 шт. |
| 1.32. | Направляющая трубка для лазерных зондов | 2 шт. |
| 1.33. | Направляющая трубка для лазерных зондов | 2 шт. |
| 1.34. | Внутренний тубус резектоскопа | 10 шт. |
| 1.35. | Оптический обтуратор | 8 шт. |
| 1.36. | Внешний тубус резектоскопа | 8 шт. |
| 1.37. | Ирригационный порт | 5 шт. |
| 1.38. | ВЧ-электрод биполярный, петля «большая» | 60 шт. |
| 1.39. | ВЧ-электрод биполярный, петля «средняя» | 35 шт. |
| 1.40. | ВЧ-электрод биполярный, петля отклоненная под 45° | 10 шт. |
| 1.41. | ВЧ-электрод, биполярный, кнопка | 20 шт. |
| 1.42. | ВЧ-электрод, биполярный, ролик | 20 шт. |
| 1.43. | ВЧ-электрод для энуклеации биполярный | 10 шт. |
| 1.44. | Нож «холодный» для использования с резектоскопами | 10 шт. |
| 1.45. | Кюретка | 5 шт. |
| 1.46. | Контейнер для стерилизации и хранения | 10 шт. |
| 1.47. | Чистящие щетки | 3 компл. |
| 1.48. | Набор для троакарной цистостомии с системой регуляции внутрипузырного давления | 1 шт. |
| 1.49. | Рабочий элемент для уретротома | 1 шт. |
| 1.50. | Тубус уретротома | 1 шт. |
| 1.51. | Нож, полукруглый, с 4 Шр. каналом | 4 шт. |
| 1.52. | Нож, тип ланцет | 10 шт. |
| 1.53. | Эвакуатор, по Эллику (Ellik) | 4 шт. |
| 1.54. | Комплект изогнутых бужей | 2 шт. |
| 1.55. | Уретротом по OTIS | 1 шт. |

2. Технические требования

| № п/п | Наименование / Технические требования |
| --- | --- |
| 2.1. | Монитор ЖКИ медицинский UHD: |
|  | Экран не менее 30’’ по диагонали; |
|  | Разрешающая способность не менее 3840х2160; |
|  | Углы обзора по вертикали/горизонтали не менее 178º; |
|  | Контраст, не менее 1500:1; |
| 2.2. | Видеосистема: |
|  | Возможность получения изображения высокой четкости 1920х1080p; |
|  | Контрастность изображения – не менее трёх типов; |
|  | Режим структурного усиления изображения, количество типов структурного усиления – не менее двух (один для крупных структур, другой для мелких); |
|  | Предустановки для следующих режимов работы: лапароскопия, цистоскопия/резектоскопия, ИК режим и др. |
|  | Автоматическая регулировка яркости освещения; |
|  | Сенсорный экран управления с русифицированным меню; |
|  | Возможность работы в инфракрасном спектре света; |
|  | Автоматическая идентификация головки камеры; |
| 2.3. | Светодиодный, источник света: |
|  | Встроенный в видеосистему или отдельный прибор; |
|  | Тип и мощность лампы – светодиодная, интенсивность, как у ксенонового мощностью 300 Вт.; |
|  | Автоматическая регулировка яркости - наличие; |
|  | Количество ступеней автоматической экспозиции – не менее 10; |
| 2.4. | Световод волоконно-оптический: |
|  | Длина не менее 3 м; |
|  | Диаметр не менее 3,2 мм; |
|  | Возможность стерилизации в автоклаве. |
| 2.5. | Головка камеры, L-образная (маятниковая): |
|  | Одночиповая или трехчиповая, формата FullHD, 1080p; |
|  | Работа в режиме освещения слизистой узковолновым светом и/или фотодинамической диагностики; |
|  | Не менее трёх произвольно программируемых кнопок управления видеосистемой; |
|  | Вес без соединительного кабеля не более 100 г;* |
|  | Возможность регулировки фокусного расстояния; |
|  | Вращаемая, с возможностью фиксации; |
| 2.6. | Блок электрохирургический должен иметь: |
|  | Аппарат должен быть универсальным моно-, биполярным ВЧ прибором; |
|  | Сенсорный экран управления аппаратом;* |
|  | Функции «автостарт» и «автостоп»; |
|  | Не менее 4-х режимов монополярного рассечения; |
|  | Не менее 4-х режимов монополярной коагуляции; |
|  | Не менее 2-х режимов биполярного рассечения; |
|  | Не менее 7-х режимов биполярной коагуляции; |
|  | В том числе: - резекция и коагуляция в физиологическом растворе (для использования с биполярными резектоскопами);* |
|  | Характеристики воздействия в физиологическом растворе (для использования с биполярными резектоскопами): - резекция в физиологическом растворе, мощность не менее чем 300 Вт; - коагуляция в физиологическом растворе, мощность чем 200 Вт; |
|  | Количество эффектов – не менее 3-х (изменение параметров резания/коагуляции без изменения мощности); |
|  | Разъемы: - не менее 2-х монополярных; - не менее 2-х биполярных; |
|  | Наличие в комплекте: - педальный переключатель, длина кабеля не менее 4 м – 1 шт; - нейтральный электрод многоразовый – 5 шт; - кабель для подключения биполярных резектоскопов – 8 шт; |
| 2.7. | Лазерный аппарат: |
|  | Предназначен для энуклеации и вапоризации доброкачественной гиперплазии предстательной железы, удаления опухолей, рассечения стриктур и коагуляции. |
|  | Класс лазера – IV; |
|  | Источник лазерного излучения: Тулиевый волоконный; |
|  | Длина волны лазерного канала, нм - 1940±20; |
|  | Выходная мощность лазерного канала, Вт, не менее - 60; |
|  | Энергия в импульсе лазерного канала, Дж - от 0,025 до 6; |
|  | Режимы работы – непрерывный и импульсный; |
|  | Частота следования импульсов, Гц - от 1 до 2400; |
|  | Длина волны пилотного лазера, нм – 530±50; |
|  | Мощность пилотного лазера, мВт, не более – 5; |
|  | Воздушная система охлаждения; |
|  | Максимальная потребляемая мощность, Вт, не более – 1000; |
|  | Размеры, мм (ВхШхД) – не более 300 х 460 х 550; |
|  | Вес, кг – не более 40; |
|  | Стандартный оптический разъём SMA-905; |
|  | Диаметр волокна не менее, мкм - от 150 до 900; |
|  | Сенсорный монитор; |
|  | Программное обеспечение на русском языке; |
|  | Предустановленные программы для различных режимов работы: фрагментация, распыление, попкорнинг, энуклеация и вапоризация; |
|  | Наличие в комплекте: - Скалыватель для волоконного инструмента – 1 шт.; - Стриппер для зачистки волоконного инструмента – 1 шт.; - Педаль ножная (двойная) – 1 шт.; - Микроскоп для контроля качества волоконного инструмента – 1 шт.; - Очки защитные – 2 шт.; |
| 2.8. | Инструмент волоконный: |
|  | - диаметр 150-250 мкм; |
|  | - стерильный, многоразовый. |
| 2.9. | Инструмент волоконный: |
|  | - диаметр 350-400 мкм; |
|  | - стерильный, многоразовый. |
| 2.10. | Инструмент волоконный: |
|  | - диаметр 550-600 мкм; |
|  | - стерильный, многоразовый. |
| 2.11. | Помпа урологическая: |
|  | Помпа роликового типа; |
|  | Давление подачи жидкости должно автоматически поддерживаться на заданных параметрах в пределах от 0 до 150 мм рт. ст.; |
|  | Поток жидкости от 0 до 1000 мл/мин; |
|  | В комплекте должны быть: - 8 комплектов необходимых стерилизуемых шлангов и канюль для ирригации. |
| 2.12. | Видеоуретероскоп: |
|  | угол поля зрения – не менее 90º; |
|  | глубина резкости 2–50 мм; |
|  | наружный диаметр дистального конца аппарата – не более 8,5Шр; |
|  | диаметр вводимой части аппарата – не более 9,9 Шр. (3,3 мм); |
|  | диаметр инструментального канала – не менее 3,6 Шр.; |
|  | рабочая длина – не менее 670 мм; |
|  | диапазон угла отклонения дистального конца: 180° - вверх, 275° - вниз; |
|  | В комплекте: - пластиковый контейнер для хранения и стерилизации – 1 шт.; - тубусы для введения в мочеточник – 10 шт.; - набор принадлежностей необходимый для работы, проведения очистки/мойки и стерилизации – 1 шт.. |
| 2.13. | Щипцы биопсийные: |
|  | гибкие, диаметр, не более 3 Шр.; |
|  | длина не менее 80 см; |
|  | две подвижные бранши; |
| 2.14. | Щипцы захватывающие: |
|  | гибкие, диаметр, не более 3 Шр.; |
|  | длина не менее 80 см; |
|  | две подвижные бранши; |
| 2.15. | Корзинки захватывающие |
|  | нитиноловая, 4-х струнная, без кончика; |
|  | диаметр 3,0 Шр.; |
|  | раскрытие, не менее 18 мм; |
|  | функция вращения. |
| 2.16. | Телескоп 4 мм, 12: |
|  | - совместимость с системами FullHD; |
|  | - косого видения 12°; |
|  | - диаметр 4 мм; |
|  | - автоклавируемая; |
| 2.17. | Телескоп 4 мм, 30: |
|  | - совместимость с системами FullHD; |
|  | - косого видения 30°; |
|  | - диаметр 4 мм; |
|  | - автоклавируемая; |
| 2.18. | Телескоп 4 мм, 70: |
|  | - совместимость с системами FullHD; |
|  | - косого видения 70°; |
|  | - диаметр 4 мм; |
|  | - автоклавируемая; |
| 2.19. | Шприц для промывания: |
|  | - стеклянная колба; |
|  | - металлический поршень и рукоятка; |
|  | - гибкий силиконовый переходник: шприц/тубус резектоскопа; |
|  | - объем 150 мл; |
|  | - автоклавируемый; |
| 2.20. | Запасные колбы: |
|  | - к шприцу для промывания; |
|  | - автоклавируемый; |
| 2.21. | Тубус цистоскопа: |
|  | - диаметр 19-20 Шр.; |
|  | - возможность использования инструментов/стентов: 1 шт х 6 Шр. или 2 шт х 5 Шр. + 5 Шр.; |
|  | - с вырезом и стандартным обтуратором; |
|  | - с 2-мя запорными кранами с замками LUER. |
|  | - автоклавируемый |
| 2.22. | Оптический обтуратор |
|  | - для тубуса цистоскопа 19-20 Шр.; |
|  | - автоклавируемый |
| 2.23. | Тубус цистоскопа: |
|  | - диаметр 21 Шр.; |
|  | - возможность использования инструментов/стентов: 1 шт х 8 Шр. или 2 шт х 6 Шр. + 7 Шр.; |
|  | - с вырезом и стандартным обтуратором; |
|  | - с 2-мя запорными кранами с замками LUER. |
|  | - автоклавируемый |
| 2.24. | Оптический обтуратор |
|  | - для тубуса цистоскопа 21 Шр.; |
|  | - автоклавируемый |
| 2.25. | Телескопический мостик |
|  | - для тубусов цистоскопа для использования с оптикой 4 мм; |
|  | - с двумя инструментальными каналами; |
|  | - автоклавируемый. |
| 2.26. | Отклоняющий механизм для катетеризации мочеточников |
|  | - тип Альбарран; |
|  | - с двумя инструментальными каналами, с фиксатором; |
|  | - автоклавируемый. |
| 2.27. | Щипцы захватывающие: |
|  | - для захвата конкрементов, стентов (могут использоваться для взятия биопсии); |
|  | - диаметр 7 Шр.; |
|  | - гибкие; |
|  | - рабочая длина 33-40 см; |
|  | - автоклавируемые. |
| 2.28. | Щипцы биопсийные: |
|  | - для взятия биопсии (обе бранши подвижные); |
|  | - диаметр 7 Шр.; |
|  | - гибкие; |
|  | - рабочая длина 33-40 см; |
|  | - автоклавируемые. |
| 2.29. | Щипцы биопсийно-захватывающие: |
|  | - для захвата конкрементов, стентов (могут использоваться для взятия биопсии); |
|  | - диаметр 5 Шр.; |
|  | - гибкие; |
|  | - рабочая длина 33-40 см; |
|  | - автоклавируемые. |
| 2.30. | Рабочий элемент к резектоскопу, биполярный: |
|  | - биполярный;* |
|  | - «активный» тип; |
|  | - эргономичная рукоятка; |
|  | - автоматический (срабатывающий при инсталляции телескопа, внутренних и внешних тубусов) фиксирующий механизм; |
| 2.31. | Рабочий элемент лазерного резектоскопа: |
|  | - «пассивный»; |
|  | - эргономичная рукоятка; |
|  | - автоматический (срабатывающий при инсталляции телескопа, внутренних и внешних тубусов) фиксирующий механизм; |
|  | - диаметр рабочего канала, не менее 6 Шр.; |
| 2.32. | Направляющая трубка для лазерных зондов: |
|  | - для лазерных зондов диаметром до 1,2 мм; |
|  | - с ретрактором (ограничителем); |
| 2.33. | Направляющая трубка для лазерных зондов: |
|  | - для лазерных зондов диаметром до 1,2 мм; |
|  | - без ретрактора (ограничителя); |
| 2.34. | Внутренний тубус резектоскопа: |
|  | - диаметр 24 Шр., для использования с внешним тубусом 26 Шр.; |
|  | - скошенный керамический наконечник; |
|  | - для постоянного промывания; |
|  | - автоматический фиксирующий механизм; |
|  | - стандартный обтуратор в комплекте; |
| 2.35. | Оптический обтуратор: |
|  | - к внутреннему тубусу резектоскопа 24 Шр; |
| 2.36. | Внешний тубус резектоскопа: |
|  | - диаметр 26 Шр.; |
|  | - для постоянного промывания; |
|  | - поворотный; |
|  | - два запорных крана; |
|  | - краны выполнены из специального медицинского пластика, неразборная конструкция; |
|  | - автоматический фиксирующий механизм; |
| 2.37. | Ирригационный порт: |
|  | - для использования с тубусом резектоскопа 24 Шр.; |
|  | - поворотный; |
|  | - два запорных крана, выполнены из специального медицинского пластика, неразборная конструкция; |
| 2.38. | ВЧ-электрод биполярный, петля «большая»: |
|  | - тип «петля», большая (для резекции предстательной железы); |
|  | - для использования с оптикой 12°; |
| 2.39. | ВЧ-электрод биполярный, петля «средняя»: |
|  | - тип «петля», средняя (для резекции мочевого пузыря); |
|  | - для использования с оптикой 12°; |
| 2.40. | ВЧ-электрод биполярный, петля отклоненная под 45°: |
|  | - тип «петля», средняя; |
|  | - для использования с оптикой 12° и 30°; |
|  | - изогнутая под углом 45° - для выполнения резекции передней стенки мочевого пузыря. |
| 2.41. | ВЧ-электрод биполярный, кнопка: |
|  | - тип «кнопка»; |
|  | - для плазменной вапоризации; |
|  | - для использования с оптикой 12° и 30°; |
| 2.42. | ВЧ-электрод биполярный, ролик: |
|  | - тип «ролик» (шарик); |
|  | - для использования с оптикой 12° и 30°; |
| 2.43. | ВЧ-электрод для энуклеации биполярный: |
|  | - тип «отклоненная петля» с ограничителем; |
|  | - для трансуретральной энуклеации простаты; |
|  | - для использования с оптикой 12° и 30°; |
| 2.44. | Нож «холодный» для использования с резектоскопами: |
|  | - для использования резектоскопа в качестве уретротома; |
|  | - для использования с оптикой 12° и 30°; |
| 2.45. | Кюретка: |
|  | - для извлечения камней и их фрагментов; |
|  | - для использования с оптикой 12° и 30°; |
| 2.46. | Контейнер для стерилизации и хранения: |
|  | - должен быть изготовлен из полимерного материала с силиконовыми держателями для инструментов и принадлежностей; |
|  | - предназначен специально для: резектоскопа; |
|  | - размеры не менее: 450 х 220 х 65 мм. |
| 2.47. | Чистящие щетки: |
|  | - щетка для инструментов, размер (диаметр щетки – не менее 6 мм, общая длина – не менее 250 мм); |
|  | - щетка для инструментов, размер (диаметр щетки – не менее 10 мм, общая длина – не менее 250 мм); |
|  | - щетка для поверхностей. |
| 2.48. | Набор для троакарной цистостомии с системой регуляции внутрипузырного давления: |
|  | - комплект состоит из: стабилизационный диск, троакар, переливная трубка, аспирационная трубка, рукав-вставка; |
|  | - возможность установки в послеоперационном периоде постоянного катетера диаметром до 14 Фр. |
| 2.49. | Рабочий элемент для уретротома |
|  | в рабочем положении нож находится внутри тубуса; |
|  | активное действие – движение вперед; |
|  | эргономичная рукоятка; |
|  | автоклавируемый. |
| 2.50. | Тубус уретротома |
|  | диаметр 22 Шр.; |
|  | один инструментальный канал не менее 4 Шр.; |
|  | 2 запорных крана; |
|  | обтуратор с каналом 4 Шр. в комплекте; |
|  | автоклавируемый. |
| 2.51. | Нож, полукруглый, с 4 Шр. каналом |
|  | нож полукруглый; |
|  | канал не менее 4 Шр. |
| 2.52. | Нож, тип ланцет |
|  | нож-ланцет |
| 2.53. | Эвакуатор, по Эллику (Ellik) |
|  | состоит из: груша, стеклянная банка, гибкий соединитель; |
|  | в комплекте запасной гибкий соединитель. |
| 2.54. | Комплект изогнутых бужей |
|  | бужи изогнутые, металлические; |
|  | от 10 до 30 Шр. |
| 2.55. | Уретротом по OTIS: |
|  | Комплект «уретротом по OTIS», в составе: - рабочий элемент (уретротом); - 2 ножа; - 2 насадки на дистальный конец уретротома. |