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1. Состав (спецификация) закупаемых изделий – состав одного комплекта:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1.
	Аппарат для ультразвуковой диссекции - коагуляции тканей
и биполярного электрического лигирования крупных
сосудов
	1 шт.

	1.2.
	Ножная педаль для активации рабочих режимов аппарата
	1 шт.

	1.3.
	Инструмент-ножницы для лапароскопической хирургии с
кнопками для ручной активации и системой адаптации к
ткани
	24 шт.

	1.4.
	Инструмент-ножницы для открытой хирургии с кнопками
для ручной активации
	24 шт.

	1.5.
	Инструмент-ножницы для лапароскопической хирургии с
кнопками для ручной активации и системой адаптации к
ткани
	24 шт.

	1.6.
	Инструмент-ножницы для открытой хирургии с кнопками
для ручной активации и системой адаптации к ткани
	12 шт.

	1.7.
	Инструмент для биполярной коагуляции и диссекции в
открытой хирургии
	24 шт.

	1.8.
	Инструмент биполярный диаметром 5 мм для
лапароскопической хирургии, короткий; с функцией
разрезания тканей отдельной клавишей
	24 шт.

	1.9.
	Инструмент биполярный диаметром 5 мм для
лапароскопической хирургии, средний; с функцией
разрезания тканей отдельной клавишей
	24 шт.

	1.10.
	Комплект необходимых кабелей, ключей, адаптеров,
рукоятей для обеспечения полной работоспособности
поставляемого оборудования с генератором, с учетом
выполнения не менее 300 лапароскопических и 300
открытых оперативных вмешательств
	1 комплект



2. Технические требования
	2.1
	Аппарат для ультразвуковой диссекции - коагуляции тканей и
биполярного электрического лигирования крупных сосудов

	2.1.1
	Обеспечиваемая частота ультразвуковых колебании 53-56 кГц.

	2.1.2
	Не менее 5 уровней регулировки амплитуды УЗ колебаний

	2.1.3
	Биполярный электрический ток должен обеспечивать лигирование
сосудов с диаметром не менее 7 мм

	2.2
	Ножная педаль для активации рабочих режимов аппарата

	2.2.1
	Двухклавишная с проводом для подключения не короче 3 м

	2.3
	Инструмент-ножницы для лапароскопической хирургии с кнопками для
ручной активации

	2.3.1
	Диаметром 5 мм. Длина инструмента 30-36 см

	2.3.2
	Должен обеспечивать лигирование сосудов с диаметром не менее 5 мм

	2.4
	Инструмент-ножницы для открытой хирургии с кнопками для ручной
активации

	2.4.1
	Диаметром 5 мм. Длина инструмента 20-25 см. Наличие на браншах
меток для определения диаметра сосудов. Антибликовое покрытие
ствола

	2.4.2
	Должен обеспечивать лигирование сосудов с диаметром не менее 5 мм

	2.5
	Инструмент-ножницы для лапароскопической хирургий с кнопками
для ручной активации и системой адаптации к ткани

	2.5.1
	Диаметром 5 мм. Длина ствола 35-36 см. Лезвие изогнутое 17-18 мм

	2.5.2
	Должен обеспечивать лигирование сосудов с диаметром до 7 мм

	2.6
	Инструмент-ножницы для открытой хирургии с кнопками для ручной
активации и системой адаптации к ткани

	2.6.1
	Диаметром 5 мм. Длина ствола 15-20 см. Лезвие изогнутое 17-18 мм

	2.6.2
	Должен обеспечивать лигирование сосудов с диаметром до 7 мм. и
возможность использования в качестве лезвия

	2.7
	Инструмент для биполярной коагуляции и диссекции в открытой
хирургии

	2.7.1
	Длина ствола 15-20 см, диаметр 10-13 мм. Длина изогнутых браншей
36-39 мм

	2.7.2
	Кнопка ручной активации, встроенный нож, вращение 360°

	2.7.3
	Система защиты от нагревания браншей выше 100°С

	2.8
	Инструмент биполярный диаметром 5 мм для лапароскопической
хирургии, короткий; с функцией разрезания тканей отдельной
клавишей

	2.8.1
	Длина ствола инструмента - 20-26 см. Рабочая часть - изогнутые
удлинённые лезвия длиной не менее 20 мм

	2.8.2
	Конструктивно должно обеспечиваться вращение ствола инструмента
на 360°

	2.8.3
	Имеет функцию ручной активации процесса рассечения и коагуляции
тканей отдельной клавишей

	2.8.4
	Должен обеспечивать лигирование сосудов до 7 мм в диаметре

	2.9
	Инструмент биполярный диаметром 5 мм для лапароскопической
хирургии, средний; с функцией разрезания тканей отдельной клавишей

	2.9.1
	Длина ствола инструмента - 37-39 см. Рабочая часть - изогнутые
удлинённые лезвия длиной не менее 20 мм

	2.9.2
	Конструктивно должно обеспечиваться вращение ствола инструмента
на 360°

	2.9.3
	Имеет функцию ручной активации процесса рассечения и коагуляции
тканей отдельной клавишей

	2.9.4
	Должен обеспечивать лигирование сосудов до 7 мм в диаметре




