ГродМТ 541/26-ЗОИ                                                                                          Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Гармонический скальпель

- Состав (спецификация) закупаемых изделий – состав одного комплекта:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Аппарат для ультразвуковой диссекции - коагуляции тканей и биполярного электрического лигирования крупных сосудов | 1 шт. |
| 1.2. | Ножная педаль для активации рабочих режимов аппарата | 1 шт. |
| 1.3. | Инструмент-ножницы для лапароскопической хирургии с кнопками для ручной активации и системой адаптации к ткани | 24 шт. |
| 1.4. | Инструмент-ножницы для открытой хирургии с кнопками для ручной активации | 24 шт. |
| 1.5. | Инструмент-ножницы для лапароскопической хирургии с кнопками для ручной активации и системой адаптации к ткани | 24 шт. |
| 1.6. | Инструмент-ножницы для открытой хирургии с кнопками для ручной активации и системой адаптации к ткани | 12 шт. |
| 1.7. | Инструмент для биполярной коагуляции и диссекции в открытой хирургии | 24 шт. |
| 1.8. | Инструмент биполярный диаметром 5 мм для лапароскопической хирургии, короткий; с функцией разрезания тканей отдельной клавишей | 24 шт. |
| 1.9. | Инструмент биполярный диаметром 5 мм для лапароскопической хирургии, средний; с функцией разрезания тканей отдельной клавишей | 24 шт. |
| 1.10. | Комплект необходимых кабелей, ключей, адаптеров, рукоятей для обеспечения полной работоспособности поставляемого оборудования с генератором, с учетом выполнения не менее 300 лапароскопических и 300 открытых оперативных вмешательств | 1 комплект |

2. Технические требования

| 2.1 | Аппарат для ультразвуковой диссекции - коагуляции тканей и биполярного электрического лигирования крупных сосудов |
| --- | --- |
| 2.1.1 | Обеспечиваемая частота ультразвуковых колебании 53-56 кГц. |
| 2.1.2 | Не менее 5 уровней регулировки амплитуды УЗ колебаний |
| 2.1.3 | Биполярный электрический ток должен обеспечивать лигирование сосудов с диаметром не менее 7 мм |
| 2.2 | Ножная педаль для активации рабочих режимов аппарата |
| 2.2.1 | Двухклавишная с проводом для подключения не короче 3 м |
| 2.3 | Инструмент-ножницы для лапароскопической хирургии с кнопками для ручной активации |
| 2.3.1 | Диаметром 5 мм. Длина инструмента 30-36 см |
| 2.3.2 | Должен обеспечивать лигирование сосудов с диаметром не менее 5 мм |
| 2.4 | Инструмент-ножницы для открытой хирургии с кнопками для ручной активации |
| 2.4.1 | Диаметром 5 мм. Длина инструмента 20-25 см. Наличие на браншах меток для определения диаметра сосудов. Антибликовое покрытие ствола |
| 2.4.2 | Должен обеспечивать лигирование сосудов с диаметром не менее 5 мм |
| 2.5 | Инструмент-ножницы для лапароскопической хирургий с кнопками для ручной активации и системой адаптации к ткани |
| 2.5.1 | Диаметром 5 мм. Длина ствола 35-36 см. Лезвие изогнутое 17-18 мм |
| 2.5.2 | Должен обеспечивать лигирование сосудов с диаметром до 7 мм |
| 2.6 | Инструмент-ножницы для открытой хирургии с кнопками для ручной активации и системой адаптации к ткани |
| 2.6.1 | Диаметром 5 мм. Длина ствола 15-20 см. Лезвие изогнутое 17-18 мм |
| 2.6.2 | Должен обеспечивать лигирование сосудов с диаметром до 7 мм. и возможность использования в качестве лезвия |
| 2.7 | Инструмент для биполярной коагуляции и диссекции в открытой хирургии |
| 2.7.1 | Длина ствола 15-20 см, диаметр 10-13 мм. Длина изогнутых браншей 36-39 мм |
| 2.7.2 | Кнопка ручной активации, встроенный нож, вращение 360° |
| 2.7.3 | Система защиты от нагревания браншей выше 100°С |
| 2.8 | Инструмент биполярный диаметром 5 мм для лапароскопической хирургии, короткий; с функцией разрезания тканей отдельной клавишей |
| 2.8.1 | Длина ствола инструмента - 20-26 см. Рабочая часть - изогнутые удлинённые лезвия длиной не менее 20 мм |
| 2.8.2 | Конструктивно должно обеспечиваться вращение ствола инструмента на 360° |
| 2.8.3 | Имеет функцию ручной активации процесса рассечения и коагуляции тканей отдельной клавишей |
| 2.8.4 | Должен обеспечивать лигирование сосудов до 7 мм в диаметре |
| 2.9 | Инструмент биполярный диаметром 5 мм для лапароскопической хирургии, средний; с функцией разрезания тканей отдельной клавишей |
| 2.9.1 | Длина ствола инструмента - 37-39 см. Рабочая часть - изогнутые удлинённые лезвия длиной не менее 20 мм |
| 2.9.2 | Конструктивно должно обеспечиваться вращение ствола инструмента на 360° |
| 2.9.3 | Имеет функцию ручной активации процесса рассечения и коагуляции тканей отдельной клавишей |
| 2.9.4 | Должен обеспечивать лигирование сосудов до 7 мм в диаметре |