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Заявка на закупку ЗОИ
Катетер для хронического гемодиализа
Сведения об организаторе:

	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинские изделия;   
2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Катетер для хронического гемодиализа

	Описание состава,  потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.100

	Объем (количество)
	5 компл.         

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	9000 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808


Приложение к лоту №1:
1.Состав 1 комплекта:  

1.1.
катетер для хронического диализа 15,5F – 1 шт.;

1.2.
проводниковый стилет— 1 шт.;

1.3.
интродьюссер с клапаном 16F - 1 шт.;

1.4.
интродьюсерная игла 18G × 2.75 дюйма 10 см – 1шт.;

1.5.
безопасный скальпель №11 - 1 шт.;

1.6.
проводник с ј-кончиком и маркёрами 0,038 дюйма - 1 шт.;

1.7.
адгезивный перевязочный материал - 2 шт.;

1.8.
инъекционный колпачок - 2 шт.;

1.9.
12F - сосудистый дилататор - 1 шт.;

1.10.    14F - сосудистый дилататор - 1 шт.;

1.11.
троакар с муфтой— 1 шт.
2.Показатели (характеристики):

2.1.
Катетер для хронического гемодиализа предназначен для обеспечения долговременного сосудистого доступа.

2.2.
Длина катетера 23-27 см (длина от кончика до манжеты).

2.3.
 Увеличенный внутренний просвет катетера. Тонкие стенки и двойной D-образный просвет катетера позволяет обеспечить скорость кровотока до 500 мл/мин.

2.4.
 Легко расщепляемый интродьюссер с гемостатическим клапаном обеспечивает легкую  установку и предотвращает вытекание крови или попадание воздуха внутрь.

2.5.
Проводник-стилет делает катетер более жестким и облегчает процедуру введения через просвет сосуда по проводнику.

2.6.
Троакар с притупленным кончиком позволяет выполнить подкожную туннелезацию и установку катетера.

2.7.
Клипсы красного и синего цвета с индикатором объема линий для артериального и венозного потока.

2.8.
Коннекторы люер-лок красного и синего цвета на дистальных концах линий.

2.9.
Промаркированный проводник   позволяет использовать технику «по проводнику» и разместить катетер на необходимой глубине.

2.10.
Подкожная манжета из полиэстра обеспечивает подкожное закрепление катетера и снижает до минимума риск дислокации катетера.

2.11.
Крутящееся шовное кольцо расположено в области бифуркации, обеспечивает надежную фиксацию при сохранении подвижности катетера, а также защиту наружных фиксирующих швов.

2.12.
Бифуркационное соединение компактных  размеров для удобства пациента.

С маркировкой длины и размера для быстрой идентификации катетера.

2.13.
Модификация катетера: с боковыми отверстиями.

2.14.
Конфигурация дистального конца катетера: разделительный «порожек» для предотвращения рециркуляции и обеспечения     необходимого кровотока — даже в случае   прилегания катетера к сосудистой стенке.

2.15.
Расположение портов: дистальное (венозное) и проксимальное (артериальное) отверстия расположены на расстоянии 3,1 см друг от друга для предотвращения рециркуляции кровотока и максимальной эффективности процедуры диализа.

2.16.
Стерильно,

2.17.
Апирогенно

2.18.     Наличие инструкции по применению на русском языке.

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации торговли РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 кат. ООТ                                                               О.С.Сарнавская
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