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Заявка на закупку
Медицинское оборудование 

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Аудиометр

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению  к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	26.60.12.800

	Объем (количество)
	1 комплект

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	35000 руб.

	Сведение о заказчике, УНП 
	УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 3» 790378720


Приложение к лоту №1: 
	 1.Состав (комплектация):

	№ п/п
	Наименование
	Количество

	1.1
	Аудиометр диагностический для проведения воздушной и костной тональной аудиометрии:
	

	1.1.1
	Наушники для воздушной аудиометрии
	1 шт.

	1.1.2
	Гарнитура для костной проводимости
	1 шт.

	1.1.3
	Кнопка ответа пациента
	1 шт.

	1.1.4
	Программное обеспечение для  установки связи с ПК
	1 шт.

	2.  Показатели (характеристики):

	№ п/п
	Наименование 
	Параметр

	2.1
	  Режимы аудиометрии: воздушная костная
	Наличие 

	2.2
	Диапазон частот для воздушной проводимости
	125-8000 Гц

	2.3
	Диапазон частот для костной проводимости
	250-8000 Гц

	2.4
	Диапазон интенсивности для  воздушной проводимости
	от -10 до 120 дБ

	2.5
	Диапазон интенсивности для костной проводимости
	от -10 до 80 дБ

	2.6
	Маскировка узкополосным шумом
	наличие

	2.7
	Шаг приращения интенсивности
	Не более 5 дБ

	2.8
	Возможность программирования параметром исследования (исключение определенных частот)
	Наличие 

	2.9
	Возможность проведения исследования в ручном и автоматическом режиме
	наличие

	2.10
	Возможность проведения автоматических тестов определения порогов слуха
	наличие

	2.11
	Возможность как непрерывной, так и импульсной передачи сигнала в исследуемое ухо
	наличие

	2.12
	Возможность сохранения данных о проведенном исследовании, наличие памяти не менее чем на 400 исследований
	наличие

	2.13
	Индикатор ответа пациента
	наличие

	2.14
	Вывод информации на экран в реальном времени
	наличие

	2.15
	Возможность подключения к ПК, передачи результатов исследований, ведение базы данных, распечатка аудиограмм через внешний принтер
	наличие



Лот№2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Термо-шейкер для микропробирок для  ПЦР

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Состав оборудования (одного комплекта):
1.Термо-шейкер для микропробирок для  ПЦР:
1.1. Блок для микропробирок V = 1,5-2,0 мл  на 24 микропробирки – 1 комплект.
2.Показатели (характеристики):
2.1. Тип перемешивания – орбитальный, диаметр орбиты не более  3 мм.
1. 2.2. Скорость перемешивания от 200 и  менее до 1500 об/мин и более.
2.3.Диапазон регулирования температуры: на 50С выше комнатной  и не менее 1000С
2.4.Точность поддержания температуры в интервале: от комнатной температуры до  37◦С и выше ( ±0,50С). 
2.5.Стабильность поддержания температуры по термоблоку    ±0,50С.
2. 2.6. ыстрый набор заданной скорости перемешивания и поддержания равной амплитуды вращения по всему блоку термошейкера.
2.7.Потребляемый ток (мощность 12В, 3,5А/ не более 200 Вт).
2.8. Блок питания: напряжение 100-240 В, частота 50/60 Гц.
2.9. Инструкция пользователя на русском языке.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	28.29.60.900

	Объем (количество)
	1 комплект

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	5335 руб.

	Сведение о заказчике, УНП 
	УЗ "МОСПК" 790075222








4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.



Товаровед 1 категории ООТ 	                                 	                              О.С.Сарнавская
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