Уведомление о завершении процедуры закупки из одного источника на ЭТП рег.№ EZ20260615380566 «№456-ЗИОИ-2026 БарМТ №336/26 Стерилизатор воздушный ГП-80 (непроходной) или аналог» без выбора поставщика (подрядчика, исполнителя).
В результате рассмотрения поступивших в установленный срок документов и (или) сведений принято решение:
ЛОТ № 1, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 1
1. Документы и (или) сведения рег. № Z20260622423835
Открытое акционерное общество "Гродненский завод торгового машиностроения"
УНП 500059647
230023, Республика Беларусь, Гродненская область, г.Гродно, ул.Тимирязева, д.16

Цена по лоту: 10 780,00 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку
Причина несоответствия - в связи с несоответствием требованиям заявки на покупку:
* согласно экспертной оценке предложение соответствует требованиям состава (комплектации) заявки на закупку на 50% (согласно заявке на закупку предметом закупки является стерилизатор воздушный ГП-8 (непроходной) или аналог, который по назначению должен выполнять стерилизацию медицинских изделий, предлагается шкаф сушильный ШС-80 (без подставки), который предназначен для сушки и воздушной дезинфекции, что не является аналогом стерилизатора воздушного ГП-80 (непроходного); согласно заявке на закупку в составе оборудования требуются полки в количестве 5 шт., а не лотки, что является из размещением в данном оборудовании одновременно как единое целое в самом стерилизаторе, предложенный же шкаф сушильный согласно изначально представленному руководству по эксплуатации вмещает одновременно 3 лотка).
* по истечении срока для подготовки и подачи предложений участником внесены изменения в предложение: представлено руководство по эксплуатации с измененными данными касательно количества вставок плавких и лотков в составе оборудования, а также массы.
* в листе технической комплектации продублировано наличие в комплекте поставки шкафа сушильного ШС-80.
* сведения руководства по эксплуатации, представленного с изменениями, имеют расхождения со сведениями руководства по эксплуатации, размещенным на сайте Реестры УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» (в части количества вставок плавких и лотков в составе оборудования, а также массы шкафа сушильного).
ИТОГИ:
Принято решение по лоту № 1 процедуры закупки из одного источника на ЭТП: завершить без выбора поставщика (подрядчика, исполнителя).
