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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Предмет закупки – наименование товара: «Спектрофотометр»
2. Код товара по ОКРБ  26.51.53.300 - Спектрометры, спектрофотометры и спектрографы, основанные на действии оптического излучения (основной код для лабораторных и аналитических приборов).
3. Технические, технологические, конструктивные и другие потребительские показатели и характеристики товара:
3.1. Спектральная ширина щели: не более 4,0 нм
3.2. Диапазон длины волн от 190 до 1020 нм
3.3. Установка длины волны ручная
3.4. Погрешность установки длины волны ±2 нм
3.5. Фотометрический диапазон: оптическая плотность: до +3,0 е.о.п.; Пропускание: от 0 до 200 %Т; Концентрация 0-9999С(9999F)
3.6. Фотометрическая погрешность ±0,5 %T
3.7. Кюветодержатель: не менее 4 позиций
3.8. Наличие ЖК-дисплея с подсветкой
3.9. Электропитание 220 В, 50/60 Гц
3.10. Комплект поставки: спектрофотометр, стеклянные кюветы 10 мм (не менее 4 шт.), руководство по эксплуатации, кабель питания, 4-местный кюветодержатель до 100 мм.
3.11. Товар поставляется с сертификатом о поверке.
3.12. Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию.
3.13. Поставщик имеет собственный сервисный центр, осуществляющий гарантийный и послегарантийный ремонт, техническое обслуживание оборудования.
4. Валюта платежа: белорусские рубли
5. Источник финансирования: Республиканский бюджет 
6. Порядок расчетов: оплата по факту  поставки,  путем размещения платежных поручений на счетах органов государственного казначейства в течение 10 рабочих дней после ввода в эксплуатацию. 
7.Условия поставки товара: доставка представителем продавца в УО ВГАВМ, сборка, установка и наладка, демонстрация работоспособности оборудования и краткий инструктаж пользователя.
8.Требования к качеству и безопасности товара: товар должен соответствовать требованиям к качеству и безопасности, установленным для данного вида товара законодательством Республики Беларусь и технической документации предприятия-изготовителя.
9.Объем гарантийного обслуживания: Поставщик в течение гарантийного срока за свой счет осуществляет ремонт и замену неисправных деталей и узлов или производит замену некачественного товара на аналогичный качественный. 
10.Список документации, передаваемой вместе с товаром:
- паспорт 
- руководство по эксплуатации
- сертификат о поверке
- акт ввода в эксплуатацию.
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