ПРОТОКОЛ
№ 1 от «19» августа 2026г.
заседания комиссии по государственным закупкам,
созданной РДТУП «Медтехника» г. Гомель приказом № 2-2/100 от 22.04.2026г. по вопросу открытия, рассмотрения предложений, поступивших на электронный аукцион
№ AU20260629382029/--- / 4618705 от 29.06.2026 МТ 605/26-ЭА «Многофункциональный гемодинамический монитор пациента с базовыми функциями для УЗ «Петриковская ЦРБ» и допуска к торгам

Состав комиссии:
Председатель комиссии: 
Козлов Д.П. – директор
Заместитель председателя комиссии:
Носко О.А. – начальник отдела организации закупок
Секретарь комиссии:
Лебедева М.О. – юрисконсульт 2 категории отдела организационно-правовой работы 
Члены комиссии:
Асиевская Т.В. – ведущий специалист по маркетингу отдела маркетинга
Дайнеко Л.И. – ведущий специалист по продаже отдела реализации 
Жилицкая А.А. – начальник отдела организационно-правовой работы
Пашедо Т.В. – ведущий экономист планово-экономического отдела.

Председательствовал: Козлов Д.П.
Присутствовали: члены комиссии Асиевская Т.В., Дайнеко Л.И., Лебедева М.О., Носко О.А., Пашедо Т.В.

СЛУШАЛИ:
о рассмотрении первых разделов предложений, поступивших на электронный                                     № AU20260629382029/--- / 4618705 от 29.06.2026 МТ 605/26-ЭА «Многофункциональный гемодинамический монитор пациента с базовыми функциями для УЗ «Петриковская ЦРБ» по лотам: 
ЛОТ № 1 Многофункциональный гемодинамический монитор пациента с базовыми функциями

РЕШИЛИ:
1. Отметить, что:
1.1. в срок для подготовки и подачи предложений поступило:
ЛОТ №1: 2 (два) предложения участников

1.2. комиссией по государственным закупкам направлены запросы участникам о разъяснении их предложений и на них были даны следующие ответы:
	Регистрационный номер предложения, присвоенный электронной торговой площадкой
	Содержание запросов, направленных участникам о разъяснении их предложений
	Ответы на запросы

	O20260713426939
	Просим разъяснить, где в предложении участника (наименование документа, номер страницы, пункта и т.д.) содержится информация от изготовителя (производителя) предлагаемых манжет, подтверждающая их размеры (п. 3.3.1 и 3.3.2 Приложения 1 Технические характеристики).
	В представленных документах, в Руководстве по эксплуатации (РЭ), информация о комплектации манжетами содержится на странице 96, в пункте 20.3. В указанном разделе производителем обозначены следующие позиции:
Манжета для новорожденных, многоразовая;

Манжета для детей, многоразовая;
Манжета для взрослых, многоразовая, малая;
Манжета для взрослых, многоразовая, средняя;
Манжета для взрослых, многоразовая, большая;
Ножная манжета для взрослых, многоразовая.
Обращаем Ваше внимание, что в технической документации производителя отсутствуют фиксированные значения в сантиметрах для каждой из перечисленных манжет. Это обусловлено тем, что единый универсальный обхват не является строго регламентированным параметром в рамках отраслевых стандартов на данный тип изделий — различные рынки сбыта и различные категории пациентов требуют индивидуального подхода. В Регистрационном удостоверении перечислены все типы манжет в общем виде.
В связи с изложенным, конкретные размеры (в см) не указаны в РЭ. В нашем Листе технической комплектации (позиции № 9 и 10) указаны:
Манжета для взрослых, многоразовая, средняя (25-35 см) — 1 шт.;
Манжета для взрослых, многоразовая, большая (33-47 см) — 1 шт.
Таким образом, предложение участника в полном объеме соответствует требованиям п. 3.3.1 и 3.3.2 Приложения 1.

	
	Просим разъяснить, где в предложении участника (наименование документа, номер страницы, пункта и т.д.) содержится информация от изготовителя (производителя) о том, что предлагаемые электроды ЭКГ являются одноразовыми клеящимися (п. 3.2 Приложения 1 Технические характеристики).
	В представленной документации, в частности в Руководстве по эксплуатации (РЭ), в разделе 20.1 «Комплектующие детали для ЭКГ» на странице 96, комплектующие «Электрод ЭКГ, для взрослых» и «Электрод ЭКГ, для детей» указаны как «Одноразовые». 
При этом техническая документация производителя не содержит и не может содержать сведений о том, что существуют одноразовые неклеящиеся электроды, поскольку одноразовые электроды по своей конструкции и назначению всегда являются самоклеящимися для обеспечения надежного контакта с кожей пациента. Различные рынки сбыта могут предъявлять разные требования к форме и материалу электродов, однако их одноразовый и клеящийся характер остается неизменным.
В нашем Листе технической комплектации (позиция № 11) указаны именно одноразовые клеящиеся электроды для взрослых в количестве 150 штук, что полностью соответствует требованиям п. 3.2 Приложения 1.

	
	просим разъяснить, где в предложении участника (наименование документа, номер страницы, пункта и т.д.) содержится информация  от изготовителя (производителя) о том, что предлагаемые датчики для измерения температуры являются являются накожными/ректальными/пищеводными (п. 3.5, 3.6 Приложения 1 Технические характеристики).
	В представленной документации, а именно в Руководстве по эксплуатации (РЭ), отсутствует детализация типа датчиков температуры (накожные/ректальные/пищеводные). В разделе 14.3 «Измерение» на странице 76 указано: «Выберите подходящий датчик температуры в соответствии с особенностями пациента и потребностями мониторинга».
Отсутствие в документации производителя жесткой привязки к конкретному типу датчика обусловлено необходимостью адаптации к различным рынкам сбыта и клиническим сценариям применения (поверхностное, ректальное, пищеводное зондирование).
В связи с изложенным, конкретный тип поставляемых датчиков указан в нашем Листе технической комплектации (позиции № 6, 7, 8), где четко определены необходимые к поставке датчики:
Датчик для измерения температуры (многоразовый наружный) — 2 шт.;
Датчик для измерения температуры (многоразовый внутриполостной эзофагеальный) — 1 шт.;
Датчик для измерения температуры (многоразовый внутриполостной ректальный) — 1 шт.
Таким образом, предложение участника полностью соответствует требованиям п. 3.5 и 3.6 Приложения 1.




2. Установить, что
2.1. результаты рассмотрения комиссией по государственным закупкам предложений указаны в таблицах:
ЛОТ № 1 Многофункциональный гемодинамический монитор пациента с базовыми функциями
	Регистрационный номер предложения, присвоенный электронной торговой площадкой
	Решение о допуске к торгам/отказе в допуске к торгам с указанием причины
	Преференциальная поправка применяется (подтверждена /
не подтверждена) /
не применяется

	O20260707426234
	Допуск
	Не применяется

	O20260713426939
	Не допуск
Предложение отклонено на основании п.4 статьи 42 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»: первый раздел предложения не отвечает требованиям аукционных документов:
- не соответствует пп. 2.3 п.2 Приложения 8 к аукционным документам: - не соответствует заявке на закупку в части состава, объема (количества) оборудования и (или) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, на 100 процентов
· не соответствует п. 3.2 Приложения 1 «Технические характеристики»: отсутствует информация от производителя о том, что предлагаемые электроды клеящиеся;
· не соответствует п. 3.3 Приложения 1 «Технические характеристики»: отсутствует информация от производителя о размерах предлагаемых манжет;
· не соответствует п. 3.5 Приложения 1 «Технические характеристики»: отсутствует информация от производителя о том, что предлагаемый датчик температуры накожный;
· не соответствует п. 3.6 Приложения 1 «Технические характеристики»: отсутствует информация от производителя о том, что предлагаемый датчик температуры ректальный/пищеводный.
	[bookmark: _GoBack]-


Начальная цена электронного аукциона -

2.2. Признать электронный аукцион несостоявшимся на основании того, что в результате рассмотрения и отклонения предложений по лоту № 1 осталось только одно предложение.

Голосовали: за – «6», против – «0».
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