ПРОТОКОЛ
№ 1 от «19» августа 2026г.
заседания комиссии по государственным закупкам,
созданной РДТУП «Медтехника» г. Гомель приказом № 2-2/100 от 22.04.2026г. по вопросу открытия, рассмотрения предложений, поступивших на электронный аукцион
№ AU20260731385888/-/4682976 от 31.07.2026 МТ 700/26-ЭА «Анализатор глюкозы и лактата для объекта строительства "Возведение поликлиники в границах улиц Каленикова-Белого в г. Гомеле» и допуска к торгам

Состав комиссии:
Председатель комиссии: 
Козлов Д.П. – директор
Заместитель председателя комиссии:
Носко О.А. – начальник отдела организации закупок
Секретарь комиссии:
Лебедева М.О. – юрисконсульт 2 категории отдела организационно-правовой работы 
Члены комиссии:
Асиевская Т.В. – ведущий специалист по маркетингу отдела маркетинга
Дайнеко Л.И. – ведущий специалист по продаже отдела реализации 
Жилицкая А.А. – начальник отдела организационно-правовой работы
Пашедо Т.В. – ведущий экономист планово-экономического отдела.

Председательствовал: Козлов Д.П.
Присутствовали: члены комиссии: Асиевская Т.В., Дайнеко Л.И., Лебедева М.О., Носко О.А., Пашедо Т.В.
СЛУШАЛИ:
о рассмотрении первых разделов предложений, поступивших на электронный аукцион                                       № AU20260731385888/-/4682976 от 31.07.2026 МТ 700/26-ЭА «Анализатор глюкозы и лактата для объекта строительства "Возведение поликлиники в границах улиц Каленикова-Белого в г. Гомеле» по лоту:
ЛОТ №1: Анализатор глюкозы и лактата

РЕШИЛИ:
1. Отметить, что:
1.1. в срок для подготовки и подачи предложений поступило:
ЛОТ №1: 3 (три) предложения. 

1.2. комиссией по государственным закупкам участникам направлены запросы:
Участнику O20260807430492:
Запрос 1: 
Добрый день. Прошу разъяснить, где в приложенных документах от производителя (с указанием страницы, пункта, абзаца и т.д.), содержится информация, подтверждающая, что системного гемолизирующего раствора предложено на 3 000 исследований (при необходимости с предоставлением расчета).
Ответ 1:
Добрый день. Расход системного раствора SUPER GL speedy составляет 2 мл на одно исследование. С учетом стандартной фасовки 5?1,2 л (общий объем 6000 мл) суммарной емкости реагента достаточно для выполнения 3000 тестов, поскольку данный показатель уже включает затраты на прогрев, промывку и режим ожидания.
Запрос 2:
Прошу разъяснить, где в приложенных документах от производителя (с указанием страницы, пункта, абзаца и т.д.) содержится информация, подтверждающая требования пп.1.6 п.2 Приложения 1 в части количества позиций для калибратора (стандарта).
Ответ 2: 
Добрый день. См. GL Speedy, стр. 1/1. На изображении анализатора отображено 2 позиции для калибратора.

Участнику O20260810430949:
Запрос 1: 
Добрый день. Прошу разъяснить, где в приложенных документах от производителя (с указанием страницы, пункта, абзаца и т.д.), содержится информация, подтверждающая, что сенсоров и системного раствора глюкозы/лактата предложено на 3 000 исследований (при необходимости с предоставлением расчета).
Ответ 1:
Добрый день! 1.	В руководстве пользователя Biosen, на страница 51 (117 PDF), в разделе 14 «Технические данные» обозначены сроки эксплуатации сенсора глюкозы (60 дней или 7500 тестов) и лактата (50 дней или 6000 тестов).
Согласно калькулятору расхода реагентов EKF-diagnostics GmbH, количество системного раствора, необходимого на проведение 1-го исследования на анализаторе BIOSEN C-Line «Clinic» составляет 0,34 мл. В 1-ой упаковке содержится 5000 мл данного раствора, что покрывает потребность в проведении 3000 измерений.
Запрос 2:
Прошу разъяснить в связи с чем не предложен контроль для проверки глюк/лакт чип-сенсора, указанный в инструкциях по применению к чип-сенсорам.
Ответ 2: 
В руководстве пользователя Biosen, на страница 13 (79 PDF), в пункте 5.2 «Подготовка к эксплуатации», подпункт 5.2.1 «Расходные материалы» указан перечень необходимых расходные материалов, требующихся для эксплуатации прибора. Раствор сенсора глюкоза/лактат проверочный не входит в данный перечень.
Запрос 3:
Прошу разъяснить, где в приложенных документах от производителя (с указанием страницы, пункта, абзаца и т.д.) содержится информация, подтверждающая требование пп.1.10, п.2 Приложения 1 о наличии русского языка.
Ответ 3:
Информируем, что в инструкциях и документах к анализаторам BIOSEN C-Line «Clinic» отсутствует чёткая информация, в которой было бы сказано «анализатор на русском языке», однако, в руководстве пользователя Biosen, на странице 38 (104 PDF) имеется пункт 9.8 «Регион»  и подпункт 9.8.1. «Язык», которые подразумевают возможность установки языка региона, использующего данное оборудование – в данном случае русского языка.

2. Установить, что
2.1. результаты рассмотрения комиссией по государственным закупкам предложений указаны в таблицах:

ЛОТ №1: Анализатор глюкозы и лактата
	Регистрационный номер предложения, присвоенный электронной торговой площадкой
	Решение о допуске к торгам/отказе в допуске к торгам с указанием причины
	Преференциальная поправка применяется (подтверждена / 
не подтверждена) / 
не применяется

	O20260807430492
	Не допуск
Предложение отклонено на основании п.4 статьи 42 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»: первый раздел предложения не отвечает требованиям аукционных документов:
- пп. 2.3 п.2 Приложения 8 к аукционным документам (не соответствует заявке на закупку в части состава, объема (количества) оборудования и (или) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, на 100 процентов – не соответствует пп. 2 п.1 состава Приложения 1: в предоставленных документах от производителя отсутствует информация, позволяющая подтвердить, что предложенного количества раствора гемолизирующего системного достаточно для проведения 3 000 исследований)
	-

	O20260810430885
	Не допуск
Предложение отклонено на основании п.4 статьи 42 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»: первый раздел предложения не отвечает требованиям аукционных документов:
- пп. 2.3 п.2 Приложения 8 к аукционным документам (не соответствует заявке на закупку в части состава, объема (количества) оборудования и (или) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, на 100 процентов – не соответствует пп. 5 п.1 состава Приложения 1: согласно инструкции  предложенный ИБП не предназначен для работы с медицинским оборудованием)
	-

	O20260810430949
	Не допуск
Предложение отклонено на основании п.4 статьи 42 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»: первый раздел предложения не отвечает требованиям аукционных документов:
- пп. 2.3 п.2 Приложения 8 к аукционным документам (не соответствует заявке на закупку в части состава, объема (количества) оборудования и (или) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, на 100 процентов:
- не соответствует пп. 2 п.1 состава Приложения 1: в предоставленных документах от производителя отсутствует информация, позволяющая подтвердить, что предложенного количества раствора глюкоза/лактат системного достаточно для проведения 3 000 исследований; - не соответствует пп. 4 п.1 состава Приложения 1: расхождение в спецификации и инструкции в части концентрации лактата в растворе)
	-


Начальная цена электронного аукциона по лоту - BYN

[bookmark: _GoBack]2.2. Признать электронный аукцион несостоявшимся, так как в результате рассмотрения и отклонения предложений участников предложений не осталось.


Голосовали: за – «6», против – «0».

	Председатель комиссии:
	
	Д.П. Козлов

	Заместитель председателя комиссии:
	
	О.А. Носко

	Члены комиссии:
	
	Т.В. Асиевская

	
	
	Л.И. Дайнеко

	
	
	Т.В. Пашедо

	Секретарь комиссии:
	                                      
	М.О. Лебедева 
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ПРОТОКОЛ   №  1   от  « 19 »   августа   20 2 6 г.   заседания комиссии   по государственным закупкам ,   созданной РДТУП «Медтехника» г. Гомель приказом  №  2 - 2/100   от  22.04.2026 г.   по вопросу  открытия,  рассмотрения предложений, поступивших на электронный аукцион   №  AU20260731385888/ - /4682976 от 31.07.2026 МТ 700/26 - ЭА «Анализатор глюкозы и  лактата для объекта строительства "Возведение поликлиники в границах улиц  Каленикова - Белого в г. Гомеле»   и допуска к торгам     Состав комиссии:   Председатель комиссии:    Козлов Д.П.  –   директор   Заместитель председателя комиссии:   Носко О.А.  –   начальник отдела организации закупок   Секретарь комиссии:   Лебедева М.О.  –   юрисконсульт 2 категории отдела организационно - правовой работы    Члены комиссии:   Асиевская Т.В.  –   ведущий специалист по маркетингу отдела маркетинга   Дайнеко Л.И.  –   ведущий специалист по продаже отдела реализации    Жилицкая А.А.  –   начальник отдела организационно - правовой работы   Пашедо Т.В.  –   ведущий экономист планово - экономического отдела.     Председательствовал:   Козлов Д.П.   Присутствовали:  члены комиссии:  Асиевская Т.В. ,  Дайнеко Л.И. ,   Лебедева М.О. ,   Носко  О.А.,  Пашедо Т.В.   СЛУШАЛИ:   о   рассмотрени и   первых разделов предложений, поступивших на электронный аукцион                                          №   AU20260731385888/ - /4682976 от 31.07.2026 МТ 700/26 - ЭА «Анализатор глюкозы и  лактата для объекта строительства "Возведение поликлиники в границах улиц Каленикова - Белого в г. Гомеле»   по лот у :   ЛОТ № 1 :   Анализатор глюкозы и лактата     РЕШИЛИ:   1. Отметить, что:   1.1.  в срок для подготовки и подачи предложений поступило:   ЛОТ № 1 :   3   ( три ) предложения .       1.2. комиссией по государстве нным закупкам  участникам   направл ены   запросы :   Участнику O20260807430492:   Запрос 1:    Добрый день. Прошу разъяснить, где в приложенных документах от производителя (с  указанием страницы, пункта, абзаца и т.д.), содержится информация, подтверждающая, что  системного гемолизирующего   раствора предложено на 3 000 исследований (при  необходимости с предоставлением расчета).   Ответ 1:  

