ПРОТОКОЛ

№ 1 от «19» августа 2026г.

заседания комиссии по государственным закупкам,

созданной РДТУП «Медтехника» г. Гомель приказом № 2-2/100 от 22.04.2026г. по вопросу открытия, рассмотрения предложений, поступивших на электронный аукцион

№ AU20260731385888/-/4682976 от 31.07.2026 МТ 700/26-ЭА «Анализатор глюкозы и лактата для объекта строительства "Возведение поликлиники в границах улиц Каленикова-Белого в г. Гомеле» и допуска к торгам

Состав комиссии:

Председатель комиссии:

Козлов Д.П. – директор

Заместитель председателя комиссии:

Носко О.А. – начальник отдела организации закупок

Секретарь комиссии:

Лебедева М.О. – юрисконсульт 2 категории отдела организационно-правовой работы

Члены комиссии:

Асиевская Т.В. – ведущий специалист по маркетингу отдела маркетинга

Дайнеко Л.И. – ведущий специалист по продаже отдела реализации

Жилицкая А.А. – начальник отдела организационно-правовой работы

Пашедо Т.В. – ведущий экономист планово-экономического отдела.

Председательствовал: Козлов Д.П.

Присутствовали: члены комиссии: Асиевская Т.В., Дайнеко Л.И., Лебедева М.О., Носко О.А., Пашедо Т.В.

СЛУШАЛИ:

о рассмотрении первых разделов предложений, поступивших на электронный аукцион                                       № AU20260731385888/-/4682976 от 31.07.2026 МТ 700/26-ЭА «Анализатор глюкозы и лактата для объекта строительства "Возведение поликлиники в границах улиц Каленикова-Белого в г. Гомеле» по лоту:

ЛОТ №1: Анализатор глюкозы и лактата

РЕШИЛИ:

1. Отметить, что:

1.1. в срок для подготовки и подачи предложений поступило:

ЛОТ №1: 3 (три) предложения.

1.2. комиссией по государственным закупкам участникам направлены запросы:

Участнику O20260807430492:

Запрос 1:

Добрый день. Прошу разъяснить, где в приложенных документах от производителя (с указанием страницы, пункта, абзаца и т.д.), содержится информация, подтверждающая, что системного гемолизирующего раствора предложено на 3 000 исследований (при необходимости с предоставлением расчета).

Ответ 1:

Добрый день. Расход системного раствора SUPER GL speedy составляет 2 мл на одно исследование. С учетом стандартной фасовки 5?1,2 л (общий объем 6000 мл) суммарной емкости реагента достаточно для выполнения 3000 тестов, поскольку данный показатель уже включает затраты на прогрев, промывку и режим ожидания.

Запрос 2:

Прошу разъяснить, где в приложенных документах от производителя (с указанием страницы, пункта, абзаца и т.д.) содержится информация, подтверждающая требования пп.1.6 п.2 Приложения 1 в части количества позиций для калибратора (стандарта).

Ответ 2:

Добрый день. См. GL Speedy, стр. 1/1. На изображении анализатора отображено 2 позиции для калибратора.

Участнику O20260810430949:

Запрос 1:

Добрый день. Прошу разъяснить, где в приложенных документах от производителя (с указанием страницы, пункта, абзаца и т.д.), содержится информация, подтверждающая, что сенсоров и системного раствора глюкозы/лактата предложено на 3 000 исследований (при необходимости с предоставлением расчета).

Ответ 1:

Добрый день! 1.	В руководстве пользователя Biosen, на страница 51 (117 PDF), в разделе 14 «Технические данные» обозначены сроки эксплуатации сенсора глюкозы (60 дней или 7500 тестов) и лактата (50 дней или 6000 тестов).

Согласно калькулятору расхода реагентов EKF-diagnostics GmbH, количество системного раствора, необходимого на проведение 1-го исследования на анализаторе BIOSEN C-Line «Clinic» составляет 0,34 мл. В 1-ой упаковке содержится 5000 мл данного раствора, что покрывает потребность в проведении 3000 измерений.

Запрос 2:

Прошу разъяснить в связи с чем не предложен контроль для проверки глюк/лакт чип-сенсора, указанный в инструкциях по применению к чип-сенсорам.

Ответ 2:

В руководстве пользователя Biosen, на страница 13 (79 PDF), в пункте 5.2 «Подготовка к эксплуатации», подпункт 5.2.1 «Расходные материалы» указан перечень необходимых расходные материалов, требующихся для эксплуатации прибора. Раствор сенсора глюкоза/лактат проверочный не входит в данный перечень.

Запрос 3:

Прошу разъяснить, где в приложенных документах от производителя (с указанием страницы, пункта, абзаца и т.д.) содержится информация, подтверждающая требование пп.1.10, п.2 Приложения 1 о наличии русского языка.

Ответ 3:

Информируем, что в инструкциях и документах к анализаторам BIOSEN C-Line «Clinic» отсутствует чёткая информация, в которой было бы сказано «анализатор на русском языке», однако, в руководстве пользователя Biosen, на странице 38 (104 PDF) имеется пункт 9.8 «Регион»  и подпункт 9.8.1. «Язык», которые подразумевают возможность установки языка региона, использующего данное оборудование – в данном случае русского языка.

2. Установить, что

2.1. результаты рассмотрения комиссией по государственным закупкам предложений указаны в таблицах:

ЛОТ №1: Анализатор глюкозы и лактата

| Регистрационный номер предложения, присвоенный электронной торговой площадкой | Решение о допуске к торгам/отказе в допуске к торгам с указанием причины | Преференциальная поправка применяется (подтверждена / не подтверждена) / не применяется |
| --- | --- | --- |
| O20260807430492 | Не допуск Предложение отклонено на основании п.4 статьи 42 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»: первый раздел предложения не отвечает требованиям аукционных документов: - пп. 2.3 п.2 Приложения 8 к аукционным документам (не соответствует заявке на закупку в части состава, объема (количества) оборудования и (или) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, на 100 процентов – не соответствует пп. 2 п.1 состава Приложения 1: в предоставленных документах от производителя отсутствует информация, позволяющая подтвердить, что предложенного количества раствора гемолизирующего системного достаточно для проведения 3 000 исследований) | - |
| O20260810430885 | Не допуск Предложение отклонено на основании п.4 статьи 42 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»: первый раздел предложения не отвечает требованиям аукционных документов: - пп. 2.3 п.2 Приложения 8 к аукционным документам (не соответствует заявке на закупку в части состава, объема (количества) оборудования и (или) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, на 100 процентов – не соответствует пп. 5 п.1 состава Приложения 1: согласно инструкции предложенный ИБП не предназначен для работы с медицинским оборудованием) | - |
| O20260810430949 | Не допуск Предложение отклонено на основании п.4 статьи 42 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»: первый раздел предложения не отвечает требованиям аукционных документов: - пп. 2.3 п.2 Приложения 8 к аукционным документам (не соответствует заявке на закупку в части состава, объема (количества) оборудования и (или) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, на 100 процентов: - не соответствует пп. 2 п.1 состава Приложения 1: в предоставленных документах от производителя отсутствует информация, позволяющая подтвердить, что предложенного количества раствора глюкоза/лактат системного достаточно для проведения 3 000 исследований; - не соответствует пп. 4 п.1 состава Приложения 1: расхождение в спецификации и инструкции в части концентрации лактата в растворе) | - |

Начальная цена электронного аукциона по лоту - BYN

2.2. Признать электронный аукцион несостоявшимся, так как в результате рассмотрения и отклонения предложений участников предложений не осталось.

Голосовали: за – «6», против – «0».

| Председатель комиссии: |  | Д.П. Козлов |
| --- | --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии: |  | О.А. Носко |
| Члены комиссии: |  | Т.В. Асиевская |
|  |  | Л.И. Дайнеко |
|  |  | Т.В. Пашедо |
| Секретарь комиссии: |  | М.О. Лебедева |