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Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: «Фильтры вирусно – бактериальные, тепло – и влагообменные для УЗ г. Гродно и Гродненской области».
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 24.08.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Ведущий специалист 
по организации закупок                                                                   Д.Э.Колесникович
Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ                                                                                                                  Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Фильтр вирусно-бактериальный

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Фильтр вирусно-бактериальный 
	штука
	18 500


2. Технические требования:

2.1. Эффективность бактериальной и вирусной фильтрации – не менее 99,9%;

2.2. Минимальный дыхательный объем – не менее 200мл;

2.3. Метод фильтрации – электростатический; 

2.4. Коннекторы – 22F/15M и 15F/22M;

2.5. Сопротивление потоку дыхательной смеси:


- при 30л/мин – не более 1,5см Н20;


- при 60л/мин – не более 2,5см Н20;

2.6. Компрессионный объем – не более 70мл;

2.7. Наличие порта Луер-Лок с крышкой (замком); 

2.8. Изделие однократного применения;

2.9. Упаковка должна защищать изделие от влаги при хранении. 

Лот 2 Фильтр вирусно-бактериальный

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Фильтр вирусно-бактериальный 
	штука
	9 000


2. Технические требования:

2.1. Эффективность бактериальной и вирусной фильтрации – не менее 99,9%;

2.2. Минимальный дыхательный объем – не менее 200мл;

2.3. Метод фильтрации – электростатический; 

2.4. Коннекторы – 22F/15M и 15F/22M;

2.5. Сопротивление потоку дыхательной смеси:


- при 30л/мин – не более 1,5см Н20;


- при 60л/мин – не более 2,5см Н20;

2.6. Компрессионный объем – не более 70мл;

2.7. Изделие однократного применения;

2.8. Упаковка должна защищать изделие от влаги при хранении. 

Лот 3 Фильтр тепло- и влагообменный

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Фильтр тепло- и влагообменный 
	штука
	2 775


2. Технические требования:

2.1. Эффективность фильтрации – не менее 99,9%;

2.2. Дыхательный объем – 30-100мл;

2.3. Метод фильтрации – электростатический; 

2.4. Коннекторы – 22М/15F (22/15мм);

2.5. Сопротивление потоку дыхательной смеси: 

- при 5л/мин – не более 1,0см Н20;

- при 10л/мин – не более 2,0см Н20;

2.6. Компрессионный объем – не более 20мл;
2.7. Наличие функции увлажнения и согревания дыхательной смеси на вдохе;

2.8. Наличие порта Луер-Лок с крышкой (замком); 

2.9. Изделие однократного применения;

2.10. Фильтр должен быть стерильным и каждое изделие должно быть упаковано в индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранение стерильности.
Лот 4 Фильтр тепло- и влагообменный

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Фильтр тепло- и влагообменный 
	штука
	29 938


2. Технические требования:

2.1. Эффективность фильтрации – не менее 99,9%;

2.2. Минимальный дыхательный объем – не менее 200мл;

2.3. Метод фильтрации – электростатический; 

2.4. Коннекторы – 22F/15M и 15F/22M;

2.5. Сопротивление потоку дыхательной смеси:


- при 30л/мин – не более 2,0см Н20;


- при 60л/мин – не более 3,5см Н20;

2.6. Компрессионный объем – не более 70мл;

2.7. Наличие функции увлажнения и согревания дыхательной смеси на вдохе;

2.8. Наличие порта Луер-Лок с крышкой (замком); 

2.9. Изделие однократного применения;

2.10. Упаковка должна защищать изделие от влаги при хранении. 
Лот 5 Фильтр тепло- и влагообменный

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Фильтр тепло- и влагообменный 
	штука
	18 750


2. Технические требования:

2.1. Эффективность фильтрации – не менее 99,9%;

2.2. Минимальный дыхательный объем – не менее 200мл;

2.3. Метод фильтрации – электростатический; 

2.4. Коннекторы – 22F/15M и 15F/22M;

2.5. Сопротивление потоку дыхательной смеси:


- при 30л/мин – не более 2,0см Н20;


- при 60л/мин – не более 3,5см Н20;

2.6. Компрессионный объем – не более 70мл;

2.7. Наличие функции увлажнения и согревания дыхательной смеси на вдохе;

2.8. Изделие однократного применения;

2.9. Упаковка должна защищать изделие от влаги при хранении. 

Лот 6 Фильтр инфузионный бактерицидный

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1135
	Фильтр дыхательный вирусно-бактериальный тепловлагообменный неонатальный
	шт.
	400


2. Технические требования:

2.1. используется для защиты пациента от патогенной микрофлоры; 

2.2. снабжен стандартными коннекторами 15мм/22мм;

2.3. совместим с аппаратами ИВЛ для новорожденных SLE 6000 и Leoni plus;

2.4. бактериальная и вирусная фильтрация;


2.5. однократного применения, стерильный
Лот 7-8 Контуры дыхательные

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

	№ лота
	Наименование
	Состав (комплектация) оборудования
	Кол-во наб.

	Лот 7
	Контур дыхательный гофрированный анестезиологический 
	1. Трубка гофрированная 1,6м (1,8м; 2,4м) - 2 шт 

2. Трубка гофрированная 0,8м -1 шт

3. Прямой адаптер - 4 шт

4. Y-адаптер без портов/(с портами) - 1 шт

5. Угловой адаптер с портом СО2 - 1 шт

6. Резервный мешок(объем1-2л) - 1 шт
	1 600

	Лот 8
	Контур дыхательный взрослый 
	1. Трубка гофрированная 0,9м - 5 шт.

2. Прямой адаптер - 4 шт

3. Y-адаптер с портами - 1 шт

4. Влагосборник - 2 шт

5. Шарнирный угловой адаптер с портом - 1 шт
	2 010


Лот 9 Дыхательный контур одноразовый неонатальный с обогревом и камерой увлажнения для аппарата ИВЛ

	№ п/п
	Наименование подлежащих закупке товаров 
	Количество, шт.

	1
	Дыхательный контур одноразовый неонатальный с обогревом и камерой увлажнения для аппарата ИВЛ.
	50


2. Технические требования:

2.1. Дыхательный контур должен быть предназначен для проведения искусственной 

вентиляции лёгких у новорожденных, в том числе высокочастотной осциляторной;

2.2. Дыхательный контур должен быть совместим с увлажнителем Fisher &Paykel МR 850 и аппаратом ИВЛ SLE 6000;

2.3. Наличие линии контроля давления;

2.4. Дыхательный контур должен иметь обогрев линии вдоха и выдоха;

2.5.  Камера увлажнителя с автоматическим доливом воды;

2.6. Неонатальный диаметр дыхательного контура, не более 15мм.;

2.7. Материал изготовления, разрешённый для использования у новорожденных;

Лот 10 Тепловлагообменник для трахеостомии с кислородной трубкой
1.Состав (комплектация) оборудования

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1. 
	Тепловлагообменник для трахеостомии с кислородной трубкой
	шт
	1050


2.Технические требования:
2.1 Предназначенный для использования у пациентов с трахеостомой на спонтанном дыхании, позволяет снизить у них потери тепла и влаги;

2.2  Упакован в индивидуальную упаковку;
2.3  Наполнитель фильтра – бумага для стандартной версии, полиуретановая пена для версии MINI;

2.4  Есть интегрированный порт для подачи кислорода;

2.5  Кислородная трубка изготовлена из пластичного, устойчивого к перегибам материала; длина трубки не менее 1800 мм; трубка оснащена универсальными коннекторами на обоих концах для подключения к кислородным концентраторам и другим устройствам.
2.6 Коннектор 15 Fr.
Лот 11 Тепловлагообменник для трахеостомии 
1.Состав (комплектация) оборудования

	№ п/п
	наименование
	Ед. изм.
	Количество

	2. 
	Тепловлагообменник для трахеостомии 
	шт
	250


2.Технические требования:
2.1. Предназначенный для использования у пациентов с трахеостомой на спонтанном дыхании.

2.2. Поддержание естественной влажности и температуры воздуха.   Уменьшение вероятности образования корок и инфекций. 

2.3. Тепловлагообменник состоит из пластикового корпуса с фильтром.

2.4. Один разъем для соединения с трахеостомической трубкой, без подключения к кислороду.

2.5. Стандартный разъем (15 Fr) совместим со всеми размерами и видами трахеостомических трубок.
2.6. Материал: нетоксичный ПВХ, фильтр. 

2.7. Стерильно, для однократного применения.

