Приложение 1

Описание и технические характеристики оборудования.

Оборудование в лабораторный корпус (шифр объекта 22.035.) в составе:

Лот № 1. Оборудование для очистки и стерилизации – 2 комплекта.

Стерилизатор паровой (15.675.23.) – 2 комплекта.

  - Технические характеристики:

    - для обработки под давлением питательных сред, лабораторного оборудования, инструментов, предметов из металла, резины, стекла, тканей и пластмасс;

    - камера и главные конструкционные элементы изготовлены из высоколегированной нержавеющей стали;

    - конструкция камеры имеет цилиндрическую форму и вертикальное расположение (вертикальную загрузку);

    - внешние размеры, не более, мм (Д×Ш×В) – 
(650-750)×(560-855)×(1050-1200);

    - объем стерилизационной камеры – 75 дм3;

    - мощность не более 8 кВт;

    - напряжение питания – 220 В;

    - частота тока – 50 Гц;

    - полное открытие крышки;

    - автоматическое/полуавтоматическое управление;

    - наличие режима свободной установки параметров стерилизации не хуже (рабочее давление от 0,05 МПа до 0,22 МПа; температура от 110 °C до 
132 °C);

    - точность поддержания температуры не более, ± 2 °C;

    - наличие панели оператора (дисплея) которая отображает: время, заданную температуру цикла, наличие неисправностей;

    - возможность ручной заливки воды в парогенератор;

    - возможность работать при отсутствии водопровода;

    - отключение Тэнов при снижении уровня воды в парогенераторе;

    - защитное устройство от превышения давления в парогенераторе;

    - блокировка включения при открытой крышке;

    - блокировка крышки при наличии давления в камере.

  - Манометры на момент закупки и поставки должны находиться в Государственном реестре средств измерений Республики Беларусь, иметь действующий сертификат об утверждении типа средств измерений, метрологическое обеспечение в Республике Беларусь (наличие технической базы для осуществления поверки в сфере законодательной метрологии).

  - Срок службы стерилизатора парового не менее 5 лет.

  - Гарантийный срок на стерилизатор паровой не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты поставки.

  - Срок гарантийного обслуживания не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты поставки.

  - Комплект поставки (для 1 комплекта):

    - стерилизатор паровой – 1 шт.;

    - сетка для стерилизации – 3 шт.;

    - коробка (бикс) для стерилизации – 3 шт.;

    - паспорт сосуда, работающего под давлением – 1 шт.;

    - руководство по эксплуатации стерилизатора парового – 1 шт.;

    - паспорт манометра электроконтактного – 1 шт.;

    - паспорт мановакуумметра (при наличии) – 1 шт.;

    - свидетельство о первичной поверке манометров, действующее в Республике Беларусь, срок действия свидетельства не менее 80 % от межповерочного интервала. Действующий сертификат Госстандарта Республики Беларусь об утверждении типа средства измерений, описание типа (прибор должен быть внесен в Реестр средств измерений Республики Беларусь);

- В составе конкурсной документации должны быть представлены:

  - подтверждение участника о возможности проведения освидетельствования оборудования специализированной сервисной службой, имеющий квалификацию для работы с сосудами под давлением;

  - техническая документация на русском языке (руководство или инструкция по эксплуатации). Техническая документация должна содержать информацию, касающуюся конкретного типа, марки оборудования, предлагаемого к поставке;

  - подтверждение, что участник обязуется обеспечить прибытие своих сотрудников к заказчику в течение не более двух рабочих дней с момента отправки уведомления в потребности проведения технического обслуживания, выявления и устранения дефектов в гарантийный период;

  - подтверждение участника о наличии сервисной службы для гарантийного и послегарантийного обслуживания оборудования на территории Республики Беларусь;

  - подтверждение участника о выполнении требований всех пунктов настоящего задания.

- Требования к потенциальному поставщику по лоту № 1:

  - Обеспечение доставки, монтажа поставляемого оборудования, проведение технического освидетельствование (стерилизаторы паровые), проведение пуско-наладочных работ, оформление акта ввода в эксплуатацию;

  - поставщик должен иметь действующее представительство и/или подтверждение наличия сервисного центр на территории Республики Беларусь, для осуществления технической поддержки поставляемого оборудования в соответствии с требованиями фирмы-производителя;

  - поставщик должен обеспечить проведение технического обслуживания оборудования в гарантийный период;

  - на поставляемое оборудование поставщик должен предоставить следующие документы: техническое описание и руководство по эксплуатации на русском языке, документальное подтверждение гарантийного обслуживания;

  - гарантийное письмо, о том, что предложенное оборудование новое, не старше 2026 г.в., не бывшее в употреблении в каком-либо качестве, не является выставочным образцом.

  - на момент ввода в эксплуатацию оборудования срок действия признанной на территории Республики Беларусь аттестации должен составлять не менее 80 % срока межповерочного интервала.