30

Приложение 1 

Описание и технические характеристики оборудования.

Оборудование в лабораторный корпус (шифр объекта 22.035.) в составе:

[bookmark: _Hlk132701849][bookmark: _Hlk195112905]Лот № 1. Оборудование для очистки и стерилизации – 2 комплекта. 
Стерилизатор паровой (15.675.23.) – 2 комплекта.
1.1 Технические характеристики:
1.1.1 для обработки под давлением питательных сред, лабораторного оборудования, инструментов, предметов из металла, резины, стекла, тканей и пластмасс;
1.1.2 камера и главные конструкционные элементы изготовлены из высоколегированной нержавеющей стали;
1.1.3 конструкция камеры имеет цилиндрическую форму и вертикальное расположение (вертикальную загрузку);
1.1.4 внешние размеры, не более, мм (Д×Ш×В) – 
(650-750)×(560-855)×(1050-1200);
1.1.5 объем стерилизационной камеры – 75 дм3;
1.1.6 мощность не более 8 кВт;
1.1.7 напряжение питания – 220 В;
1.1.8 частота тока – 50 Гц;
1.1.9 полное открытие крышки;
1.1.10 автоматическое/полуавтоматическое управление;
1.1.11 наличие режима свободной установки параметров стерилизации не хуже (рабочее давление от 0,05 МПа до 0,22 МПа; температура от 110 °C до 
132 °C);
1.1.12 точность поддержания температуры не более, ± 2 °C;
1.1.13 наличие панели оператора (дисплея) которая отображает: время, заданную температуру цикла, наличие неисправностей;
1.1.14 возможность ручной заливки воды в парогенератор;
1.1.15 возможность работать при отсутствии водопровода;
1.1.16 отключение Тэнов при снижении уровня воды в парогенераторе;
1.1.17 защитное устройство от превышения давления в парогенераторе;
1.1.18 блокировка включения при открытой крышке;
1.1.19 блокировка крышки при наличии давления в камере.
1.2 Манометры на момент закупки и поставки должны находиться в Государственном реестре средств измерений Республики Беларусь, иметь действующий сертификат об утверждении типа средств измерений, метрологическое обеспечение в Республике Беларусь (наличие технической базы для осуществления поверки в сфере законодательной метрологии).
1.3 Срок службы стерилизатора парового не менее 5 лет.
1.4 Гарантийный срок на стерилизатор паровой не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты поставки.
1.5 Срок гарантийного обслуживания не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты поставки.
1.6 Комплект поставки (для 1 комплекта):
1.6.1 стерилизатор паровой – 1 шт.;
1.6.2 сетка для стерилизации – 3 шт.;
1.6.3 коробка (бикс) для стерилизации – 3 шт.;
1.6.4 паспорт сосуда, работающего под давлением – 1 шт.;
1.6.5 руководство по эксплуатации стерилизатора парового – 1 шт.; 
1.6.6 паспорт манометра электроконтактного – 1 шт.;
1.6.7 паспорт мановакуумметра (при наличии) – 1 шт.;
1.6.8 свидетельство о первичной поверке манометров, действующее в Республике Беларусь, срок действия свидетельства не менее 80 % от межповерочного интервала. Действующий сертификат Госстандарта Республики Беларусь об утверждении типа средства измерений, описание типа (прибор должен быть внесен в Реестр средств измерений Республики Беларусь);
2 В составе конкурсной документации должны быть представлены:
2.1 подтверждение участника о возможности проведения освидетельствования оборудования специализированной сервисной службой, имеющий квалификацию для работы с сосудами под давлением;
2.2 техническая документация на русском языке (руководство или инструкция по эксплуатации). Техническая документация должна содержать информацию, касающуюся конкретного типа, марки оборудования, предлагаемого к поставке;
2.3 подтверждение, что участник обязуется обеспечить прибытие своих сотрудников к заказчику в течение не более двух рабочих дней с момента отправки уведомления в потребности проведения технического обслуживания, выявления и устранения дефектов в гарантийный период;
2.4 подтверждение участника о наличии сервисной службы для гарантийного и послегарантийного обслуживания оборудования на территории Республики Беларусь;
2.5 подтверждение участника о выполнении требований всех пунктов настоящего задания.
3 Требования к потенциальному поставщику по лоту № 1:
3.1  Обеспечение доставки, монтажа поставляемого оборудования, проведение технического освидетельствование (стерилизаторы паровые), проведение пуско-наладочных работ, оформление акта ввода в эксплуатацию;
3.2 поставщик должен иметь действующее представительство и/или подтверждение наличия сервисного центр на территории Республики Беларусь, для осуществления технической поддержки поставляемого оборудования в соответствии с требованиями фирмы-производителя;
3.3 поставщик должен обеспечить проведение технического обслуживания оборудования в гарантийный период;
3.4 на поставляемое оборудование поставщик должен предоставить следующие документы: техническое описание и руководство по эксплуатации на русском языке, документальное подтверждение гарантийного обслуживания;
3.5 гарантийное письмо, о том, что предложенное оборудование новое, не старше 2026 г.в., не бывшее в употреблении в каком-либо качестве, не является выставочным образцом.
3.6 на момент ввода в эксплуатацию оборудования срок действия признанной на территории Республики Беларусь аттестации должен составлять не менее 80 % срока межповерочного интервала.



