УТВЕРЖДАЮ
Начальник ООТ
РУП «Медтехника» 
__________Зайцева Е.А.
«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку 
Аппарат ультразвуковой диагностический стационарный

Сведения об организаторе
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А 

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Аппарат ультразвуковой диагностический стационарный экспертного класса для кардиологических  и  общих  исследований с набором датчиков 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	26.60.12.800

	Объем (количество)
	1 комплект 

	Предельная  стоимость государственной закупки по лоту
	446050 руб.

	Сведение о заказчике, УНП 
	Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр «Кардиология» Министерства здравоохранения Республики Беларусь», 100049915


1.Состав (комплектация) 1 комплекта оборудования:
	№ п/п
	Наименование
	Ед-ца изм.
	К-во

	1.1
	Новый аппарат ультразвуковой диагностический  стационарный экспертного класса для кардиологических  и общих  исследований с набором датчиков:
	
	

	1.1.1
	Датчики в составе:
	
	

	1.1.1.1
	Секторный датчик для трансторакальных кардиологических и транскраниальных сосудистых исследований 
	Шт.
	1

	1.1.1.2
	Транспищеводный датчик для кардиологических исследований  
	Шт.
	1

	1.1.1.3
	Линейный датчик для  исследования магистральных и периферических сосудов
	Шт.
	1

	1.1.1.4
	Конвексный датчик для сосудистых и общих исследований 
	Шт.
	1

	1.1.2
	Источник бесперебойного питания, работающий в режиме online
	Шт.
	1

	1.1.3
	Черно-белый термопринтер 
	Шт.
	1

	1.1.4
	Термобумага к термопринтеру
	рулонов
	20



1. Показатели (характеристики):
	№ п/п
	
	Показатели (характеристики)
	Параметры

	2.1
	
	Программы для расчетов при исследованиях 
сердца, сосудов, органов брюшной полости, щитовидной железы и органов малого таза.
	Наличие

	2.2
	*
	Количество цифровых каналов
	Не менее 2 500 000 

	2.3
	
	Общий динамический диапазон системы, дБ
	Не менее 260 

	2.4
	*
	Размеры дисплея рабочего монитора, дюймов
	Не менее 21

	2.5
	
	Режим расширения отображаемой зоны сканирования по всей площади экрана монитора
	Наличие

	2.6
	*
	Наличие сенсорного дисплея  панели управления для облегчения работы со сканером
	Наличие

	2.7
	*
	Максимальная глубина сканирования в В-режиме, см
	Не менее 33

	2.8
	
	Максимальная частота кадров в секунду в В-режиме 
	Не менее 1800

	2.9
	
	Увеличение области интереса  в режиме реального времени, крат
	Не менее 10 

	2.10
	*
	Значение максимальной скорости, измеряемой в режиме постоянно-волнового допплера, в одном направлении, м/с
	Не менее 19

	2.11
	*
	Режим цветовой и энергетической допплерографии с направленным энергетическим допплером
	Наличие 

	2.12
	*
	Режим тканевой допплерографии
	Наличие 

	2.13
	*
	Режим сканирования 3D/4D
	Наличие

	2.14
	
	Автоматическая трассировка спектральных допплеровских кривых с автоматической оценкой показателей кровотока в реальном времени и стоп-кадре
	Наличие

	2.15
	
	Программа автоматической оптимизации качества изображения в В-режиме, СW, РW, СFM
	Наличие 

	2.16
	*
	Режим стресс-эхокардиография
	Наличие

	2.17
	
	Жесткий диск системы, не менее
	1 Тб

	2.18

	
	Система архивации: USB в форматах jpeg, AVI, Dicom 3.0
	Наличие

	2.19
	
	Сетевая передача данных в стандарте Dicom 3.0
	Наличие

	2.20
	
	Режим панорамного изображения на конвексных и линейных датчиках на протяжении не менее
	50 см

	2.21
	
	Трапециевидное сканирование на линейных датчиках 
	Наличие

	2.22
	
	Количество одновременно подключаемых датчиков (визуализирующих)
	4

	Перечень специализированных программных пакетов

	2.23
	*
	Программа недопплеровской  качественной и количественной оценки региональной и глобальной сократительной функции левого желудочка в В-режиме 
	Наличие

	2.24
	*
	Режим автоматической количественной оценки региональной и глобальной деформации миокарда левого желудочка, левого предсердия, правого желудочка из одного сердечного цикла
	Наличие

	2.25
	
	Проведение количественной оценки региональной сократительной функции левого желудочка по изображениям, зарегистрированным без синхронизации с сигналом ЭКГ у пациентов с аритмиями
	Наличие

	2.26
	
	Программа эластографии сдвиговой волны
	Наличие

	Датчики

	2.27
	
	Секторный датчик для трансторакальных кардиологических и транскраниальных сосудистых исследований 
	

	2.27.1
	
	Диапазон частот,  МГц,  не уже 
	1-5

	2.27.2
	*
	технология монокристальных пьезоэлементов
	Наличие

	2.28
	
	Транспищеводный датчик для кардиологических исследований
	

	2.28.1
	
	Диапазон частот,  МГц,  не уже 
	2-8

	2.28.2
	
	Число элементов, не менее
	2500

	2.28.3
	*
	технология монокристальных пьезоэлементов
	Наличие

	2.28.4
	*
	Работа в режиме 3D/4D с одновременным выведением двух ортогональных плоскостей (режим LivexPlane)
	Наличие

	2.29
	
	Линейный датчик для  исследования магистральных и периферических сосудов.
	

	2.29.1
	
	Диапазон частот, МГц, не уже
	3-12

	2.29.2
	
	апертура, мм, не более 
	40

	2.29.3
	
	технология монокристальных или многослойных пьезоэлементов
	Наличие

	2.30
	
	Конвексный датчик для  сосудистых и общих  исследований.
	

	2.30.1
	
	Диапазон частот, МГц, не уже
	2-8

	2.30.2
	
	угол сканирования градусов не менее
	100

	2.30.3
	
	радиус кривизны мм, не менее
	40

	2.30.4
	
	технология монокристальных или многослойных пьезоэлементов
	Наличие

	2.30.5
	
	Программа эластографии сдвиговой волны
	

	2.31
	
	Блок бесперебойного питания
	

	2.31.1
	*
	Выходная мощность не менее 2000 ВА
	наличие

	2.31.2
	
	Онлайн с двойным преобразованием
	наличие

	Необходимое соответствие требованиям технического задания, не менее
	95%






4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.
 5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.



Товаровед 1 категории ООТ                                                                                    О.С.Сарнавская


1

