Приложение 1
СПЕЦИФИКАЦИЯ 
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заявке на закупку
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Лот № 3. Термостат воздушный – 3 шт.
1. [bookmark: _Hlk205192416]Термостат воздушный (15.675.208.) – 2 шт, термостат воздушный (15.675.209) – 1 шт.
1.1. Технические характеристики:
1.2. габариты термостата (Ш×Г), мм: 630×600 (±200);
1.3. внутренний объём камеры, не менее, л: 57;
1.4. диапазон рабочих температур термостата, не менее °С: от +10 до +70;
1.5. предельное отклонение температуры в контрольных точках объема рабочей камеры от температуры в опорной точке в рабочем режиме, не более, °С ± 0,7;
1.6. время установления рабочего режима без загрузки термостата, не более, ч: 2;
1.7. наличие дисплея с индикацией текущей температуры;
1.8. решетчатые полки из нержавеющей стали (в комплекте), шт.,4-5.
1.9. Срок службы термостата не менее 5 лет.
1.10. Гарантийный срок на термостат не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты поставки.
1.11. Комплект поставки:
1.12. термостат воздушный –3 шт.;
1.13. паспорт на оборудование – 3 шт.;
1.14. руководство по эксплуатации – 3 шт.;
1.15. аттестат о первичной аттестации оборудования, действующий в Республике Беларусь, срок действия аттестата не менее 80 % от межповерочного интервала. Первичная аттестация для одного термостата на температуру (37±1) ºС, для другого – (27±1) ºС и (44±0,5) ºС, для третьего – (20±1) ºС 
2. В составе конкурсной документации должны быть представлены:
2.1. подтверждение участника о наличии действующей на территории Республики Беларусь методики аттестации оборудования;
2.2. техническая документация на русском языке (руководство или инструкция по эксплуатации). Техническая документация должна содержать информацию, касающуюся конкретного типа, марки оборудования, предлагаемого к поставке;
2.3. подтверждение, что участник обязуется обеспечить прибытие своих сотрудников к заказчику в течение не более двух рабочих дней с момента отправки уведомления в потребности проведения технического обслуживания, выявления и устранения дефектов в гарантийный период;
2.4. подтверждение участника о наличии сервисной службы для гарантийного и послегарантийного обслуживания оборудования на территории Республики Беларусь;
2.5. подтверждение участника о выполнении требований пунктов 1-9 настоящего задания.
3. Требования к потенциальному поставщику по лоту № 3 (предоставить письменное заявление):
3.1.  обеспечение доставки поставляемого оборудования;
3.2. поставщик должен иметь действующее представительство и/или подтверждение наличия сервисного центр на территории Республики Беларусь, для осуществления технической поддержки поставляемого оборудования в соответствии с требованиями фирмы-производителя;
3.3. поставщик должен обеспечить проведение технического обслуживания оборудования в гарантийный период;
3.4. на поставляемое оборудование поставщик должен предоставить следующие документы: техническое описание и руководство по эксплуатации на русском языке, документальное подтверждение гарантийного обслуживания;
3.5. [bookmark: _Hlk204948645]гарантийное письмо, о том, что предложенное оборудование новое, не старше 2026 г.в., не бывшее в употреблении в каком-либо качестве, не является выставочным образцом.
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