Приложение 1

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № позиции согласно заявке на закупку | Наименование товара, указание на товарный знак, изобретение (при наличии), полезную модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), селекционное достижение (при наличии) (Комплект поставки) | Наименование и географическое указание, производителя (изготовителя) товара | Количество предлагаемого товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Лот №____ |  |  |  |

Лот № 3. Термостат воздушный – 3 шт.

- Термостат воздушный (15.675.208.) – 2 шт, термостат воздушный (15.675.209) – 1 шт.

  - Технические характеристики:

  - габариты термостата (Ш×Г), мм: 630×600 (±200);

  - внутренний объём камеры, не менее, л: 57;

  - диапазон рабочих температур термостата, не менее °С: от +10 до +70;

  - предельное отклонение температуры в контрольных точках объема рабочей камеры от температуры в опорной точке в рабочем режиме, не более, °С ± 0,7;

  - время установления рабочего режима без загрузки термостата, не более, ч: 2;

  - наличие дисплея с индикацией текущей температуры;

  - решетчатые полки из нержавеющей стали (в комплекте), шт.,4-5.

  - Срок службы термостата не менее 5 лет.

  - Гарантийный срок на термостат не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты поставки.

  - Комплект поставки:

  - термостат воздушный –3 шт.;

  - паспорт на оборудование – 3 шт.;

  - руководство по эксплуатации – 3 шт.;

  - аттестат о первичной аттестации оборудования, действующий в Республике Беларусь, срок действия аттестата не менее 80 % от межповерочного интервала. Первичная аттестация для одного термостата на температуру (37±1) ºС, для другого – (27±1) ºС и (44±0,5) ºС, для третьего – (20±1) ºС

- В составе конкурсной документации должны быть представлены:

  - подтверждение участника о наличии действующей на территории Республики Беларусь методики аттестации оборудования;

  - техническая документация на русском языке (руководство или инструкция по эксплуатации). Техническая документация должна содержать информацию, касающуюся конкретного типа, марки оборудования, предлагаемого к поставке;

  - подтверждение, что участник обязуется обеспечить прибытие своих сотрудников к заказчику в течение не более двух рабочих дней с момента отправки уведомления в потребности проведения технического обслуживания, выявления и устранения дефектов в гарантийный период;

  - подтверждение участника о наличии сервисной службы для гарантийного и послегарантийного обслуживания оборудования на территории Республики Беларусь;

  - подтверждение участника о выполнении требований пунктов 1-9 настоящего задания.

- Требования к потенциальному поставщику по лоту № 3 (предоставить письменное заявление):

  - обеспечение доставки поставляемого оборудования;

  - поставщик должен иметь действующее представительство и/или подтверждение наличия сервисного центр на территории Республики Беларусь, для осуществления технической поддержки поставляемого оборудования в соответствии с требованиями фирмы-производителя;

  - поставщик должен обеспечить проведение технического обслуживания оборудования в гарантийный период;

  - на поставляемое оборудование поставщик должен предоставить следующие документы: техническое описание и руководство по эксплуатации на русском языке, документальное подтверждение гарантийного обслуживания;

  - гарантийное письмо, о том, что предложенное оборудование новое, не старше 2026 г.в., не бывшее в употреблении в каком-либо качестве, не является выставочным образцом.