Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

- Состав (комплектация) оборудования (на1 комплект)

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Новый ультразвуковой диагностический портативный аппарат экспертного класса для проведения общих, акушерско-гинекологических, урологических и специальных исследований | 1 |
| 2 | Датчики |  |
| 2.1 | Конвексный датчик для абдоминальных, акушерско-гинекологических, урологических, маммологических исследований | 1 |
| 2.1.1 | Комплект насадок биопсийных многоразовых стерилизуемых или одноразовых для конвексного датчика, в количестве не менее | 4 шт. многоразовых стерилизуемых/ 200 шт. одноразовых |
| 2.2 | Линейный датчик для исследований молочных желез, поверхностно расположенных органов и тканей. | 1 |
| 2.2.1 | Комплект насадок биопсийных многоразовых стерилизуемых или одноразовых для линейного датчика, в количестве не менее | 4 шт. многоразовых стерилизуемых/ 200 шт. одноразовых |
| 2.3 | Конвексный/микроконвексный внутриполостной датчик для гинекологических и урологических исследований | 1 |
| 2.4 | Тележка для размещения портативной ультразвуковой системы с держателями датчиков и возможностью подключения периферийных устройств. | 1 |
| 2.5 | Цифровой черно-белый термопринтер | 1 |
| 2.6 | Гель для ультразвуковых исследований общим объемом не менее | 20 л |
| 2.7 | Термобумага для принтера, не менее | 20 рулонов |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг):

| № п/п | Характеристики | Базовые параметры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новый ультразвуковой диагностический портативный аппарат экспертного класса для проведения общих, акушерско-гинекологических, урологических и специальных исследований | Наличие |  |
| 2 | Программное обеспечение на русском языке: программы для расчетов при исследованиях органов брюшной полости, молочной железы, малого таза, акушерства, урологии, поверхностно расположенных органов и тканей, компрессионной эластографии и эластографии сдвиговой волны | Наличие |  |
| 3 | Количество цифровых каналов | Не менее 300 000 | * |
| 4 | Общий динамический диапазон системы | Не менее 220 дБ |  |
| 5 | Вес с батареей | Не более 7 кг | * |
| 6 | Размер рабочего монитора, дюймов | Не менее 15" | * |
| 7 | Встроенная аккумуляторная батарея | Наличие |  |
| 8 | Время работы от встроенной батареи | Не менее 60 минут | * |
| 9 | Максимальная глубина сканирования в В-режиме на конвексном датчике, входящем в состав поставляемого комплекта оборудования, см | Не менее 30 см | * |
| 10 | Максимальная частота кадров в секунду в В-режиме | Не менее 1200 кадров/сек |  |
| 11 | Увеличение изображения в режиме реального времени и стоп-кадра с увеличением плотности линий и частоты кадров, крат | Не менее 6 |  |
| 12 | Количество фокусных зон | Не менее 6 |  |
| 13 | Режим составного многолучевого сканирования | Не менее 7 лучей |  |
| 14 | Минимальная измеряемая скорость PW-допплера | Не более 3 см/с |  |
| 15 | Максимальная измеряемая скорость PW-допплера | Не менее 10 м/с |  |
| 16 | Тканевая гармоника | Наличие |  |
| 17 | Режим цветовой и энергетической допплерографии с направленным энергетическим допплером | Наличие |  |
| 18 | М-режим | Наличие |  |
| 19 | Автоматическая трассировка спектральных допплеровских кривых с выведением на экране показателей оценки кровотока | Наличие | * |
| 20 | Программа автоматической оптимизации качества изображения в В-режиме и режимах допплера путем нажатия одной кнопки | Наличие | * |
| 21 | Программа автоматической оптимизации угла контрольного объема, шкалы и базовой линии и автоматической оптимизации потока во время исследования сосудов | Наличие |  |
| 22 | Программа недопплеровского отображения кровотока | Наличие |  |
| 23 | Режим компрессионной эластографии | Наличие | * |
| 23.1 | Поддержка на линейном датчике | Наличие |  |
| 23.2 | Поддержка на внутриполостном датчике | Наличие |  |
| 23.3 | Количественный анализ соотношения жесткости/эластичности тканей нескольких участков | Наличие | * |
| 24 | Режим эластографии сдвиговой волны | Наличие | * |
| 24.1 | Поддержка на линейном датчике | Наличие |  |
| 24.2 | Поддержка на конвексном датчике | Наличие |  |
| 24.3 | Одновременный вывод на экран эластограммы и изображения в В-режиме | Наличие |  |
| 24.4 | Количественный анализ жесткости/эластичности тканей в различных областях интереса, анализ отношения жесткостей | Наличие |  |
| 24.5 | Цветное картирование в режиме соноэластографии сдвиговой волны | Наличие |  |
| 24.6 | Представление количественного результата в виде скорости (м/с) или давления (кПа) | Наличие | * |
| 24.7 | Статистическая обработка измерений в режиме эластометрии сдвиговой волны с выведением среднего показателя и коэффициента погрешности | Наличие | * |
| 25 | Режим панорамного изображения на конвексных или линейных датчиках | Наличие |  |
| 26 | Трапециевидное сканирование на линейном датчике | Наличие | * |
| 27 | Режим объемного сканирования 3D (FreeHand 3D – метод свободной руки) | Наличие | * |
| 27.1 | Поддержка на линейном датчике | Наличие |  |
| 27.2 | Поддержка на внутриполостном датчике | Наличие |  |
| 28 | Режим улучшения визуализации иглы при малоинвазивных вмешательствах | Наличие |  |
| 29 | Функция контроля положения в пространстве и прогнозирования пункционной трассы для датчиков и биопсийных инструментов | Наличие |  |
| 30 | Оценка характера объемного образования в соответствии с международными стандартами для определения степени злокачественности (IOTA, IOTA ADNEX, BIRADS) | Наличие |  |
| 31 | Возможность подключения датчиков с монокристальными или многослойными пьезоэлементами | Наличие | * |
| 32 | Жесткий диск системы или встроенный твердотельный накопитель, Гб | Не менее 250 ГБ |  |
| 33 | Система архивации: USB в форматах jpeg, AVI, Dicom 3.0 и выше | Наличие |  |
| 34 | Сетевая передача данных DICOM 3.0 и выше | Наличие |  |
| 35 | Количество одновременно подключаемых визуализирующих датчиков, в том числе через репликатор портов на тележке, не менее | 3 | * |

Датчики

| № п/п | Характеристики | Базовые параметры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 36 | Конвексный датчик для абдоминальных, акушерско-гинекологических, урологических, маммологических исследований | Наличие |  |
| 36.1 | диапазон частот, МГц, не уже | 1,0–5,0 |  |
| 36.2 | количество элементов, не менее | 192 |  |
| 36.3 | поддержка режимов цветного и энергетического допплера, PW - допплера, тканевой гармоники, панорамного сканирования, инвазивных манипуляций | Наличие |  |
| 36.4 | Поддержка режима эластографии сдвиговой волны | Наличие | * |
| 36.5 | Технология монокристальных или многослойных пьезоэлементов | Наличие | * |
| 37 | Линейный датчик для исследований молочных желез, поверхностно расположенных органов и тканей. | Наличие |  |
| 37.1 | диапазон частот, МГц, не уже | 5,0–12,0 |  |
| 37.2 | количество элементов, не менее | 192 |  |
| 37.3 | апертура, мм, не менее | 44 | * |
| 37.4 | поддержка режимов цветного и энергетического допплеровского картирования, PW - допплера, тканевой гармоники, панорамного, трапециевидного сканирования, инвазивных манипуляций | Наличие |  |
| 37.5 | Поддержка режима компрессионной эластографии | Наличие |  |
| 37.6 | Поддержка режима сдвиговой волны | Наличие |  |
| 37.7 | Поддержка 3D (FreeHand 3D – метод свободной руки) | Наличие | * |
| 38 | Конвексный/микроконвексный внутриполостной датчик для гинекологических и урологических исследований | Наличие |  |
| 38.1 | диапазон частот, МГц, не уже | 4,0–9,0 |  |
| 38.2 | количество элементов, не менее | 128 |  |
| 38.3 | угол сканирования, град., не менее | 160 |  |
| 38.4 | поддержка цветного и энергетического допплеровского картирования, PW-допплера, трапециевидного сканирования, тканевой гармоники | Наличие |  |
| 38.5 | Поддержка режима компрессионной эластографии | Наличие |  |
| Необходимое соответствие требованиям технического задания, не менее |  |  | 90% |

Примечания: пункты требования технического задания, определяющие уровень диагностических возможностей и класс аппарата, отмечаются астериксом* и несоответствие по одному из них приведет к отклонению конкурсного предложения

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.

3.1 Гарантийный срок всего комплекта оборудования не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

3.2 Гарантийное сервисное обслуживание всего комплекта оборудования в течение не менее 12 месяцев с момента инсталляции.

3.3 Бесплатная модификация поставляемой медицинской техники в течение всего срока эксплуатации, рекомендуемая производителем и связанная с улучшением качества и безопасности оборудования.

3.4 Соответствие оборудования стандартам электробезопасности (СЕ).

3.5. Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими в республике санитарными правилами и нормами.