УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача

(по медицинской части)

учреждения здравоохранения

«Жодинская центральная городская больница»

________ Р.Е. Поповицкий

«___»_____________202__г.

ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ

Кресло, стол многофункциональные, медицинские

- Общие требования

  - Название организации – Учреждение здравоохранения «Жодинская центральная городская больница»

  - Цель покупки – для собственных нужд.

  - Адрес поставки – г. Жодино, пр-т Венисье, 1.

ЛОТ № 1 – «Кресло многофункциональное» – 1 штука

- Состав (комплектация)

| №п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Кресло многофункциональное | 1 |

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

| № п/п | Описание требований | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Кресло многофункциональное |  |
| 2.1.1 | Ширина кресла | не более 820 мм |
| 2.1.2 | Высота кресла в нижнем положении с поднятой спинкой | не более 1350 мм |
| 2.1.3 | Высота верхней точки сиденья относительно поверхности пола в крайнем нижнем положении | не менее 490 мм |
| 2.1.4 | Высота верхней точки сиденья относительно поверхности пола в крайнем верхнем положении | не более 1000 мм |
| 2.1.5 | Возможность выбора и установки угла наклона сиденья трех фиксированные положениях | наличие |
| 2.1.6 | Возможность изменения наклона спинной секции | наличие |
| 2.1.7 | Возможность изменения наклона ножной секции | наличие |
| 2.1.8 | Длина панели кресла в разложенной состоянии | не менее 1900 мм |
| 2.1.9 | Глубина сидения | не менее 450 мм |
| 2.1.10 | Ширина панели или ложа (сиденье, спинка, ножная секция)кресла | не менее 550 мм |
| 2.1.11 | Наклон спинной секции (вверх/вниз) | не менее 700/00 |
| 2.1.12 | Наклон ножной секции по отношению к сиденью | не менее 900 |
| 2.1.13 | Безопасная рабочая нагрузка | не менее 160 кг |
| 2.1.14 | Масса кресла | не более 150 кг |
| 2.1.15 | Регулировка высоты кресла | наличие |
| 2.1.16 | Регулировка наклона спинной секции кресла | наличие |
| 2.1.17 | Регулировка наклона ножной секции кресла | наличие |
| 2.1.18 | Возможность перемещения на колесных опорах | наличие |
| 2.1.19 | Панель кресла | не менее 3-х секций |
| 2.1.20 | Основание стола на регулируемых опорах | наличие |
| 2.1.21 | Подголовник съёмный | наличие |

- Дополнительные требования:

3.1. В стоимость предложения должны быть включены: доставка, ввод в эксплуатацию, инструктаж медицинского и технического персонала Покупателя.

  - Гарантийный срок на поставляемый товар составляет не менее 12 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

  - Предлагаемое изделие должно быть устойчиво к воздействию средств для дезинфекции, разрешенных к применению в Республике Беларусь.

ЛОТ № 2 – «Стол многофункциональный» – 2 штуки

- Состав (комплектация)

| №п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Стол многофункциональный | 1 |

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

| № п/п | Описание требований | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Стол многофункциональный |  |
| 2.1.1 | Максимальная высота поверхности стола (без учета толщины подушки) | не менее 1000 мм |
| 2.1.2 | Минимальная высота поверхности стола (без учета толщины подушки) | не более 800 мм |
| 2.1.3 | Длина панели стола | не менее 1900 мм |
| 2.1.4 | Длина стола без головной и ножной секции | не менее 1100 мм |
| 2.1.5 | Ширина панели стола | не менее 500 мм |
| 2.1.6 | Ширина панели стола по направляющим | не менее 550 мм |
| 2.1.7 | Высота основания стола | не более 75 мм |
| 2.1.8 | Длина основания стола | не более 915 мм |
| 2.1.9 | Наклон спинной секции (вверх/вниз) | не менее 700/400 |
| 2.1.10 | Наклон головной секции (вверх/вниз) | не менее 450/900 |
| 2.1.11 | Наклон ножной секции (вверх/вниз) | не менее 300/900 |
| 2.1.12 | Безопасная рабочая нагрузка | не менее 160 кг |
| 2.1.13 | Боковые упоры съёмные | наличие |
| 2.1.14 | Регулировка высоты стола | наличие |
| 2.1.15 | Регулировка наклона ножной и головной секции | наличие |
| 2.1.16 | Привод подъёма панели стола гидравлический при помощи ножной педали | наличие |
| 2.1.17 | Открытые металлические поверхности стола из нержавеющей стали | наличие |
| 2.1.18 | Матрацы съёмные | наличие |
| 2.1.19 | Панель стола | не менее 3-х секций |
| 2.1.20 | Основание стола оснащено защитным кожухом | наличие |
| 2.1.21 | Основание стола на регулируемых опорах | наличие |
| 2.1.22 | Масса стола без съёмных принадлежностей | не более 200 кг |

- Дополнительные требования:

3.1. В стоимость предложения должны быть включены: доставка, ввод в эксплуатацию, инструктаж медицинского и технического персонала Покупателя.

  - Гарантийный срок на поставляемый товар составляет не менее 12 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

  - Предлагаемое изделие должно быть устойчиво к воздействию средств для дезинфекции, разрешенных к применению в Республике Беларусь.

Разработано:

|  | Ф.И.О. | должность | подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Акперова О.Г. | Врач-эндоскопист диагностического отделения | __________ |
| 2. | Поддубский А.А. | Врач-эндоскопист диагностического отделения | __________ |
| 3. | Лычковская И.А. | Медицинская сестра по функциональной диагностики (старшая) диагностического отделения |  |