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Заявка на закупку
Мониторы медицинские для оснащения объекта «Строительство нового хирургического корпуса и снос существующего 4-х этажного хирургического корпуса УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи  им. В.О.Морзона»»

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
                                                                                    
Лот №1 
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Кардиомонитор прикроватный

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.790

	Объем (количество)
	19 комплектов

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	 60000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808


Приложение к лоту №1:
1.Состав комплекта оборудования (на 1 комплект):
	№ п/п
	Наименование 
	Количество

	1.1
	Монитор пациента с разъемами/модулями для мониторирования ЭКГ/ЧСС, НИАД, SpO2, дыхания, температуры:
	

	1.1.1
	Батарея аккумуляторная встроенная
	1 шт.

	1.1.2
	Кабель ЭКГ на 5 отведений для взрослых длиной не менее 2,5 м
	3 шт.

	1.1.3
	Электроды ЭКГ одноразовые клеящиеся для взрослых 
	200 шт.

	1.1.4
	Многоразовый пальцевой пульсоксиметрический датчик для взрослых 
	3 шт.

	1.1.5
	Удлинительный кабель для датчиков пульсоксиметрии длиной не менее 2,5 м
	3 шт.

	1.1.6
	Шланг удлинительный для манжет НИАД длиной не менее 2,5 м 
	3 шт.

	1.1.7
1.1.7.1
1.1.7.2
1.1.7.3
	Набор многоразовых манжет НИАД 3-х  размеров: 
малая взрослая; 
взрослая; 
большая взрослая 
	
3 шт.
3 шт.
3 шт.

	1.1.8
	Датчик температурный многоразовый внутриполостной для взрослых
	2 шт.

	1.1.9
	Встроенный интерфейс для подключения к сети мониторного наблюдения
	Наличие

	2.
	Показатели (характеристики):
	Параметр/наличие 

	2.1
	Общие требования:
	

	2.1.1
	Монитор предназначен для слежения за основными параметрами жизнедеятельности пациентов, измеряемые/мониторируемые параметры: ЭКГ, ЧСС, SpO2, НИАД, частота дыхания, температура.
	Наличие

	2.1.2
	Монитор должен иметь модульную конфигурацию с использованием принципа мультипараметрического основного модуля и дополнительных модулей или моноблочный тип с набором конфигурируемых функций согласно составу оборудования
	Наличие

	2.1.3
	Русифицированное меню и сообщения на экране
	Наличие

	2.1.4
	Архив эпизодов аритмий (с указанием типа аритмии из имеющегося ряда - не менее 10 вариантов): эпизоды аритмии (длина файла не менее 10 с); объем сохраняемых данных: не менее 72 ч.
	Наличие

	2.1.5
	Графические и табличные тренды всех мониторируемых параметров за не менее чем 72 часа с различным интервалом просмотра
	Наличие

	2.1.5.1
	Функция трендовой памяти должна включать возможность отображения цифровых и графических трендов
	Наличие

	2.1.6
2.1.6.1
2.1.6.2
2.1.6.3
	Разрешение трендов:
не более 1 мин для 1- 2 -часовых трендов; 
не более 5 мин для 24 -часовых трендов;
не более 15 мин для 72-часовых трендов.
	Наличие

	2.1.7
	Не менее 24 часов записи волновых форм в режиме полного просмотра
	Наличие

	2.1.8
	Встроенная аккумуляторная батарея должна обеспечивать гарантированный ресурс работы не менее 60 минут, заряд батареи должен осуществляться при включении монитора в сеть.
	Наличие

	2.1.9
	Вес с батареей не более 10 кг
	Наличие

	2.1.10
	Сетевой интерфейс по протоколу TCP/IP с использованием соединения стандарта RJ-45.
	Наличие

	2.2
	Дисплей: 
	

	2.2.1
	Цветной дисплей, диагональю - не менее 14 дюймов. 
	Наличие

	2.2.2
	Количество отображаемых кривых: не менее 6-ти
	Наличие

	2.2.3
	Остановка развертки кривых: функция замораживания кривых
	Наличие

	2.2.4
2.2.4.1

2.2.4.2

2.2.4.3
2.2.4.4
	Наличие следующих режимов мониторинга:
стандартный экран мониторинга с возможностью выбора не менее 3-х конфигураций расположения данных;
экран больших цифр: увеличенное отображение цифровых параметров для лучшего восприятия данных на расстоянии;
просмотр графических и табличных трендов;
просмотр эпизодов аритмий и тревог.
	Наличие

	2.3
	Тревоги:
	

	2.3.1
	Иерархическая система звуковых, визуальных и текстовых сообщений о тревогах по всем мониторируемым параметрам
	Наличие

	2.3.2
	Три уровня тревожных сообщений с различной цветовой индикацией: критическое состояние, предостережение об опасности, внимание
	Наличие

	2.3.3
	Меню настройки тревог мониторируемых параметров должно отображать верхнюю и нижнюю допустимую границу параметра, а так же его текущее значение
	Наличие

	2.3.4
	Возможность подавления звукового сигнала тревоги на период не более 2 минут
	Наличие

	2.3.5
	Наличие сигнальной лампы с цветовой кодировкой для индикации тревоги в случае ее срабатывания при выключенном звуке
	Наличие

	2.4
	ЭКГ:
	

	2.4.1
	Мониторирование ЭКГ в стандартных, усиленных от конечностей и грудных отведениях. 
	Наличие

	2.4.2
	Наличие выбора амплитуды графика ЭКГ и скорости движения кривой ЭКГ.
	Наличие

	2.4.3
	Анализ сегмента ST во всех мониторируемых отведениях. 
	Наличие

	2.4.3.1
	Отображение на экране значения смещения сегмента ST одновременно по всем мониторируемым отведениям.
	Наличие

	2.4.4
	Наличие функции расширенного анализа аритмий: асистолия, фибрилляция, бигемения, брадикардия, тахикардия (в т.ч. желудочковых), желудочковая экстрасистолия.
	Наличие

	2.5.
	Частота сердечных сокращений:
	

	2.5.1
	Диапазон измерения ЧСС не менее 30-250 уд./минуту. Допустимая погрешность измерения не более 5%.
	Наличие

	2.6
	Частота дыхания:
	

	2.6.1
	Метод измерения – импедансная пневмография без ограничения возраста и веса пациента, цифровое отображение ЧД и волновая респирограмма. 
	Наличие

	2.6.1.1
	Возможность выбора отведения для мониторинга дыхания – I, II или вектора RL-LL.
	Наличие

	2.6.2
	Диапазон измерений ЧД не менее 6-50 вд./мин, разрешение – 1 вд./мин.
	Наличие

	2.7
	Пульсоксиметрия/плетизмография:
	

	2.7.1
	Цифровое отображение SpO2 с разрешением 1%. 
	Наличие

	2.7.2
	Звуковое тоновое кодирование значения SpO2. 
	Наличие

	2.7.3
	Диапазон измерения не уже 50-100%, погрешность измерения в диапазоне 70-100% не более ± 2%.
	Наличие

	2.7.4
	Возможность измерения периферического пульса по показателю SpO2 в диапазоне не менее 40-200 уд./мин.
	Наличие

	2.8
	Неинвазивное давление:
	

	2.8.1
	Неинвазивное измерение артериального давления осциллометрическим методом с графическим отображением систолического, диастолического, среднего с разрешением 1 мм.рт.ст. 
	Наличие

	2.8.2
	Измерение неинвазивного давления по требованию и в автоматическом режиме, через заданный промежуток времени на выбор от 3 до 30 мин. 
	Наличие

	2.8.2.1
	Мониторинг с выводом на дисплей времени измерения давления, пределов тревог, текущего давления манжеты
	Наличие

	2.8.3
	Монитор должен обеспечивать точное измерение неинвазивного давления при нерегулярном ритме.
	Наличие

	2.8.4
	Наличие специальных сообщений (измерение невозможно, нет пульсации, линия открыта, превышено время измерения) для случаев измерения с вероятной технической ошибкой.
	Наличие

	2.8.5
	Наличие системы безопасности от перекачки манжеты
	Наличие

	2.8.6
	Диапазон измерения: не уже 20-250 мм рт. ст. Точность измерения: ±3 мм.рт.ст.
	Наличие

	2.9
	Температура:
	

	2.9.1
	Измерение температуры (цифровое отображение), с разрешением 0,10С. Диапазон отображения температуры: не уже 15-450С. 
	Наличие

	2.9.2
	Точность измерения в диапазоне 25-450С не хуже ±0,1 °С.
	Наличие






4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.



Товаровед 1 кат. ООТ                                                 О.С.Сарнавская
3

