УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Е.А.Зайцева

«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку

Мониторы медицинские для оснащения объекта «Строительство нового хирургического корпуса и снос существующего 4-х этажного хирургического корпуса УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи  им. В.О.Морзона»»

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Кардиомонитор прикроватный |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.790 |
| Объем (количество) | 19 комплектов |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 60000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808 |

Приложение к лоту №1:

1.Состав комплекта оборудования (на 1 комплект):

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Монитор пациента с разъемами/модулями для мониторирования ЭКГ/ЧСС, НИАД, SpO2, дыхания, температуры: |  |
| 1.1.1 | Батарея аккумуляторная встроенная | 1 шт. |
| 1.1.2 | Кабель ЭКГ на 5 отведений для взрослых длиной не менее 2,5 м | 3 шт. |
| 1.1.3 | Электроды ЭКГ одноразовые клеящиеся для взрослых | 200 шт. |
| 1.1.4 | Многоразовый пальцевой пульсоксиметрический датчик для взрослых | 3 шт. |
| 1.1.5 | Удлинительный кабель для датчиков пульсоксиметрии длиной не менее 2,5 м | 3 шт. |
| 1.1.6 | Шланг удлинительный для манжет НИАД длиной не менее 2,5 м | 3 шт. |
| 1.1.7 1.1.7.1 1.1.7.2 1.1.7.3 | Набор многоразовых манжет НИАД 3-х размеров: малая взрослая; взрослая; большая взрослая | 3 шт. 3 шт. 3 шт. |
| 1.1.8 | Датчик температурный многоразовый внутриполостной для взрослых | 2 шт. |
| 1.1.9 | Встроенный интерфейс для подключения к сети мониторного наблюдения | Наличие |
| 2. | Показатели (характеристики): | Параметр/наличие |
| 2.1 | Общие требования: |  |
| 2.1.1 | Монитор предназначен для слежения за основными параметрами жизнедеятельности пациентов, измеряемые/мониторируемые параметры: ЭКГ, ЧСС, SpO2, НИАД, частота дыхания, температура. | Наличие |
| 2.1.2 | Монитор должен иметь модульную конфигурацию с использованием принципа мультипараметрического основного модуля и дополнительных модулей или моноблочный тип с набором конфигурируемых функций согласно составу оборудования | Наличие |
| 2.1.3 | Русифицированное меню и сообщения на экране | Наличие |
| 2.1.4 | Архив эпизодов аритмий (с указанием типа аритмии из имеющегося ряда - не менее 10 вариантов): эпизоды аритмии (длина файла не менее 10 с); объем сохраняемых данных: не менее 72 ч. | Наличие |
| 2.1.5 | Графические и табличные тренды всех мониторируемых параметров за не менее чем 72 часа с различным интервалом просмотра | Наличие |
| 2.1.5.1 | Функция трендовой памяти должна включать возможность отображения цифровых и графических трендов | Наличие |
| 2.1.6 2.1.6.1 2.1.6.2 2.1.6.3 | Разрешение трендов: не более 1 мин для 1- 2 -часовых трендов; не более 5 мин для 24 -часовых трендов; не более 15 мин для 72-часовых трендов. | Наличие |
| 2.1.7 | Не менее 24 часов записи волновых форм в режиме полного просмотра | Наличие |
| 2.1.8 | Встроенная аккумуляторная батарея должна обеспечивать гарантированный ресурс работы не менее 60 минут, заряд батареи должен осуществляться при включении монитора в сеть. | Наличие |
| 2.1.9 | Вес с батареей не более 10 кг | Наличие |
| 2.1.10 | Сетевой интерфейс по протоколу TCP/IP с использованием соединения стандарта RJ-45. | Наличие |
| 2.2 | Дисплей: |  |
| 2.2.1 | Цветной дисплей, диагональю - не менее 14 дюймов. | Наличие |
| 2.2.2 | Количество отображаемых кривых: не менее 6-ти | Наличие |
| 2.2.3 | Остановка развертки кривых: функция замораживания кривых | Наличие |
| 2.2.4 2.2.4.1 2.2.4.2 2.2.4.3 2.2.4.4 | Наличие следующих режимов мониторинга: стандартный экран мониторинга с возможностью выбора не менее 3-х конфигураций расположения данных; экран больших цифр: увеличенное отображение цифровых параметров для лучшего восприятия данных на расстоянии; просмотр графических и табличных трендов; просмотр эпизодов аритмий и тревог. | Наличие |
| 2.3 | Тревоги: |  |
| 2.3.1 | Иерархическая система звуковых, визуальных и текстовых сообщений о тревогах по всем мониторируемым параметрам | Наличие |
| 2.3.2 | Три уровня тревожных сообщений с различной цветовой индикацией: критическое состояние, предостережение об опасности, внимание | Наличие |
| 2.3.3 | Меню настройки тревог мониторируемых параметров должно отображать верхнюю и нижнюю допустимую границу параметра, а так же его текущее значение | Наличие |
| 2.3.4 | Возможность подавления звукового сигнала тревоги на период не более 2 минут | Наличие |
| 2.3.5 | Наличие сигнальной лампы с цветовой кодировкой для индикации тревоги в случае ее срабатывания при выключенном звуке | Наличие |
| 2.4 | ЭКГ: |  |
| 2.4.1 | Мониторирование ЭКГ в стандартных, усиленных от конечностей и грудных отведениях. | Наличие |
| 2.4.2 | Наличие выбора амплитуды графика ЭКГ и скорости движения кривой ЭКГ. | Наличие |
| 2.4.3 | Анализ сегмента ST во всех мониторируемых отведениях. | Наличие |
| 2.4.3.1 | Отображение на экране значения смещения сегмента ST одновременно по всем мониторируемым отведениям. | Наличие |
| 2.4.4 | Наличие функции расширенного анализа аритмий: асистолия, фибрилляция, бигемения, брадикардия, тахикардия (в т.ч. желудочковых), желудочковая экстрасистолия. | Наличие |
| 2.5. | Частота сердечных сокращений: |  |
| 2.5.1 | Диапазон измерения ЧСС не менее 30-250 уд./минуту. Допустимая погрешность измерения не более 5%. | Наличие |
| 2.6 | Частота дыхания: |  |
| 2.6.1 | Метод измерения – импедансная пневмография без ограничения возраста и веса пациента, цифровое отображение ЧД и волновая респирограмма. | Наличие |
| 2.6.1.1 | Возможность выбора отведения для мониторинга дыхания – I, II или вектора RL-LL. | Наличие |
| 2.6.2 | Диапазон измерений ЧД не менее 6-50 вд./мин, разрешение – 1 вд./мин. | Наличие |
| 2.7 | Пульсоксиметрия/плетизмография: |  |
| 2.7.1 | Цифровое отображение SpO2 с разрешением 1%. | Наличие |
| 2.7.2 | Звуковое тоновое кодирование значения SpO2. | Наличие |
| 2.7.3 | Диапазон измерения не уже 50-100%, погрешность измерения в диапазоне 70-100% не более ± 2%. | Наличие |
| 2.7.4 | Возможность измерения периферического пульса по показателю SpO2 в диапазоне не менее 40-200 уд./мин. | Наличие |
| 2.8 | Неинвазивное давление: |  |
| 2.8.1 | Неинвазивное измерение артериального давления осциллометрическим методом с графическим отображением систолического, диастолического, среднего с разрешением 1 мм.рт.ст. | Наличие |
| 2.8.2 | Измерение неинвазивного давления по требованию и в автоматическом режиме, через заданный промежуток времени на выбор от 3 до 30 мин. | Наличие |
| 2.8.2.1 | Мониторинг с выводом на дисплей времени измерения давления, пределов тревог, текущего давления манжеты | Наличие |
| 2.8.3 | Монитор должен обеспечивать точное измерение неинвазивного давления при нерегулярном ритме. | Наличие |
| 2.8.4 | Наличие специальных сообщений (измерение невозможно, нет пульсации, линия открыта, превышено время измерения) для случаев измерения с вероятной технической ошибкой. | Наличие |
| 2.8.5 | Наличие системы безопасности от перекачки манжеты | Наличие |
| 2.8.6 | Диапазон измерения: не уже 20-250 мм рт. ст. Точность измерения: ±3 мм.рт.ст. | Наличие |
| 2.9 | Температура: |  |
| 2.9.1 | Измерение температуры (цифровое отображение), с разрешением 0,10С. Диапазон отображения температуры: не уже 15-450С. | Наличие |
| 2.9.2 | Точность измерения в диапазоне 25-450С не хуже ±0,1 °С. | Наличие |

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 кат. ООТ                                                 О.С.Сарнавская