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Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: «Реагенты и расходные материалы для анализаторов гемостаза серии Coag, производста Diagon, Венгрия».
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 27.08.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Ведущий специалист 
по организации закупок                                                                   Д.Э.Колесникович
Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ                                                                                                                  Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

ДЛЯ СУБЬЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Лот 1 Реагенты и расходные материалы для анализаторов гемостаза серии Coag, производста Diagon, Венгрия

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1.
	Реагенты для определения АЧТВ
	упаковка
	42

	1.2.
	Раствор хлорида кальция Dia-CaCl2
	упаковка
	10

	1.3.
	Реагент для определения ПВ
	упаковка
	39

	1.4.
	Реагенты для определения фибриногена по методу Клаусса
	упаковка
	33

	1.5.
	Раствор буферный Dia-IMIDAZOL
	упаковка
	18

	1.6.
	Нормальная и патологическая контрольная плазма
	упаковка
	19

	1.7.
	Промывочный раствор Dia-SORB 
	упаковка
	33

	1.8.
	Промывочный раствор Diaclean-SYS
	штука
	4

	1.9.
	Промывочный раствор Coag Cleaner
	флакон
	245

	1.10.
	Кюветы (Coag D Cuvettes)
	упаковка
	118

	1.11.
	Набор реагентов для определения D-димера
	упаковка
	39

	1.12.
	Контрольная плазма для теста D-димер
	упаковка
	3

	1.13.
	Плазма калибровочная Dia CAL
	упаковка
	5

	1.14.
	Реагент Dia-TT
	упаковка
	3

	1.15.
	Реагент Dia-AT III (FIIa)
	упаковка
	5

	1.16.
	Реагент Dia-PS Clot
	упаковка
	1

	1.17.
	Реагент Dia-PC Chrom
	упаковка
	1

	1.18.
	Реагент Dia-LA Confirm
	упаковка
	1

	1.19.
	Реагент Dia-LA Screen
	упаковка
	1


2. Технические требования: 
	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики

	2.1
	Реагенты для определения АЧТВ
	1. Реагенты для определения АЧТВ должны быть готовые к применению.

2. Стабильность после вскрытия при температуре 2 - 8 0С – не менее 14 дней.

3. Реагент должен иметь штрих-код для установки реагента на борт анализаторов гемостаза серии Coag. Штрих-код должен содержать данные о партии реагента, сроках годности, а также калибровочную кривую.

4. Фасовка – 1 упаковка (12 фл x 4 мл, не менее 960 исследований).

	2.2.
	Раствор хлорида кальция Dia-CaCl2
	1. Раствор должен быть предназначен для применения на анализаторах гемостаза серии Coag. 

2. Стабильность раствора до истечения срока годности при хранении в невскрытом флаконе, после вскрытия не менее 30 суток.

3. Фасовка – 1 упаковка (12 фл х 16 мл).

	2.3.
	Реагент для определения ПВ
	1. Рекомбинантный тромбопластин для определения ПВ, МНО, активности по Квику (%).

2. МИЧ тромбопластина должен быть не более 1,3 для анализаторов гемостаза серии Coag. 

3. Реагент должен быть нечувствительный к гепарину в концентрации не менее 1,25 МЕ/мл.

4. Стабильность после вскрытия при температуре 2  -  8 0С – не менее 10 дней.

5. Реагент должен иметь штрих-код для установки реагента на борт анализаторов гемостаза серии Coag. Штрих-код должен содержать данные о партии реагента, сроках годности, а также калибровочную кривую.

6. Фасовка – 1 упаковка (10фл.х 10 мл, не менее 960 исследований).

	2.4.
	Реагенты для определения фибриногена по методу Клаусса
	1. Реагент для определения фибриногена клотинговый методом по Клауса в плазме.
2. Диапазон линейности реагента без дополнительного разбавления на анализаторах гемостаза серии Coag должен быть не менее 1,0-5,0 г/л.

3. Стабильность после вскрытия при температуре 2 - 8 0С – не менее 7 дней.

4. Реагент должен иметь штрих-код для установки реагента на борт анализаторов гемостаза серии Coag. Штрих-код должен содержать данные о партии реагента, сроках годности, а также калибровочную кривую.

5. Фасовка – 1 упаковка (12 фл x 5 мл, не менее 1200 исследований).

	2.5.
	Раствор буферный Dia-IMIDAZOL
	1. Раствор должен быть предназначен для применения на анализаторах гемостаза серии Coag.

2. Dia-IMIDAZOL - это буфер, предназначенный для разведения контролей, калибраторов и образцов при выполнении исследований протромбинового времени, фибриногена, D-димеров, факторов.

3. Реагент Dia-IMIDAZOL - это готовый к использованию реагент.

4. Реагент Dia-IMIDAZOL невскрытом флаконе стабилен до истечения срока годности, указанного на флаконе, при хранении при 2-8°С. 

5. Стабильность после вскрытия в оригинальном флаконе при температуре 20-25°С - 2 недели, при температуре 2-8°С - 8 недель. 

6. Фасовка – 1 упаковка (12 фл x 15 мл).

	2.6.
	Нормальная и патологическая контрольная плазма
	1. Плазма для проведения внутрилабораторного контроля тест-системы по определению следующих аналитов в нормальном и патологическом диапазоне: протромбиновое время (ПВ), активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), тромбиновое время (ТВ), фибриноген, антитромбин III с подтверждением паспортом.

2. Аттестованы для применения на анализаторах гемостаза серии Coag.

3. Форма выпуска – лиофилизат, растворитель – дистиллированная вода.

4. Количество флаконов в упаковке не менее 10 каждого уровня по 1 мл.

5. Стабильность после восстановления при температуре 2 - 8 оС – не менее 4 часов, хранение при температуре –20 оС не менее 30 дней.

6. Контрольная плазма должна иметь штрих-код для установки контролей на борт анализатора гемостаза Coag. Штрих-код должен содержать данные об аттестованных диапазонах, сроках годности.

7. Фасовка – 1 упаковка (10 фл х 2 уровня x 1 мл).

	2.7.
	Промывочный раствор Dia-SORB
	1. Раствор представляет собой гипохлоритный моющий раствор для очистки от остатков клеток, белков и триглицеридов.

2. Раствор должен быть предназначен для анализаторов гемостаза серии Coag. 

3. Раствор в невскрытом флаконе стабилен до истечения срока годности при хранении при 2 - 8°С, стабильность поле вскрытия – 21 сутки.

4. Фасовка – 1 упаковка (12 x 15 мл).

	2.8.
	Промывочный раствор Diaclean-SYS
	1. Раствор предназначен для ежедневного обслуживания и промывки анализаторов гемостаза серии Coag.

2. Моющий раствор, содержащий гипохлорит натрия.

Готов к использованию. 

3.Стабильность после вскрытия – 60 дней.

4.Фасовка – 1 штука х 100 мл.

	2.9.
	Промывочный раствор Coag Cleaner
	1.Раствор, содержащий ПАВ, служащий для ежедневного обслуживания и очистки анализаторов гемостаза серии Coag.

2.Стабильность после вскрытия – 60 дней.

3. Фасовка – 1 флакон х 4,5 л.

	2.10.
	Кюветы (Coag D Cuvettes)
	1. Одноразовые кюветы предназначены для анализаторов гемостаза серии Coag.

2. Фасовка – 1 упаковка - 1000 шт.

	2.11.
	Набор реагентов для определения D-димера
	1. Набор реагентов для количественного определения продуктов распада сшитого фибрина (D-димеров) в человеческой плазме, предназначенный для использования в анализаторах гемостаза серии  Coag.

2. В состав набора должны входить жидкий латексный реагент (готов к использованию), буфер с сульфатом никеля (готов к применению).

3. Линейность теста – не менее диапазона 0,22-4,00 мкг/мл ФЭЕ.

4. Стабильность набора реагентов после вскрытия при температуре 2 - 8 оС не менее 14 дней.

5. Реагент должен иметь штрих-код для установки реагента на борт анализаторов гемостаза серии Coag. 

6. Штрих-код должен содержать данные о партии реагента, сроках годности, а также калибровочную кривую.

7. Фасовка – 1 упаковка - 3 фл x 6,5 мл буфер + 3 фл x 2,5 мл латекс.

	2.12.
	Контрольная плазма для теста D-димер
	1. Контрольная плазма аттестована для применения на анализаторах гемостаза серии Coag.

2. Форма выпуска – лиофилизат, растворитель – дистиллированная вода.

3. Контрольный материал должен быть 2-х уровней.

4. Стабильность после вскрытия при температуре  2 - 8 оС не менее 2 дней.

5. Контрольная плазма должна иметь штрих-код для установки контролей на борт анализаторов гемостаза серии Coag. 

6. Штрих-код должен содержать данные об аттестованных диапазонах, сроках годности.

7. Фасовка – 1 упаковка – 2 ур x 5 фл x 1 мл.

	2.13.
	Плазма калибровочная Dia CAL
	Плазма калибровочная предназначена для калибровки тестов: ПВ, АЧТВ, фибриноген по Клаусу.

Плазма аттестована для применения на анализаторах гемостаза серии Coag.

Стабильность реагента: не менее 12 мес. в лиофилизированном виде при температуре 2 - 8°С;

Стабильность плазмы после растворения не менее 4 часов при температуре 2 - 8°С

Фасовка реагента – 1 упаковка (12 х 1 мл)

	2.14.
	Реагент Dia-TT
	1. Лиофилизированный реагент для определения тромбинового времени в человеческой плазме.

2. Стабильность после вскрытия при +2 - +8 оС – не менее 15 дней.

	2.15.
	Реагент Dia-AT III (FIIa)
	1. Лифолизированный реагент и субстрат для количественного определения активности антитромбина III в цитратной плазме человека.

2.Стабильность после вскрытия: 7 суток при 2-8°С

	2.16.
	Реагент Dia-PS Clot
	1. Реагент для протромбинового времени.

2. Стабильность после вскрытия: 12 суток при 2-8°С

	2.17.
	Реагент Dia-PC Chrom
	1. Предназначен для анализатора гемостаза Coag

	2.18.
	Реагент Dia-LA Confirm
	1. Предназначен для анализатора гемостаза Coag.

2. Стабильность после вскрытия: до 4 ч при 2-8°С

	2.19.
	Реагент Dia-LA Screen
	1. Предназначен для анализатора гемостаза Coag.




2. Технические требования:

2.1. Реагенты, контрольные и расходные материалы должны быть предназначены для применения на анализаторах гемостаза серии Coag, производства Diagon (Венгрия), что должно документально подтверждаться инструкциями и паспортами.

