Приложение 4

к аукционным документам

№АС916-08/261

ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕДМЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ

Оборудование расходомеры (шифр объекта 22.035.) в составе:

Лот №1 – Расходомеры электромагнитные – 4 комплекта

(42.815 (1), 42.816 (2), 42.816 (1))

1. Экспликация количества:

расходомер насосной технического водоснабжения Ду=500 мм, предел измерения расхода не хуже диапазона 40-1500 м3/ч – 2 комплекта;

расходомер насосной станции дренажных вод Ду=300 мм, предел измерения расхода не хуже диапазона 10-600 м3/ч – 1 комплект;

расходомер насосной технического водоснабжения Ду=100 мм, предел измерения расхода не хуже диапазона 5-100 м3/ч – 1 комплект.

2. Требования к расходомерам:

2.1. Общие требования:

2.1.1. принцип измерения: электромагнитные расходомеры;

2.1.2. раздельное исполнение: первичный преобразователь (ППР) соединяется с электронным преобразователем кабелем длинной не менее 30 м (кабель должен входить в комплект поставки);

2.1.3. Вторичный преобразователь – настенное исполнение, первичный преобразователь – фланцевое (болтовое) соединение по ГОСТ 33259; материал корпуса – коррозионностойкий, ударопрочный; степень защиты, не хуже – IP68; рабочее давление, не менее – PN16; футеровка: не хуже полиуретан; класс точности не хуже 0.5%. Материал электродов – не хуже нержавеющая сталь 316L;

2.1.4. Вторичный преобразователь: напряжение питания 220 VAC; наличие интерфейса RS485 протокол Modbus; дисплей, не менее 2х-строчный с подсветкой, защищенный от случайных внешних воздействий; нажимные клавиши управления; степень защиты, не хуже – IP65; Рабочий температурный диапазон - 20 до +40оС, относительная влажность - от 0 до 95%;

2.1.5. измеряемая среда: сточные воды;

2.1.6. оборудование должно быть в Государственном реестре средств измерений Республики Беларусь (межповерочный интервал не менее 36 мес.);

2.1.7. на момент поставки оборудования, срок поверки, действующей на территории Республики Беларусь должен составлять не менее 50% межповерочного интервала СИ.

2.2. Сервис и гарантия, требования к поставщику:

Поставляемое оборудование и материалы должны быть новыми, и не бывшим в употреблении, не восстановленными, не являться выставочными

образцами, свободными от прав третьих лиц, год выпуска не старше 2026 года (письменное заявление);

Гарантия - не менее 36 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию и не менее 40 месяцев с даты поставки;

Наличие сервисного центра в Республике Беларусь;

Оборудование должно поставляться в упаковке, обеспечивающей полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения (письменное подтверждение);

Письменное подтверждение, что в случае выхода из строя поставленного оборудования или выявления в процессе эксплуатации дефектов в изделии в течение гарантийного срока, а также несоответствия заявленных технических характеристик фактическим, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты или несоответствия параметров, согласования порядка и сроков их устранения (доведения до заявленных) не позднее двух календарных дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов и замечаний;

В составе предложения представить:

– выписку из Государственного реестра средств измерений Республики Беларусь;

– копия сертификата об утверждении типа средств измерений предлагаемого расходомера;

– копию описания типа средства измерений;

– инструкцию по эксплуатации на предлагаемые к поставке расходомеры.

Лот №2 – Расходомер ультразвуковой – 2 комплекта (42.816 (2))

1. Требования к расходомерам:

1.1. Назначение – непрерывное измерение расхода жидкости, протекающих по стальному трубопроводу 1620х14 мм;

1.2. Измеряемая среда – сточные воды с возможным содержанием механических примесей либо газовых возбуждений;

1.3. Вариант исполнения: стационарный ультразвуковой расходомер с накладными датчиками;

1.4. Диапазон измерения расхода: не хуже диапазона 100 - 11893 м3/ч;

1.5. Диапазон температур измеряемой жидкости не хуже +1 - +30C0;

1.6. Диапазон рабочих температур окружающей среды не хуже – 10 -  + 40 С0;

1.7. Относительная влажность окружающего воздуха - до 95%;

1.8. Каналов измерения – один;

1.9. Принципы измерения – время-импульсный коррелирующий, зондирующий (на основе эффекта Доплера);

1.10. Выбор метода измерения – автоматический, ручной;

1.11. Измеряемые физические величины:

- объемный расход;

- скорость потока;

- счетчики-сумматоры;

1.12. Расходомер должен иметь встроенную память для регистрации всех измеряемых физических величин и данных сумматоров;

1.13. Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении расхода и объема жидкости не хуже ±1%;

1.14. Электронный блок накладного расходомера (вторичный преобразователь) с встроенным дисплеем; встроенная клавиатура для программирования блока управления (вычислителя) и управления режимами измерений без подключения персонального компьютера; Язык меню – русский; настенное исполнение; напряжение питания 220 В, 50 Гц; 1 канал измерения; наличие интерфейса RS485 протокол Modbus; степень защиты, не хуже – IP67. На вторичном преобразователе должны отображаться текущие значения измеряемых величин, параметры настройки и сигналы диагностики прибора. Диагностические функции: скорость звука, амплитуда сигнала, стандартное отклонение амплитуд и времени прохождения сигнала, для проверки правильности установки;

1.15. Накладные датчики с термокомпенсацией: материал корпуса не хуже РЕЕК с крышкой из нержавеющей стали не хуже AISI 316; степень защиты, не хуже IP67; длина кабеля, не менее 5м в бронированной оплетке;

1.16. Соединительная коробка и коаксиальный кабель не менее 75 м – 1 шт. для одного комплекта

1.17. Оборудование должно быть в Государственном реестре средств измерений Республики Беларусь (межповерочный интервал не менее 48 мес.) и иметь возможность поверки на территории Республики Беларусь;

1.18. На момент поставки оборудования, срок поверки, действующей на территории Республики Беларусь должен составлять не менее 50% межповерочного интервала СИ.

2. В комплект поставки накладного расходомера должны входить (указано для одного комплекта):

2.1. Руководство пользователя русском языке в электронном виде и на бумажном носителе;

2.2. Электронный блок накладного расходомера настенного исполнения (вторичный преобразователь) –1 шт.;

2.3. Комплект датчиков для установки на трубопровод Ду 1620мм в сборе с кабелями 5 метров в бронированной оплетке из нержавеющей стали – 2 шт.;

2.4. Соединительная коробка настенного монтажа из нержавеющей стали;

2.5. Удлинительный коаксиальный кабель 75 метров – 1 шт.;

2.6. Оснастка для фиксации накладных датчиков на трубопроводы согласно п.1.1. Оснастка должна быть оснащена рельсами с натяжной лентой из нержавеющей стали с храповыми замками и компенсаторами.;

2.7. Проводящий гель смазка при стационарной смазке для установки. Количество геля определить поставщику самостоятельно в объеме достаточном для снятия/установки датчиков не менее чем по 10 раз на гарантийный период и до первой поверки;

2.8. Кабель для подключения накладного расходомера к персональному компьютеру (в случае необходимости переходники, преобразователи интерфейса должны входить в комплект поставки);

2.9. Комплект программного обеспечения на цифровом носителе (в случае необходимости комплект ПО должен поставляться с необходимыми ключами, обеспечивающими полное функционирование ПО). Поставляемое ПО должно позволять     пользователю     считывать,    изменять    настройки       накладного

расходомера, считывать накопленную (измеренную) накладным расходомером информацию, создавать отчет о произведенных измерениях, отображать графики по записанным измерениям;

2.10. иные необходимые вспомогательные компоненты, материалы и принадлежности для установки, измерения и технического обслуживания поставляемого расходомера;

3. Сервис и гарантия, требования к поставщику:

3.1. поставляемое оборудование и материалы должны быть новыми, и не бывшим в употреблении, не восстановленными, не являться выставочными образцами, свободными от прав третьих лиц, год выпуска не старше 2026 года (письменное заявление);

3.2. гарантия - не менее 36 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию и не менее 40 месяцев с даты поставки;

3.3. наличие сервисного центра в Республике Беларусь;

3.4. оборудование должно поставляться в упаковке, обеспечивающей полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения (письменное подтверждение);

3.5. письменное подтверждение, что в случае выхода из строя поставленного оборудования или выявления в процессе эксплуатации дефектов в изделии в течение гарантийного срока, а также несоответствия заявленных технических характеристик фактическим, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты или несоответствия параметров, согласования порядка и сроков их устранения (доведения до заявленных) не позднее двух календарных дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов и замечаний;

3.6. осуществление шеф-монтажных работ при: выполнении строительно-монтажных работ поставляемого оборудования, выполнении пусконаладочных работ (письменное подтверждение);

3.7. письменное подтверждение о проведении поставщиком метрологической оценке единичного средства измерений с разработкой методики поверки при его установке и измерении расхода сточных вод на Минской очистной станции. Результатом метрологической оценки должно явиться: получение сертификата об утверждении типа средства измерений единичного экземпляра; проведение государственное поверки единичного средства измерений.

3.8. в составе предложения представить:

– выписку из Государственного реестра средств измерений Республики Беларусь;

– копия сертификата об утверждении типа средств измерений;

– копию описания типа средства измерений;

– инструкцию по эксплуатации на предлагаемые к поставке расходомеры.