Информация о решении заказчика (организатора) по процедуре закупки из одного источника на ЭТП рег.№ EZ20260602378970 «МТ 392/26-ЗОИ «Томограф оптический когерентный трехмерный переднего и заднего отрезка глаза для ГУ "РНПЦ РМиЭЧ"»».
В результате рассмотрения поступивших в установленный срок документов и (или) сведений принято решение:
ЛОТ № 1, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 2
1. Документы и (или) сведения рег. № Z20260610422128
Унитарное частное торгово-производственное предприятие "Кварц" Тутина В.С.
УНП 500021390
231300, Республика Беларусь, Гродненская область, г.Лида, ул.Фурманова, д.88

Цена по лоту: 165 935,00 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку
Причина несоответствия - Предложение отклонено на основании п.24 Заявки: предложение соотв. менее, чем на 85% описанию предмета Закупки: - не соотв. пп.2.1. п.2 Прилож.1 (в док. от произв-ля отсутств. информ. о наличии флюоресцентной ангиографии, аутофлюорисцентного анализа, ангиографии с технологией частотно-модулированного источника); -  не соотв. пп.2.2. (требуется получение ОКТ-изображения на основе технологии частотного моделируемого источника с длиной волны не менее 1050 нм, предложена длина волны 1024 нм); - не соотв. пп.2.3. (требуется скорость сканирования не менее 90 000-100 000 А-сканов в сек., предложена скорость 68 000 А-сканов в сек.; требуется возможность проведения томографии при мин. диаметре зрачка 2,5 мм, предложен мин. размер зрачка для предлагаемой фундус-камеры – 3,3 мм); - не соотв. пп.2.4. (в док. от пр-ля отсутств. информация о наличии функции отслеживания смещений глаза по осям  для получения высококачественных и однообразных изображений с равномерно сосредоточенным фокусом на стекловидном теле.) - не соотв. пп.2.6. (в док. от пр-ля отсутств. информация о возможности создавать панорамные ангиографич. изображ. из сканов 9х9 и 12х12 в автоматич. режиме); - не соотв. пп.2.7. ( в док. от пр-ля отсутств. информация о возможности сопоставления результатов сканирования с картиной глазного дна с использованием цветного фундус-изображения в качестве справочного); - не соотв. пп.2.8. (в док. от пр-ля отсутств. информация о наличии режима широкоугольный 12 мм 3D скан); - не соотв. пп.2.9(в док. от пр-ля отсутств. информация, подтверждающая требования данного пункта); - не соотв. пп.2.10. (требуется получение широких снимков переднего отрезка до 16 мм, в док. от пр-ля отсутств. информация о величине широких снимков переднего отрезка); - не соотв. пп.2.11 (требуется операц. система не ниже Windows 11, предложена операционная система Windows 7).
2. Документы и (или) сведения рег. № Z20260610422140
UAB MedGroup LT
УНП 305572289
LT-11213, Литва, Vilnius, Geniu g.17-81

Цена по лоту: 487 627,90 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения соответствуют заявке на покупку

ИТОГИ:
UAB MedGroup LT, LT-11213, Литва, Vilnius, Geniu g.17-81, УНП 305572289 выбран поставщиком процедуры закупки из одного источника на ЭТП по лоту № 1. Цена по лоту: 487 627,90 бел.рубль (BYN).
