Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ                                                                                                              Ректор УО ВГАВМ

____________О.С. Горлова

«12» мая  2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет закупки – наименование товара: Ультразвуковая система с цветным допплером.

2. Код товара по ОКРБ 26.60.12.800 – Аппаратура электродиагностическая, используемая в медицине, прочая (кроме электрокардиографов).

3. Технические, технологические, конструктивные и другие потребительские показатели, и характеристики товара:

- Высокопроизводительная ARM со встроенной системой управления, обработки сигналов и выбора ультразвукового излучения;

- Многоязычный интерфейс (Русский/Английский);

- Многофункциональная клавиатура с подсведкой;

- LED-дисплей высокого разрешения, с подсветкой, большим углом обзора и диагональю 15" (1024x768 пикселей). Регулируемая яркость дисплея;

- Цифровая технология многолучевого сканирования; динамическая фокусировка; адаптивная оптимизация изображения;

- Двойной коннектор с автоматическим определением подключаемого датчика;

- USB-порт с возможностью подключения принтера - 2 шт.

- Сетевой разъем RJ-45;

- Видеовыход PAL-NTSC, SVGA;

- Возможность подключения ножного переключателя;

- Наличие "горячих" клавиш: одним нажатием осмотр, печать, заморозка изображения;

- Операционная система: Windows;

- Сохранение изображений и кинопетель в форматах: avi, jpg, bmp, png, tif.

- Жесткий диск: 32 Гб.

- Электропитание: 110~230V, 50 Гц. (возможность работы на литиевой батарее не мене120 мин.);

- Вес: около 8,0 кг.

- Размеры: 365*85*360 мм.;

- Базовые режимы сканирования: B, 2B, 4B, B/M, M.

- Допплеровское сканирование: CW (Постоянно-волновой допплер); PDI (Энергетический допплер); DPDI (Направленный энергетический допплер); PW (Импульсно-волновой допплер); CFM (Цветной допплер).

- THI (Режим тканевой гармоники), iTHI (Тканевая гармоника с импульсной инверсией).

- Цветные режимы: B+CF, M+CF.

- Дуплексный режим: B+PW.

- Триплексный режим: B+CFM/PDI/DPDI + PW.

- HPRF (Высокая частота импульсов).

- Поддержка DICOM 3.0

- Количество сканирующих элементов датчика: 128

- Количество каналов сканирования: 64

- Максимальная глубина сканирования: 300 мм.

- Мультичастотные датчики.

- Динамический диапазон: до 120 Дб.

- Оттенки серого: 256 (с отличным контрастным разрешением).

- TGC регулирование глубины: 8 уровней.

- Функции: настройка TGC, оптимизация изображения, устранение артефактов, регулировка гармоники, регулировка акустической мощности, регулировка фокуса, управление изображением, сохранение и воспроизведение кинопетель, автоматическое формирование отчетов и т.д.

- Измерения, расчеты и отчеты: Стандартные измерения: расстояние, окружность, площадь, объем, угол, гистограмма, контур, коэффициент стеноза, глубина и т.д.

- Абдоминальные измерения: печень, селезенка, желчный пузырь, поджелудочная железа и т.д.

- Кардиологические измерения: глубина, наклон, скорость, сердечный ритм, время, коэффицент и т.д.

- Измерения в PW-режиме: скорость, ускорение, индекс пульсации, индекс сопротивления, градиент максимальное давления, градиент среднего давления, коэффициент, сердечный выброс, объемного расхода.

- Возможность формирование отчетов.

- Состав комплекта: Консоль; Линейный датчик (5,0-12,0 МГц); Микроконвексный датчик (5,0-9,0 МГц); Конвексный датчик (2,0-5,0 МГц); Секторный фазированный датчик (3,0-7,0 МГц.); Адаптер сетевого питания; Литиевая батарея; Мобильная тележка для установки и перемещения; Руководство по эксплуатации (на русском языке).

- Гарантийное сервисное обслуживание не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, включая техническое обслуживание и ремонт без дополнительных платежей;

- Гарантийный срок: не менее 24 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию;

4. Валюта платежа: белорусские рубли.

5. Источник финансирования: Республиканский бюджет.

6. Порядок расчетов: оплата по факту поставки, путем размещения платежных поручений на счетах органов государственного казначейства в течение 10 рабочих дней после ввода в эксплуатацию.

7. Условия поставки товара: доставка представителем продавца в УО ВГАВМ, сборка, установка и наладка, демонстрация работоспособности оборудования, обучение персонала, методическая помощь и руководство пользователя на русском языке.

8. Требования к качеству и безопасности товара: товар должен соответствовать требованиям к качеству и безопасности, установленным для данного вида товара законодательством Республики Беларусь и технической документации предприятия-изготовителя.

9. Объем гарантийного обслуживания: Поставщик в течение гарантийного срока за свой счет осуществляет ремонт и замену неисправных деталей и узлов или производит замену некачественного товара на аналогичный качественный.

10. Список документации, передаваемой вместе с товаром:

- паспорт/руководство (инструкция) по эксплуатации;

Заведующий кафедрой

клинической диагностики, доцент			         	         А.В. Богомольцев

Согласовано

Проректор по научной работе                                                  С.В. Даровских