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Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Системы микромоторные

Закупке подлежит 2 компл.

1. Состав одного комплекта оборудования
	№ п/п
	Состав (комплектация) оборудования
	Кол-во штук

	1.1.
	Управляющий модуль
	1

	1.2.
	Комплект трубок силиконовых
	30

	1.3.
	Рукоятка шейверная с кабелем
	1

	1.4.
	Педаль
	1

	1.5.
	Рукоятка для боров
	1

	1.6.
	Насадка угловая
	2

	1.7.
	Насадка прямая
	2

	1.8.
	Шейверное синусовое лезвие прямое 
	5

	1.9.
	Шейверное синусовое лезвие прямое,  агрессивное
	3

	1.10.
	Шейверное синусовое лезвие изогнутое 90 градусов
	1

	1.11.
	Шейверное синусовое лезвие изогнутое 12 градусов
	5

	1.12.
	Шейверное синусовое лезвие изогнутое 15 градусов
	5

	1.13
	Шейверное синусовое лезвие изогнутое 40 градусов
	5

	1.14.
	Шейверное синусовое лезвие изогнутое 60 градусов
	2

	1.15.
	Шейверное синусовое лезвие изогнутое 120 градусов
	1

	1.16.
	Шейвер-бор угловой 15 градусов, алмазное напыление
	5

	1.17.
	Шейвер-бор угловой 40 градусов
	5

	1.18.
	Шейвер-бор угловой 40 градусов
	5

	1.19.
	Шейвер-бор угловой 40 градусов
	5

	1.20.
	Шейвер-бор угловой 70 градусов
	5

	1.21.
	Шейвер-бор угловой 15 градусов, режущий
	5

	1.22.
	Шейвер-бор прямой
	5

	1.23.
	Бор режущий круглый
	5

	1.24.
	Бор режущий круглый
	5

	1.25.
	Бор режущий круглый
	5

	1.26.
	Бор режущий круглый
	5

	1.27.
	Бор режущий круглый
	5

	1.28.
	Бор режущий круглый
	5

	1.29.
	Бор режущий круглый
	5

	1.30.
	Бор круглый, с круглым алмазным напылением
	2

	1.31
	Бор круглый, с круглым алмазным напылением
	3

	1.32.
	Бор круглый, с круглым алмазным напылением
	2

	1.33.
	Бор круглый, с круглым алмазным напылением
	3

	1.34.
	Бор круглый, с круглым алмазным напылением
	2

	1.35
	Бор круглый, с круглым алмазным напылением
	3

	1.36
	Бор круглый, с круглым алмазным напылением
	2

	1.37
	Бор круглый, с круглым алмазным напылением
	3

	1.38
	Бор круглый, с круглым алмазным напылением
	2

	1.39
	Бор круглый, с круглым алмазным напылением
	3


2. Технические требования
	№ п/п
	Технические требования
	

	2.1.1.
	Сенсорный экран для визуализации параметров  управления системой
	Наличие

	2.1.2.
	Встроенная помпа ирригации жидкостью, скорость потока должна регулироваться в диапазоне 5-60 мл.мин
	Наличие

	2.1.3.
	Функция контроля положения лезвия относительно режущего окна (открыто/закрыто)
	Наличие

	2.1.4.
	Разъемы для подключения не менее двух рукояток одновременно
	Наличие

	2.2.1.
	Совместимость с встроенной помпой управляющего модуля
	Наличие

	2.2.2.
	Система фиксации к рукоятке для боров
	Наличие

	2.3.1.
	Обеспечение осциллирующих и вращательных движений
	Наличие

	2.3.2.
	Скорость вращения лезвия в однонаправленном режиме должна регулироваться в диапазоне 50-12000 об/мин
	Наличие

	2.3.3.
	Режим  включение/выключение, после нажатия включается максимальная установленная скорость
	Наличие

	2.3.4.
	Режим «педаль газа»,  скорость вращения зависит от степени нажатия на педаль
	Наличие

	2.3.5.
	Скорость вращения лезвия в режиме осцилляция должна регулироваться в диапазоне 50-5000 об/мин
	Наличие

	2.4.1.
	Функция выбора активного  инструмента, в случае подключения к блоку нескольких инструментов одновременно
	Наличие

	2.4.2.
	Регулировка скорости вращения
	Наличие

	2.4.3.
	Кнопка для изменений направления вращения, осцилляции
	Наличие

	2.5.1.
	Кабель
	Наличие

	2.5.2.
	Максимальная скорость не менее 50000 об/минуту
	Наличие

	2.6.1.
	Совместимость с рукояткой для боров
	Наличие

	2.7.1.
	Совместимость с рукояткой для боров
	Наличие

	2.8.1.
	Длина 11-18 см
	Наличие

	2.8.2.
	Диаметр не более 2,0 мм
	Наличие

	2.8.3.
	Вращаемое лезвие зубчатое, кромка режущего окна гладкая
	Наличие

	2.9.1.
	Длина 11-18 см
	Наличие

	2.9.2.
	Диаметр не более 2,9  мм
	Наличие

	2.9.3.
	Вращаемое лезвие зубчатое,  кромка режущего окна зубчатая
	Наличие

	2.10.1.
	Длина 11-18 см
	Наличие

	2.10.2.
	Диаметр не более 3,5 мм
	Наличие

	2.10.3.
	Вращаемое лезвие зубчатое,  кромка режущего окна зубчатая, угол 90 градусов
	Наличие

	2.11.1.
	Длина 11-18 см
	Наличие

	2.11.2.
	Диаметр не более 3,5 мм
	Наличие

	2.11.3.
	Вращаемое лезвие зубчатое,  кромка режущего окна зубчатая, угол 12 градусов
	Наличие

	2.12.1
	Длина 11-18 см
	Наличие

	2.12.2
	Диаметр не более 2,9 мм
	Наличие

	2.12.3
	Вращаемое лезвие зубчатое,  кромка режущего окна зубчатая, угол 15 градусов
	Наличие

	2.13.1.
	Длина 11-18 см
	Наличие

	2.13.2
	Диаметр не более 3,5 мм
	Наличие

	2.13.3.
	Тубус неподвижный, вращаемая дистальная часть, угол 40 градусов
	Наличие

	2.14.1.
	Длина 11-18 см
	Наличие

	2.14.2.
	Диаметр не более 3,5 мм
	Наличие

	2.14.3.
	Тубус неподвижный, вращаемая дистальная часть, угол 60 градусов
	Наличие

	2.15.1.
	Длина 11-18 см
	Наличие

	2.15.2.
	Диаметр не более 3,5 мм
	Наличие

	2.15.3
	Тубус неподвижный, вращаемая дистальная часть ,угол 120 градусов
	Наличие

	2.16.1.
	Форма бора круглая, покрытие – алмазное напыление угол 15 градусов
	Наличие

	2.16.2.
	Длина 11-18 см
	Наличие

	2.16.3.
	Диаметр не более 3,5мм
	Наличие

	2.17.
	Форма бора круглая, покрытие – алмазное напыление ,угол 40 градусов
	Наличие

	2.17.1.
	Длина  11-18 см
	Наличие

	2.17.2.
	Диаметр не более 3,5 мм
	Наличие

	2.18.
	Форма бора  овальная, зубчатая , угол 40 градусов
	Наличие

	2.18.1.
	Длина  11-18 см
	Наличие

	2.18.2.
	Диаметр не более 3,5 мм
	Наличие

	2.19.
	Форма бора  овальная, с алмазным напылением, угол 40 градусов
	Наличие

	2.19.1.
	Длина  11-18 см
	Наличие

	2.19.2.
	Диаметр не более 3,5 мм
	Наличие

	2.20.
	Форма бора  пулевидная, зубчатая угол 70 градусов
	Наличие

	2.20.1.
	Длина  11-18 см
	Наличие

	2.21
	Форма бора  круглая, зубчатая, угол 15 градусов
	Наличие

	2.21.1
	Длина  11-18 см
	Наличие

	2.21.2.
	Диаметр не более 4.0 мм
	Наличие

	2.22.
	Форма бора  реверсивная, зубчатая
	Наличие

	2.22.1.
	Длина  11-18 см
	Наличие

	2.22.2.
	Диаметр не более 3,5 мм
	Наличие

	2.23.
	Форма бора  круглая, зубчатая
	Наличие

	2.23.1.
	Длина  11-18 см
	Наличие

	2.23.2.
	Диаметр не более 3,5 мм
	Наличие

	2.24.
	Форма бора  круглая, зубчатая
	Наличие

	2.24.1.
	Длина 63-75 мм
	Наличие

	2.24.2.
	Диаметр не более  3,2 мм
	Наличие

	2.25.
	Форма бора  круглая, зубчатая
	Наличие

	2.25.1.
	Длина 63-75 мм
	Наличие

	2.25.2.
	Диаметр  не более 2,9 мм
	Наличие

	2.26.
	Форма бора  круглая, зубчатая
	Наличие

	2.26.1.
	Длина 63-75 мм
	Наличие

	2.26.2.
	Диаметр не более 4,0 мм
	Наличие

	2.27.
	Форма бора  круглая, зубчатая
	Наличие

	2.27.1.
	Длина 63-75 мм
	Наличие

	2.27.2.
	Диаметр не более 4,5 мм
	Наличие

	2.28.
	Форма бора  круглая, зубчатая
	Наличие

	2.28.1.
	Длина 63-75 мм
	Наличие

	2.28.2.
	Диаметр не более 2,5 мм
	Наличие

	2.29.
	Бор режущий круглый
	Наличие

	2.29.1.
	Длина 63-75 мм
	Наличие

	2.29.2.
	Диаметр 3,0 мм
	Наличие

	2.30.
	Длина 63-75 мм
	Наличие

	2.30.1
	Диаметр1.0-1.2 мм
	Наличие

	2.30.2.
	Размер зерна 90-125 мкм
	Наличие

	2.31
	Длина 63-75 мм
	Наличие

	2.31.1.
	Диаметр 1-1.2 мм
	Наличие

	2.31.2.
	Размер зерна 125-150  мкм
	Наличие

	2.32.
	Длина 63-75 мм
	Наличие

	2.32.1.
	Диаметр 1.4-1.8 мм
	Наличие

	2.32.2.
	Размер зерна 90-125 мкм
	Наличие

	2.33
	Длина 63-75 мм
	Наличие

	2.33.1
	Диаметр 1.4-1.8 мм
	Наличие

	2.33.2
	Размер зерна 125-150  мкм
	Наличие

	2.34
	Длина 63-75 мм
	Наличие

	2.34.1
	Диаметр 2.9-3.2 мм
	Наличие

	2.34.2
	Размер зерна 90-125 мкм
	Наличие

	2.35
	Длина 63-75 мм
	Наличие

	2.35.1
	Диаметр 2.9-3.2 мм
	Наличие

	2.35.2
	Размер зерна 125-150  мкм
	Наличие

	2.36
	Длина 63-75 мм
	Наличие

	2.36.1
	Диаметр 3.5-3.8 мм
	Наличие

	2.36.2
	Размер зерна 90-125 мкм
	Наличие

	2.37
	Длина 63-75 мм
	Наличие

	2.37.1
	Диаметр 3.5-3.8 мм
	Наличие

	2.37.2
	Размер зерна 125-150  мкм
	Наличие

	2.38
	Длина 63-75 мм
	Наличие

	2.38.1
	Диаметр 4.0-5.0мм
	Наличие

	2.38.2
	Размер зерна 90-125 мкм
	Наличие

	2.39
	Длина 63-75 мм
	Наличие

	2.39.1
	Диаметр 4.0-5.0 мм
	Наличие

	2.39.2
	Размер зерна 125-150  мкм
	Наличие




