ГродМТ 602/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Кровать медицинская (реанимационная) функциональная

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кровать медицинская (реанимационная) функциональная | Комплект | 6 |

1. Состав (комплектация) оборудования 1 комплекта:

| 1. | Кровать медицинская (реанимационная) функциональная | 1 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Быстросъемная инфузионная стойка с фиксацией на кровати и держателями | 1 шт. |
| 3. | Складные боковые ограждения секции спины c угломером | 1 комплект |
| 4. | Складные боковые ограждения секции ног | 1 комплект |
| 5. | Контрольная панель управления для персонала | 1 шт. |
| 6. | Пульт управления для пациента | 1 шт. |
| 7. | Электронно-управляемая CPR (положение для проведения реанимационных мероприятий) | 1 шт. |
| 8. | Механический CPR (положение для проведения реанимационных мероприятий) по обеим сторонам кровати | 1 шт. |
| 9. | Держатель мочеприемника и пакетов | 4 шт. |
| 10. | Ремни фиксации пациента | 1 шт. |
| 11. | Встроенная аккумуляторная батарея | 1 шт. |

2. Технические требования:

|  | Кровать должна иметь не менее 4-х секций. Секции кровати должны быть выполнены из рентгенпрозрачного материала (полипропилен, высокопрочный пластик и т.п.). Ножной, головной торцы и боковые элементы должны быть выполнены из высокопрочного пластика. |
| --- | --- |
|  | Кровать должна иметь быстросъемные головной и ножной торцы, снимающиеся без дополнительных инструментов. |
|  | Длина ложа не менее 2100 мм, но не более 2300 мм, ширина ложа не менее 850 мм, но не более 1200 мм. |
|  | Регулировка высоты ложа от пола в пределах не менее от 370 – 800 мм. |
|  | Регулировка угла наклона опоры спины в диапазоне не менее 0-60 градусов; Положений Тренделенбурга и антиТренделенбург, Фовлера не менее 0-15 градусов; Угла наклона бедра не менее 0-30 градусов. |
|  | При изменении угла наклона опоры спины, поднятые боковые ограждения также должны синхронно двигаться, для защиты пациента от непреднамеренного бокового сваливания. В нижнем положении кровати опущенные боковые ограждения не должны касаться пола. |
|  | Электрические разъемы должны быть надежно закрыты, а кабели должны проходить внутри рамы кровати. |
|  | Наличие электронно-управляемой CPR-функции: электрический привод в низкое горизонтальное положение при необходимости реанимации для всех секций кровати нажатием одной кнопки из любого положения кровати. |
|  | *Нагрузка на кровать не менее 270 кг. |
|  | Съемный чехол матраца не должен содержать ПВХ, латекса, не вызывать аллергию, должен выдерживать дезинфекцию и стирку. |
|  | Максимальная нагрузка на матрас: не менее 200 кг. |
|  | Протекторы – бамперы для предотвращения ударов о стены при перемещениях, расположенные по углам кровати. |
|  | Кровать должна быть оборудована колесами диаметром не менее 125 мм с системой центральной блокировки. |

* - данные требования технического задания определяют уровень и класс кровати, несоответствие по ним приведет к отклонению конкурсных предложений.