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Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения
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	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Кровать медицинская (реанимационная) функциональная
	Комплект
	6



1. Состав (комплектация) оборудования 1 комплекта:
	1.
	Кровать медицинская (реанимационная) функциональная 
	1 шт.

	2.
	Быстросъемная инфузионная стойка с фиксацией на кровати и держателями
	1 шт.

	3.
	Складные боковые ограждения секции спины c угломером
	1 комплект

	4.
	Складные боковые ограждения секции ног
	1 комплект

	5.
	Контрольная панель управления для персонала 
	1 шт.

	6.
	Пульт управления для пациента 
	1 шт.

	7.
	Электронно-управляемая CPR (положение для проведения реанимационных мероприятий)
	1 шт.

	8.
	Механический CPR (положение для проведения реанимационных мероприятий) по обеим сторонам кровати
	1 шт.

	9.
	Держатель мочеприемника и пакетов
	4 шт.

	10.
	Ремни фиксации пациента  
	1 шт.

	11.
	Встроенная аккумуляторная батарея
	1 шт.



2. Технические требования:
	1. 
	Кровать должна иметь не менее 4-х секций. Секции кровати должны быть выполнены из рентгенпрозрачного материала (полипропилен, высокопрочный пластик и т.п.). Ножной, головной торцы и боковые элементы должны быть выполнены из высокопрочного пластика. 

	1. 
	Кровать должна иметь быстросъемные головной и ножной торцы, снимающиеся без дополнительных инструментов.

	1. 
	Длина ложа не менее 2100 мм, но не более 2300 мм, ширина ложа не менее 850 мм, но не более 1200 мм.

	1. 
	Регулировка высоты ложа от пола в пределах не менее от 370 – 800 мм.

	1. 
	Регулировка угла наклона опоры спины в диапазоне не менее 0-60 градусов;
Положений Тренделенбурга и антиТренделенбург, Фовлера не менее 0-15 градусов;
Угла наклона бедра не менее 0-30 градусов.

	1. 
	При изменении угла наклона опоры спины, поднятые боковые ограждения также должны синхронно двигаться, для защиты пациента от непреднамеренного бокового сваливания.
В нижнем положении кровати опущенные боковые ограждения не должны касаться пола.

	1. 
	Электрические разъемы должны быть надежно закрыты, а кабели должны проходить внутри рамы кровати.

	1. 
	Наличие электронно-управляемой CPR-функции: электрический привод в низкое горизонтальное положение при необходимости реанимации для всех секций кровати нажатием одной кнопки из любого положения кровати.

	1. 
	*Нагрузка на кровать не менее 270 кг.

	1. 
	Съемный чехол матраца не должен содержать ПВХ, латекса, не вызывать аллергию, должен выдерживать дезинфекцию и стирку.

	1. 
	Максимальная нагрузка на матрас: не менее 200 кг.

	1. 
	Протекторы – бамперы для предотвращения ударов о стены при перемещениях, расположенные по углам кровати.

	1. 
	Кровать должна быть оборудована колесами диаметром не менее 125 мм с системой центральной блокировки.


* - данные требования технического задания определяют уровень и класс кровати, несоответствие по ним приведет к отклонению конкурсных предложений.

