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Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: «Ортопаномограф цифровой (универсальный цифровой стоматологический рентгеновский аппарат)».
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             02.09.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Ведущий специалист по 
организации закупок                                                                    Д.Э.Колесникович
Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ                                                                                                                Приложение 1

Лот 1
Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

1. Состав (комплектация) оборудования

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1
	Ортопаномограф цифровой (универсальный цифровой стоматологический рентгеновский аппарат)
	1


2. Технические требования

	№ п/п
	Наименование
	Параметр

	
	Ортопаномограф цифровой (универсальный цифровой стоматологический рентгеновский аппарат)
	

	1.1
	2D-снимки:
	

	1.1.1
	Программы панорамной съемки 
	не менее 6 программ

	1.1.2
	Панорамные программы для детей
	не менее 3 программ

	1.1.3
	Программы прикусной съемки
	наличие

	1.1.4
	Программы для височно-нижнечелюстных суставов
	наличие

	1.1.5
	Выбор угла, шт
	не менее 4

	1.1.5
	Программы съемки синусов, линейный разрез
	наличие

	1.1.6
	Режим ускоренной съемки, сек
	не более 9.5 

	1.1.7
	Алгоритм автофокусировки для максимальной резкости изображения
	наличие

	1.2
	3D снимки:
	

	1.2.1
	Выбор объемной области, шт
	не менее 4

	1.2.2
	Режим высокого разрешения, мкм
	не более 80

	1.2.3
	Режим низкой дозы облучения
	наличие

	1.3
	Средства управления и позиционирования:
	

	1.3.1
	Панель управления с сенсорным экраном
	наличие

	1.3.2
	Фиксация головы пациента:
	наличие

	1.3.2.1
	Автоматическая система фиксации
	наличие

	1.3.2.2
	Автооткрытие после съемки
	наличие

	1.3.3
	Лазерные линии для позиционирования головы пациента по Франкфуртской горизонтали в мануальном режиме
	наличие

	1.3.4
	Универсальная накусочная пластина с индивидуальной настройкой
	наличие

	1.3.5
	Автоопределение наклона головы
	наличие

	1.3.6
	Автоматический выбор  датчиков PAN, 3D
	наличие

	1.3.7
	Безбарьерное позиционирование пациентов
	наличие

	1.4
	Генератор высокочастотный:
	

	1.4.1
	Максимальная частота рентгеновской трубки, кГц
	не менее 120

	1.4.2
	Максимальное напряжение на трубке, кВ
	не более 90

	1.4.3
	Максимальный ток излучателя, мА
	не более 16

	1.4.4
	Фокальное пятно, мм 
	не более 0,5

	1.4.6
	Общая фильтрация
	не менее 2,5мм A1

	1.4.7
	Общая фильтрация в режиме низкой дозы
	не менее 1 мм Cu

	1.4.8
	Фаза охлаждения, сек
	Не более 300 

	1.5
	2D-датчик:
	

	1.5.1
	Цифровой с технологией прямого конвертирования (DCS)
	наличие

	1.5.2
	Размер пикселя 2D датчика, мм
	Не более 0,1

	1.6
	3D-датчик:
	

	1.6.1
	Экспонируемый объем:
	

	1.6.1.1
	минимальный
	не более 5 х 5,5 см

	1.6.1.2
	максимальный
	не менее 17 х 13 см

	1.6.2
	Плоский детектор аморфно-кремниевый
	наличие

	1.6.3
	Размер пикселя 3D датчика, мм
	Не более 0,12

	1.6.4
	Время  экспозиции для 3D снимков, сек
	Не более 17

	1.6.5
	Активная площадь датчика 
	Не менее 230ммх160мм

	1.7
	Программное обеспечение:
	

	1.7.1
	Функция сравнения изображений пациента
	наличие

	1.7.2
	Возможность удаления снимков
	наличие

	1.7.3
	Имплантологическое программное обеспечение
	наличие

	1.7.4
	Функция экспорта/импорта данных в соответствии: 
	

	1.7.4.1
	стандартом DICOM 
	наличие

	1.7.4.2
	стандартом STL
	наличие

	1.7.4.3
	формате JPEG, GIF, BMP
	наличие

	1.7.4.4
	Возможность  одновременного  подключения к серверу хранения снимков и просмотра 3D снимков
	Не менее 50 рабочих мест

	1.8*
	Обязательное наличие устройства по регистрации параметров для оценки доз пациентов 
	наличие 

	1.9*
	Мощность дозы рентгеновского излучения на расстоянии 1 м от фокуса рентгеновского излучателя при полностью закрытой диафрагме 
	не более 1 мЗв/ч

	1.10
	Сервер для хранения данных:
	

	1.10.1
	Форм-фактор
	Tower (напольнывй)

	1.10.2
	Операционная система
	Типа не менее «Windows Server 2019» либо аналог

	1.10.3
	Процессор серверный
	наличие

	1.10.3.1
	Количество ядер
	Не менее 8

	1.10.3.2
	Тактовая частота
	Не менее 3 ГГц

	1.10.4
	Оперативная память
	Не менее 32 Гб

	1.10.5
	Постоянная память
	типа «SSDSamsung 512Gb, HDDHP 8Tb – 4 шт.» либо аналог

	1.10.6
	Видеокарта
	Не менее 1024

 Мб ОЗУ типа «DDR5 Nvidia» либо аналог

	1.10.7
	Сетевой интерфейс 
	Не менее 1 Гбит/сек

	1.11
	Станция реконструкции:
	

	1.11.1
	Операционная система
	Типа не менее «Windows 10 Pro (x64)» либо аналог

	1.11.2
	Процессор
	Не менее «Intel Core i7-14700» или аналог

	1.11.3
	Оперативная память
	Не менее 32 Гб

	1.11.4
	SSD
	Samsung 1 Тб

	1.11.5
	Видеокарта
	Не менее 8Гб ОЗУDDR5 Nvidia

	1.11.6
	Сетевой интерфейс 
	Не менее 1 Гбит/сек

	1.12
	Рабочая станция
	наличие

	1.12.1
	Операционная система
	Не менее Windows 10 Pro (x64)

	1.12.2
	Процессор
	Не менее Intel Core i7-14700 или аналог

	1.12.3
	Оперативная память
	Не менее 32 Гб

	1.12.4
	Постоянная память
	типа «SSDSamsung 1 Тб» либо аналог

	1.12.5
	Видеокарта
	Не менее 4 Гб ОЗУ типа «Nvidia» либо аналог

	1.12.6
	Сетевой интерфейс 
	Не менее 1 Гбит/сек

	1.13
	Источник бесперебойного питания:
	

	1.13.1
	Мощность
	Не менее 2700 Вт

	1.13.2
	Полная мощность 
	Не менее 3000 VA

	1.13.3
	Тип
	онлайн

	1.13.4
	Тип выходных розеток
	евророзетка с заземлением

	1.13.5
	Количество выходных розеток
	Не менее 2

	1.14
	Монитор:
	

	1.14.1
	Размер диагонали экрана
	Не менее 27 дюймов

	1.14.2
	Разрешение экрана
	не менее 2560х1440 пикселей

	1.14.3
	Частота
	не менее 144Гц

	1.14.4
	Мультимедийный интерфейс высокой чёткости(HDMI)
	наличие

	1.15
	Коммутатор 8 x Gbit типа Zyxel либо аналог
	наличие


 Примечания:

*) данные требования технического задания определяют уровень диагностических возможностей и класс аппарата, несоответствие по ним приведет к отклонению тендерных предложений.
*1.8;1.9 – обязательное требование согласно Гигиенического норматива «Критерии оценки радиационного воздействия» в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29.11.2022 №826

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Гарантийный срок не менее 24 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

3.2. В стоимость предложения должны быть включены монтаж, наладка, обучение технического и медицинского персонала.
3.3. Сроки монтажа и ввода в эксплуатацию оборудования: не более месяца с момента поступления

