УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Е.А.Зайцева

«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку

Медицинское оборудование

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Ректоскоп |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.350 |
| Объем (количество) | 1 компл. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 24496 руб. |
| Сведение о заказчике, УНП | УЗ «Горецкая ЦРБ» 700102072 |

Приложение к лоту №1:

1. Состав оборудования (на 1 комплект):

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Тубус сменный с волоконным световодом | 2 |
| 1.2 | Головка осветительная | 2 |
| 1.3 | Ручка (держатель осветительной головки) | 2 |
| 1.4 | Защитная крышка | 2 |
| 1.5 | Насадка манипуляционная | 2 |
| 1.6 | Колпачок | 10 |
| 1.7 | Устройство оптическое | 1 |
| 1.8 | Пневматический нагнетатель | 1 |
| 1.9 | Щетка | 2 |
| 1.10 | Зонд-коагулятор | 1 |
| 1.11 | Электрод | 1 |
| 1.12 | Трубка отсасывающая | 2 |
| 1.13 | Ватодержатель цанговый | 2 |
| 1.14 | Биопсийные щипцы жесткие | 2 |

2. Показатели (характеристики):

2.1. Тубус сменный с волоконным световодом

| 2.1.1 | В составе: тубус, втулка защитная, обтуратор | наличие |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 | Длина рабочей части, мм | 300 |
| 2.1.3 | Диаметр рабочей части, мм | 20 |
| 2.1.4 | Многоразовый | наличие |

2.2. Головка осветительная

| 2.2.1 | Встроенный световод | наличие |
| --- | --- | --- |
| 2.2.2 | Штуцер для подсоединения источника света | наличие |
| 2.2.3 | Байонетное соединение для работы со сменными тубусами | наличие |
| 2.2.4 | Крепление защитной крышки резьбовое | наличие |
| 2.2.5 | Многоразовая | наличие |

2.3. Ручка (держатель осветительной головки)

| 2.3.1 | Длина не менее 120 мм | наличие |
| --- | --- | --- |
| 2.3.2 | Крепление на осветительной головке с помощью винта | наличие |
| 2.3.3 | Многоразовая | наличие |

2.4. Защитная крышка

| 2.4.1 | Резьбовое соединение | наличие |
| --- | --- | --- |
| 2.4.2 | Смотровое стекло | наличие |
| 2.4.3 | Многоразовая | наличие |

2.5. Насадка манипуляционная

| 2.5.1 | Резьбовое соединение | наличие |
| --- | --- | --- |
| 2.5.2 | Полукруглый окуляр | наличие |
| 2.5.3 | Инструментальный канал диаметром 5,5 мм | наличие |
| 2.5.4 | Силиконовый сменный колпачок на инструментальном канале | наличие |
| 2.5.5 | Многоразовая | наличие |

2.6. Колпачок

| 2.6.1 | Совместим с инструментальным каналом насадки манипуляционной | наличие |
| --- | --- | --- |

2.7. Устройство оптическое

| 2.7.1 | Трехкратное увеличение | наличие |
| --- | --- | --- |
| 2.7.2 | Регулировка резкости | наличие |
| 2.7.3 | Многоразовое | наличие |

2.8. Пневматический нагнетатель

| 2.8.1 | Производительность, не менее 38см3 за одно сжатие | наличие |
| --- | --- | --- |
| 2.8.2 | Запирающий клапан | наличие |
| 2.8.3 | Многоразовый | наличие |

2.9. Щетка

| 2.9.1 | Длина рабочей части | 400 мм |
| --- | --- | --- |
| 2.9.2 | Диаметр | 50 мм |
| 2.9.3 | Многоразовая | наличие |

2.10. Зонд-коагулятор

| 2.10.1 | Длина рабочей части | 420 мм |
| --- | --- | --- |
| 2.10.2 | Диаметр | 5 мм |
| 2.10.3 | Канал для ирригации | наличие |
| 2.10.4 | Рукоятка с контактом для подключения в ЭХВЧ и гнездом для ирригации | наличие |
| 2.10.5 | Многоразовый | наличие |

2.11. Электрод

| 2.11.1 | Длина рабочей части | 420 мм |
| --- | --- | --- |
| 2.11.2 | Диаметр | 5 мм |
| 2.11.3 | Тип | шар |
| 2.11.4 | Контакт для подключения в ЭХВЧ | наличие |
| 2.11.5 | Многоразовый | наличие |

2.12. Трубка отсасывающая

| 2.12.1 | Длина рабочей части | 420 мм |
| --- | --- | --- |
| 2.12.2 | Диаметр | 5 мм |
| 2.12.3 | Многоразовая | наличие |

2.13. Ватодержатель цанговый

| 2.13.1 | Длина рабочей части | 440 мм |
| --- | --- | --- |
| 2.13.2 | Диаметр | 5 мм |
| 2.13.3 | Многоразовый | наличие |

2.14. Щипцы биопсийные

| 2.14.1 | Длина рабочей части | 500 мм |
| --- | --- | --- |
| 2.14.2 | Диаметр | Не более 5 мм |
| 2.14.3 | Многоразовые | наличие |
| 2.14.4 | с острой чашечкой | наличие |
| 2.14.5 | одна подвижная бранша | наличие |

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Термошейкер для микропробирок для ПЦР |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Состав оборудования (одного комплекта): 1.1.Термошейкер для микропробирок для ПЦР: 1.1.1.Блок для микропробирок V = 1,5-2,0 мл на 24 микропробирки – 1 комплект. 2.Показатели (характеристики): 2.1. Тип перемешивания – орбитальный, диаметр орбиты не более 3 мм. 2.2. Скорость перемешивания от 200 и менее до 1500 об/мин и более. 2.3.Диапазон регулирования температуры: на 50С выше комнатной и не менее 1000С 2.4.Точность поддержания температуры в интервале: от комнатной температуры до 37◦С и выше (±0,50С). 2.5.Стабильность поддержания температуры по термоблоку ±0,50С. - 2.6.Быстрый набор заданной скорости перемешивания и поддержания равной амплитуды вращения по всему блоку термошейкера. 2.7.Потребляемая мощность не более 200 Вт. 2.8. Электропитание: 220 (±10%) В, 50/60 Гц. 2.9. Инструкция пользователя на русском языке. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 28.29.60.900 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 5335 руб. |
| Сведение о заказчике, УНП | УЗ "МОСПК" 790075222 |

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ 	                                 	                              О.С.Сарнавская