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Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: «Насос инфузионный шприцевой ДШ-10 или аналог».
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 02.09.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Ведущий специалист 
по организации закупок                                                                   Д.Э.Колесникович
Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ                                                                                                                  Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Насос инфузионный шприцевой ДШ-10 или аналог
1. Состав (комплектация) оборудования:

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Насос инфузионный шприцевой ДШ-10 или аналог
	шт.
	26


2. Технические требования:

2.1 Диапазон скорости: не менее 0.1 - 1500 мл/ч;
2.2 Точность: ±1 % без учета погрешности шприца;
2.3 Скорость BOLUS: не менее 1 - 1500 мл/ч;

2.4 Программируемый объем инфузии: до 9999 мл;

2.5 Программируемое время инфузии до 99 ч. 59 мин;

2.6 Давление окклюзии: 5 уровней в диапазоне: 30-150 кПа;

2.7 Коррекция скорости: ±19 %;

2.8 Используемые шприцы: 5,10,20,30,50/60 мл;

2.9 Время работы от аккумулятора: более 5 ч;

2.10 Питание: сеть 230 В, 50 Гц, аккумулятор NiMH 12 В, внешний источник 11-16В

2.11 Эксплуатация от сети или встроенного аккумулятора;

2.12 Наличие большого контрастного ЖК-дисплея, обеспечивающего диалог при задании параметров и в процессе инфузии;

2.13 Автоматический расчет скорости при задании дозы (мкг/кг/мин, мг/кг/мин, мкг/кг/час, мг/кг/час, мкг/час, мг/час), веса пациента (кг), концентрации раствора (мкг/мл, мг/мл);

2.14 Возможность изменения заданной скорости без остановки инфузии;

2.15 Предупреждающая сигнализация об окончании инфузии за 1-30 минут;

2.16 Возможность удаления воздуха из системы одним нажатием кнопки;

2.17 Режим Standby;

2.18 Съемный шнур сетевого питания;

2.19 Кронштейн для крепления на инфузионной стойке или рельсе.
