ГродМТ 608/26-ЭА	Приложение 1

   Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Фильтр вирусно-бактериальный

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Фильтр вирусно-бактериальный 
	штука
	18 500


2. Технические требования:
2.1. Эффективность бактериальной и вирусной фильтрации – не менее 99,9%;
2.2. Минимальный дыхательный объем – не менее 200мл;
2.3. Метод фильтрации – электростатический; 
2.4. Коннекторы – 22F/15M и 15F/22M;
2.5. Сопротивление потоку дыхательной смеси:
	- при 30л/мин – не более 1,5см Н20;
	- при 60л/мин – не более 2,5см Н20;
2.6. Компрессионный объем – не более 70мл;
2.7. Наличие порта Луер-Лок с крышкой (замком); 
2.8. Изделие однократного применения;
2.9. Упаковка должна защищать изделие от влаги при хранении. 

Лот 2 Фильтр вирусно-бактериальный

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Фильтр вирусно-бактериальный 
	штука
	9 000


2. Технические требования:
2.1. Эффективность бактериальной и вирусной фильтрации – не менее 99,9%;
2.2. Минимальный дыхательный объем – не менее 200мл;
2.3. Метод фильтрации – электростатический; 
2.4. Коннекторы – 22F/15M и 15F/22M;
2.5. Сопротивление потоку дыхательной смеси:
	- при 30л/мин – не более 1,5см Н20;
	- при 60л/мин – не более 2,5см Н20;
2.6. Компрессионный объем – не более 70мл;
2.7. Изделие однократного применения;
2.8. Упаковка должна защищать изделие от влаги при хранении. 

Лот 3 Фильтр тепло- и влагообменный

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Фильтр тепло- и влагообменный 
	штука
	2 775


2. Технические требования:
2.1. Эффективность фильтрации – не менее 99,9%;
2.2. Дыхательный объем – 30-100мл;
2.3. Метод фильтрации – электростатический; 
2.4. Коннекторы – 22М/15F (22/15мм);
2.5. Сопротивление потоку дыхательной смеси: 
- при 5л/мин – не более 1,0см Н20;
- при 10л/мин – не более 2,0см Н20;
2.6. Компрессионный объем – не более 20мл;
2.7. Наличие функции увлажнения и согревания дыхательной смеси на вдохе;
2.8. Наличие порта Луер-Лок с крышкой (замком); 
2.9. Изделие однократного применения;
2.10. Фильтр должен быть стерильным и каждое изделие должно быть упаковано в индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранение стерильности.

Лот 4 Фильтр тепло- и влагообменный

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Фильтр тепло- и влагообменный 
	штука
	29 938


2. Технические требования:
2.1. Эффективность фильтрации – не менее 99,9%;
2.2. Минимальный дыхательный объем – не менее 200мл;
2.3. Метод фильтрации – электростатический; 
2.4. Коннекторы – 22F/15M и 15F/22M;
2.5. Сопротивление потоку дыхательной смеси:
	- при 30л/мин – не более 2,0см Н20;
	- при 60л/мин – не более 3,5см Н20;
2.6. Компрессионный объем – не более 70мл;
2.7. Наличие функции увлажнения и согревания дыхательной смеси на вдохе;
2.8. Наличие порта Луер-Лок с крышкой (замком); 
2.9. Изделие однократного применения;
2.10. Упаковка должна защищать изделие от влаги при хранении. 

Лот 5 Фильтр тепло- и влагообменный

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Фильтр тепло- и влагообменный 
	штука
	18 750


2. Технические требования:
2.1. Эффективность фильтрации – не менее 99,9%;
2.2. Минимальный дыхательный объем – не менее 200мл;
2.3. Метод фильтрации – электростатический; 
2.4. Коннекторы – 22F/15M и 15F/22M;
2.5. Сопротивление потоку дыхательной смеси:
	- при 30л/мин – не более 2,0см Н20;
	- при 60л/мин – не более 3,5см Н20;
2.6. Компрессионный объем – не более 70мл;
2.7. Наличие функции увлажнения и согревания дыхательной смеси на вдохе;
2.8. Изделие однократного применения;
2.9. Упаковка должна защищать изделие от влаги при хранении. 

Лот 6 Фильтр инфузионный бактерицидный

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1135
	Фильтр дыхательный вирусно-бактериальный тепловлагообменный неонатальный
	шт.
	400


2. Технические требования:
2.1. используется для защиты пациента от патогенной микрофлоры; 
2.2. снабжен стандартными коннекторами 15мм/22мм;
2.3. совместим с аппаратами ИВЛ для новорожденных SLE 6000 и Leoni plus;
2.4. бактериальная и вирусная фильтрация;	
2.5. однократного применения, стерильный

Лот 7, 8 Контуры дыхательные

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№ лота
	Наименование
	Состав (комплектация) оборудования
	Кол-во наб.

	Лот 7
	Контур дыхательный гофрированный анестезиологический 
	1. Трубка гофрированная 1,6м (1,8м; 2,4м) - 2 шт 
2. Трубка гофрированная 0,8м -1 шт
3. Прямой адаптер - 4 шт
4. Y-адаптер без портов/(с портами) - 1 шт
5. Угловой адаптер с портом СО2 - 1 шт
6. Резервный мешок(объем1-2л) - 1 шт
	1 600

	Лот 8
	Контур дыхательный взрослый 
	1. Трубка гофрированная 0,9м - 5 шт.
2. Прямой адаптер - 4 шт
3. Y-адаптер с портами - 1 шт
4. Влагосборник - 2 шт
5. Шарнирный угловой адаптер с портом - 1 шт
	2 010



Лот 9 Дыхательный контур одноразовый неонатальный с обогревом и камерой увлажнения для аппарата ИВЛ

	№ п/п
	Наименование подлежащих закупке товаров 
	Количество, шт.

	1
	Дыхательный контур одноразовый неонатальный с обогревом и камерой увлажнения для аппарата ИВЛ.
	50


2. Технические требования:
2.1. Дыхательный контур должен быть предназначен для проведения искусственной 
вентиляции лёгких у новорожденных, в том числе высокочастотной осциляторной;
2.2. Дыхательный контур должен быть совместим с увлажнителем Fisher &Paykel МR 850 и аппаратом ИВЛ SLE 6000;
2.3. Наличие линии контроля давления;
2.4. Дыхательный контур должен иметь обогрев линии вдоха и выдоха;
2.5.  Камера увлажнителя с автоматическим доливом воды;
2.6. Неонатальный диаметр дыхательного контура, не более 15мм.;
2.7. Материал изготовления, разрешённый для использования у новорожденных;

Лот 10 Тепловлагообменник для трахеостомии с кислородной трубкой

1.Состав (комплектация) оборудования
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1. 
	Тепловлагообменник для трахеостомии с кислородной трубкой
	шт
	1050


2.Технические требования:
2.1 Предназначенный для использования у пациентов с трахеостомой на спонтанном дыхании, позволяет снизить у них потери тепла и влаги;
2.2  Упакован в индивидуальную упаковку;
2.3  Наполнитель фильтра – бумага для стандартной версии, полиуретановая пена для версии MINI;
2.4  Есть интегрированный порт для подачи кислорода;
2.5  Кислородная трубка изготовлена из пластичного, устойчивого к перегибам материала; длина трубки не менее 1800 мм; трубка оснащена универсальными коннекторами на обоих концах для подключения к кислородным концентраторам и другим устройствам.
2.6 Коннектор 15 Fr.

Лот 11 Тепловлагообменник для трахеостомии 

1.Состав (комплектация) оборудования
	№ п/п
	наименование
	Ед. изм.
	Количество

	2. 
	Тепловлагообменник для трахеостомии 
	шт
	250


2.Технические требования:
2.1. Предназначенный для использования у пациентов с трахеостомой на спонтанном дыхании.
2.2. Поддержание естественной влажности и температуры воздуха.   Уменьшение вероятности образования корок и инфекций. 
2.3. Тепловлагообменник состоит из пластикового корпуса с фильтром.
2.4. Один разъем для соединения с трахеостомической трубкой, без подключения к кислороду.
2.5. Стандартный разъем (15 Fr) совместим со всеми размерами и видами трахеостомических трубок.
2.6. Материал: нетоксичный ПВХ, фильтр. 
2.7. Стерильно, для однократного применения.


