ГродМТ 608/26-ЭА	Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Фильтр вирусно-бактериальный

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Фильтр вирусно-бактериальный | штука | 18 500 |

2. Технические требования:

2.1. Эффективность бактериальной и вирусной фильтрации – не менее 99,9%;

2.2. Минимальный дыхательный объем – не менее 200мл;

2.3. Метод фильтрации – электростатический;

2.4. Коннекторы – 22F/15M и 15F/22M;

2.5. Сопротивление потоку дыхательной смеси:

- при 30л/мин – не более 1,5см Н20;

- при 60л/мин – не более 2,5см Н20;

2.6. Компрессионный объем – не более 70мл;

2.7. Наличие порта Луер-Лок с крышкой (замком);

2.8. Изделие однократного применения;

2.9. Упаковка должна защищать изделие от влаги при хранении.

Лот 2 Фильтр вирусно-бактериальный

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фильтр вирусно-бактериальный | штука | 9 000 |

2. Технические требования:

2.1. Эффективность бактериальной и вирусной фильтрации – не менее 99,9%;

2.2. Минимальный дыхательный объем – не менее 200мл;

2.3. Метод фильтрации – электростатический;

2.4. Коннекторы – 22F/15M и 15F/22M;

2.5. Сопротивление потоку дыхательной смеси:

- при 30л/мин – не более 1,5см Н20;

- при 60л/мин – не более 2,5см Н20;

2.6. Компрессионный объем – не более 70мл;

2.7. Изделие однократного применения;

2.8. Упаковка должна защищать изделие от влаги при хранении.

Лот 3 Фильтр тепло- и влагообменный

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Фильтр тепло- и влагообменный | штука | 2 775 |

2. Технические требования:

2.1. Эффективность фильтрации – не менее 99,9%;

2.2. Дыхательный объем – 30-100мл;

2.3. Метод фильтрации – электростатический;

2.4. Коннекторы – 22М/15F (22/15мм);

2.5. Сопротивление потоку дыхательной смеси:

- при 5л/мин – не более 1,0см Н20;

- при 10л/мин – не более 2,0см Н20;

2.6. Компрессионный объем – не более 20мл;

2.7. Наличие функции увлажнения и согревания дыхательной смеси на вдохе;

2.8. Наличие порта Луер-Лок с крышкой (замком);

2.9. Изделие однократного применения;

2.10. Фильтр должен быть стерильным и каждое изделие должно быть упаковано в индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранение стерильности.

Лот 4 Фильтр тепло- и влагообменный

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Фильтр тепло- и влагообменный | штука | 29 938 |

2. Технические требования:

2.1. Эффективность фильтрации – не менее 99,9%;

2.2. Минимальный дыхательный объем – не менее 200мл;

2.3. Метод фильтрации – электростатический;

2.4. Коннекторы – 22F/15M и 15F/22M;

2.5. Сопротивление потоку дыхательной смеси:

- при 30л/мин – не более 2,0см Н20;

- при 60л/мин – не более 3,5см Н20;

2.6. Компрессионный объем – не более 70мл;

2.7. Наличие функции увлажнения и согревания дыхательной смеси на вдохе;

2.8. Наличие порта Луер-Лок с крышкой (замком);

2.9. Изделие однократного применения;

2.10. Упаковка должна защищать изделие от влаги при хранении.

Лот 5 Фильтр тепло- и влагообменный

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Фильтр тепло- и влагообменный | штука | 18 750 |

2. Технические требования:

2.1. Эффективность фильтрации – не менее 99,9%;

2.2. Минимальный дыхательный объем – не менее 200мл;

2.3. Метод фильтрации – электростатический;

2.4. Коннекторы – 22F/15M и 15F/22M;

2.5. Сопротивление потоку дыхательной смеси:

- при 30л/мин – не более 2,0см Н20;

- при 60л/мин – не более 3,5см Н20;

2.6. Компрессионный объем – не более 70мл;

2.7. Наличие функции увлажнения и согревания дыхательной смеси на вдохе;

2.8. Изделие однократного применения;

2.9. Упаковка должна защищать изделие от влаги при хранении.

Лот 6 Фильтр инфузионный бактерицидный

- Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1135 | Фильтр дыхательный вирусно-бактериальный тепловлагообменный неонатальный | шт. | 400 |

- Технические требования:

2.1. используется для защиты пациента от патогенной микрофлоры;

2.2. снабжен стандартными коннекторами 15мм/22мм;

2.3. совместим с аппаратами ИВЛ для новорожденных SLE 6000 и Leoni plus;

2.4. бактериальная и вирусная фильтрация;

2.5. однократного применения, стерильный

Лот 7, 8 Контуры дыхательные

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № лота | Наименование | Состав (комплектация) оборудования | Кол-во наб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Лот 7 | Контур дыхательный гофрированный анестезиологический | 1. Трубка гофрированная 1,6м (1,8м; 2,4м) - 2 шт 2. Трубка гофрированная 0,8м -1 шт 3. Прямой адаптер - 4 шт 4. Y-адаптер без портов/(с портами) - 1 шт 5. Угловой адаптер с портом СО2 - 1 шт 6. Резервный мешок(объем1-2л) - 1 шт | 1 600 |
| Лот 8 | Контур дыхательный взрослый | 1. Трубка гофрированная 0,9м - 5 шт. 2. Прямой адаптер - 4 шт 3. Y-адаптер с портами - 1 шт 4. Влагосборник - 2 шт 5. Шарнирный угловой адаптер с портом - 1 шт | 2 010 |

Лот 9 Дыхательный контур одноразовый неонатальный с обогревом и камерой увлажнения для аппарата ИВЛ

| № п/п | Наименование подлежащих закупке товаров | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дыхательный контур одноразовый неонатальный с обогревом и камерой увлажнения для аппарата ИВЛ. | 50 |

2. Технические требования:

2.1. Дыхательный контур должен быть предназначен для проведения искусственной

вентиляции лёгких у новорожденных, в том числе высокочастотной осциляторной;

2.2. Дыхательный контур должен быть совместим с увлажнителем Fisher &Paykel МR 850 и аппаратом ИВЛ SLE 6000;

2.3. Наличие линии контроля давления;

2.4. Дыхательный контур должен иметь обогрев линии вдоха и выдоха;

2.5.  Камера увлажнителя с автоматическим доливом воды;

2.6. Неонатальный диаметр дыхательного контура, не более 15мм.;

2.7. Материал изготовления, разрешённый для использования у новорожденных;

Лот 10 Тепловлагообменник для трахеостомии с кислородной трубкой

1.Состав (комплектация) оборудования

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловлагообменник для трахеостомии с кислородной трубкой | шт | 1050 |

2.Технические требования:

  - Предназначенный для использования у пациентов с трахеостомой на спонтанном дыхании, позволяет снизить у них потери тепла и влаги;

  - Упакован в индивидуальную упаковку;

  - Наполнитель фильтра – бумага для стандартной версии, полиуретановая пена для версии MINI;

  - Есть интегрированный порт для подачи кислорода;

  - Кислородная трубка изготовлена из пластичного, устойчивого к перегибам материала; длина трубки не менее 1800 мм; трубка оснащена универсальными коннекторами на обоих концах для подключения к кислородным концентраторам и другим устройствам.

  - Коннектор 15 Fr.

Лот 11 Тепловлагообменник для трахеостомии

1.Состав (комплектация) оборудования

| № п/п | наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловлагообменник для трахеостомии | шт | 250 |

2.Технические требования:

2.1. Предназначенный для использования у пациентов с трахеостомой на спонтанном дыхании.

2.2. Поддержание естественной влажности и температуры воздуха.   Уменьшение вероятности образования корок и инфекций.

2.3. Тепловлагообменник состоит из пластикового корпуса с фильтром.

2.4. Один разъем для соединения с трахеостомической трубкой, без подключения к кислороду.

2.5. Стандартный разъем (15 Fr) совместим со всеми размерами и видами трахеостомических трубок.

2.6. Материал: нетоксичный ПВХ, фильтр.

2.7. Стерильно, для однократного применения.