УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

УЗ «Минская областная

детская клиническая больница»

Д.В.Зайцев

__ ___________ 20__ г.

1.Заявка на закупку: Радиоприбор хирургический (генератор электрохирургический радиочастотный)

| Сведения о заказчике |  |
| --- | --- |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | Учреждение здравоохранения «Минская областная детская клиническая больница» |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | 223053 Минский район, Боровлянский с/с, д.Боровляны, ул.Фрунзенская, д.19Б/5. |
| Учетный номер плательщика | 100805135 |
| Адрес электронной почты | snab@modkb.by |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии) | www.modkb.by |

| Номер лота (при наличии) |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | радиоприбор хирургический (генератор электрохирургический радиочастотный) |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению |
| Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 1 |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 44624,18 |
| Источник финансирования государственной закупки | Минский областной бюджет |
| Проведение закупки в рамках Постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.05.2021 N 51 "О порядке участия в процедурах государственных закупок незарегистрированных медицинских изделий" | Да |
| Подтверждение все позиции лота входят в перечень Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 17.03.2016 N 206 (ред. от 09.06.2021) "О допуске товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары, к участию в процедурах государственных закупок" | Да |
| Требования к участникам | согласно ч.2 ст. 16 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. N 419-З |

2. Перечень изготовителей (для медицинской техники с указанием моделей), продукция которых, по результатам изучения конъюнктуры рынка заказчиком, может быть предложена (допущена к торгам) в процедуре государственной закупки, проводимой по данной заявке:  Ellman International, США

3.	Фамилии, собственные имена, отчества (если таковые имеются), занимаемые должности служащих, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определенных для осуществления контактов с организатором: - начальник отдела материально-технического снабжения Терехович Татьяна Владимировна , тел. 265 39 40.

- врач-оториноларинголог оториноларингологического отделения для детей Ковалев Алексей Дмитриевич (+375-29-1414826), врач-оториноларинголог оториноларингологического отделения для детей Сподарев Сергей Сергеевич (+375-33-6344926)

Приложение

к заявке на закупку

медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

- Состав (комплектация) оборудования.

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Высокочастотный электрохирургический блок | шт | 1 |
| 1.2 | Ножная педаль | шт | 1 |
| 1.3 | Нейтральный электрод | шт | 3 |
| 1.4 | Держатель нейтрального электрода | шт | 3 |
| 1.5 | Держатель монополярных электродов с кнопками управления | шт | 5 |
| 1.6 | Держатель биполярных электродов | шт | 3 |
| 1.7 | Комплект электродов в составе: | компл | 1 |
| 1.7.1 | Электрод-шарик антипригарный CLEANTips 3 мм | шт | 5 |
| 1.7.2 | Электрод-петля 5 х 0,3 мм | шт | 5 |
| 1.7.3 | Электрод-петля 10 х 0,3 мм | шт | 8 |
| 1.7.4 | Электрод-нож изогнутый, сечение 2 х 0,5 мм | шт | 2 |
| 1.7.5 | Электрод-игла, 0,8 мм | шт | 2 |
| 1.7.6 | Электрод-игла, 0,2 мм | шт | 2 |
| 1.7.7 | Электрод-игла, 0,15 мм | шт | 2 |
| 1.7.8 | Электрод-игла микродиссекционный изогнутый, рабочая длина 37 мм | шт | 1 |
| 1.7.9 | Электрод-игла микродиссекционный изогнутый, рабочая длина 60 мм | шт | 1 |
| 1.7.10 | Электрод-игла микродиссекционный изогнутый, рабочая длина 80 мм | шт | 1 |
| 1.7.11 | Электрод-игла, 0,8 мм, удлиненный стержень | шт | 1 |
| 1.7.12 | Электрод-шарик антипригарный CLEANTips 2мм, удлиненный стержень | шт | 1 |
| 1.7.13 | Электрод-игла изогнутый, 0,8 мм, удлиненный стержень | шт | 1 |
| 1.7.14 | Электрод-игла, 0,8 мм, удлиненный изогнутый стержень | шт | 1 |
| 1.7.15 | Электрод-игла, 0,2 мм, удлиненный изогнутый стержень | шт | 1 |
| 1.7.16 | Электрод-петля (LLETZ) 25 х 0,3 мм | шт | 2 |
| 1.7.17 | Электрод-игла для ЛОР практики, 0,2 мм, изогнутый стержень | шт | 1 |
| 1.7.18 | Электрод-петля для ЛОР практики, 3 х 0,15 мм, изогнутый стержень | шт | 1 |
| 1.7.19 | Электрод-аденотом для ЛОР практики, 5 х 0,2 мм, изогнутый | шт | 1 |
| 1.7.20 | Электрод-аденотом для ЛОР практики, 8 х 0,2 мм, изогнутый | шт | 1 |
| 1.7.21 | Электрод-аденотом для ЛОР практики, 14 х 0,2 мм, изогнутый | шт | 1 |
| 1.7.22 | Электрод-аденотом для ЛОР практики, 18 х 0,2 мм, изогнутый | шт | 1 |
| 1.7.23 | Биполярный пинцет загнутый антипригарный CLEANTips, длина 190 мм, 8 х 1 мм | шт | 2 |
| 1.7.24 | Биполярный пинцет загнутый антипригарный CLEANTips, длина 190 мм, 8 х 2 мм | шт | 2 |
| 1.7.25 | Биполярный пинцет байонетный прямой антипригарный CLEANTips, длина 190 мм, 6 х 1 мм | шт | 2 |
| 1.7.26 | Биполярный пинцет байонетный прямой антипригарный CLEANTips, длина 190 мм, 6 х 0,7 мм | шт | 2 |
| 1.7.27 | Биполярный пинцет байонетный прямой антипригарный CLEANTips, длина 210 мм, 6 х 1 мм | шт | 2 |
| 1.7.28 | Биполярный пинцет байонетный конусный загнутый вверх антипригарный CLEANTips, длина 190 мм, 6 х 1 мм | шт | 2 |
| 1.7.29 | Биполярный пинцет байонетный конусный загнутый вверх антипригарный CLEANTips, длина 210 мм, 6 х 1 мм | шт | 2 |
| 1.7.30 | Биполярный электрод для каутеризации носовой раковины методом погружения | шт | 4 |
| 1.7.31 | Подставка для стерилизации электродов | шт | 2 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

| № п/п |  | Наименование, характеристики | Технические требования. количество |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 |  | Высокочастотный электрохирургический блок |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Возможность работы в следующих режимах | Не менее 6 монополярных режимов Не менее 2 биполярных режимов |  |  |
| 2.1.2 |  | Номинальная выходная мощность аппарата в режиме резания | Не более 100 Вт |  |  |
| 2.1.3 |  | Возможность выбора режима с помощью кнопок | Наличие |  |  |
| 2.1.4 |  | Цифровой дисплей на передней поверхности прибора | Наличие |  |  |
| 2.1.5 |  | Отображение уровня мощности на дисплее | Наличие |  |  |
| 2.1.6 |  | Частота работы | 440 кГц - 7,0 МГц |  |  |
| 2.1.7 |  | Способы активации монополярного рабочего выхода | С помощью двухклавишной монополярной педали или держателя монополярных электродов с кнопками управления |  |  |
| 2.1.8 |  | Способы активации биполярного рабочего выхода | С помощью одноклавишной биполярной педали или двухклавишной монополярной педали |  |  |
| 2.1.9 |  | Возможность подключения и работы аппарата без заземления (не хуже класс II тип CF) и рассчитан на подключение к сети 220В/50Гц | Наличие |  |  |
| 2.1.10 |  | Аппарат должен иметь световую и звуковую индикацию исправности цепи нейтрального электрода | Наличие |  |  |
| 2.1.11 |  | На аппарате или в инструкции к аппарату должны быть рекомендации по режимам и мощностям для применяемых инструментов на русском языке | Наличие |  |  |
| 2.2 |  | Ножная педаль |  |  |  |
| 2.2.1 |  | Приводит в действие ВЧ блок | Наличие |  |  |
| 2.2.2 |  | Двухклавишная | Наличие |  |  |
| 2.3 |  | Нейтральный электрод |  |  |  |
| 2.3.1 |  | Из токопроводящей резины, с площадью не более 216см кв. | Наличие |  |  |
| 2.3.2 |  | Устойчивы к воздействию дезинфицирующих средств |  |  |  |
| 2.4 |  | Держатель нейтрального электрода |  |  |  |
| 2.4.1 | Длина кабеля не менее 3 м |  |  | Наличие |
| 2.4.2 | Устойчивы к воздействию дезинфицирующих средств |  |  |  |
| 2.5 | Держатель монополярных электродов с кнопками управления |  |  |  |
| 2.5.1 | Длина кабеля не менее 3 м |  |  | Наличие |
| 2.5.2 | Устойчивы к воздействию дезинфицирующих средств |  |  | Наличие |
| 2.5.3 | Две кнопки ручного включения (резание и коагуляция) |  |  | Наличие |
| 2.5.4 | Разъем для подключения электродов диаметром 4 мм |  |  | Наличие |
| 2.6 | Держатель биполярных электродов |  |  |  |
| 2.6.1 | Длина кабеля не менее 3 м |  |  | Наличие |
| 2.6.2 | Устойчив к воздействию дезинфицирующих средств |  |  | Наличие |
| 2.6.3 | Подключение к пинцетам (евростандарт) |  |  | Наличие |
| 2.7 | Комплект электродов: |  |  |  |
| 2.7.1 | Электрод-шарик антипригарный CLEANTips 3 мм |  |  | Наличие |
| 2.7.2 | Электрод-петля 5 х 0,3 мм |  |  | Наличие |
| 2.7.3 | Электрод-петля 10 х 0,3 мм |  |  | Наличие |
| 2.7.4 | Электрод-нож изогнутый, сечение 2 х 0,5 мм |  |  | Наличие |
| 2.7.5 | Электрод-игла, 0,8 мм |  |  | Наличие |
| 2.7.6 | Электрод-игла, 0,2 мм |  |  | Наличие |
| 2.7.7 | Электрод-игла, 0,15 мм |  |  | Наличие |
| 2.7.8 | Электрод-игла микродиссекционный изогнутый, рабочая длина 37 мм |  |  | Наличие |
| 2.7.9 | Электрод-игла микродиссекционный изогнутый, рабочая длина 60 мм |  |  | Наличие |
| 2.7.10 | Электрод-игла микродиссекционный изогнутый, рабочая длина 80 мм |  |  | Наличие |
| 2.7.11 | Электрод-игла, 0,8 мм, удлиненный стержень |  |  | Наличие |
| 2.7.12 | Электрод-шарик антипригарный CLEANTips 2мм, удлиненный стержень |  |  | Наличие |
| 2.7.13 | Электрод-игла изогнутый, 0,8 мм, удлиненный стержень |  |  | Наличие |
| 2.7.14 | Электрод-игла, 0,8 мм, удлиненный изогнутый стержень |  |  | Наличие |
| 2.7.15 | Электрод-игла, 0,2 мм, удлиненный изогнутый стержень |  |  | Наличие |
| 2.7.16 | Электрод-петля (LLETZ) 25 х 0,3 мм |  |  | Наличие |
| 2.7.17 | Электрод-игла для ЛОР практики, 0,2 мм, изогнутый стержень |  |  | Наличие |
| 2.7.18 | Электрод-петля для ЛОР практики, 3 х 0,15 мм, изогнутый стержень |  |  | Наличие |
| 2.7.19 | Электрод-аденотом для ЛОР практики, 5 х 0,2 мм, изогнутый |  |  | Наличие |
| 2.7.20 | Электрод-аденотом для ЛОР практики, 8 х 0,2 мм, изогнутый |  |  | Наличие |
| 2.7.21 | Электрод-аденотом для ЛОР практики, 14 х 0,2 мм, изогнутый |  |  | Наличие |
| 2.7.22 | Электрод-аденотом для ЛОР практики, 18 х 0,2 мм, изогнутый |  |  | Наличие |
| 2.7.23 | Биполярный пинцет загнутый антипригарный CLEANTips, длина 190 мм, 8 х 1 мм |  |  | Наличие |
| 2.7.24 | Биполярный пинцет загнутый антипригарный CLEANTips, длина 190 мм, 8 х 2 мм |  |  | Наличие |
| 2.7.25 | Биполярный пинцет байонетный прямой антипригарный CLEANTips, длина 190 мм, 6 х 1 мм |  |  | Наличие |
| 2.7.26 | Биполярный пинцет байонетный прямой антипригарный CLEANTips, длина 190 мм, 6 х 0,7 мм |  |  | Наличие |
| 2.7.27 | Биполярный пинцет байонетный прямой антипригарный CLEANTips, длина 210 мм, 6 х 1 мм |  |  | Наличие |
| 2.7.28 | Биполярный пинцет байонетный конусный загнутый вверх антипригарный CLEANTips, длина 190 мм, 6 х 1 мм |  |  | Наличие |
| 2.7.29 | Биполярный пинцет байонетный конусный загнутый вверх антипригарный CLEANTips, длина 210 мм, 6 х 1 мм |  |  | Наличие |
| 2.7.30 | Биполярный электрод для каутеризации носовой раковины методом погружения |  |  | Наличие |
| 2.7.31 | Подставка для стерилизации электродов |  |  | 102х50х20 мм |

Разработчики:

врач-оториноларинголог оториноларингологического

отделения для детей								Ковалев А. Д.

врач-оториноларинголог оториноларингологического

отделения для детей								Сподарев С. С.

Согласовано:

Главный внештатный специалист

по детской оториноларингологии 						Сецко А. П.