ГродМТ 611/26-ЭА                                                                                            Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

ДЛЯ СУБЬЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Лот 1 Реагенты и расходные материалы для анализаторов гемостаза серии Coag, производста Diagon, Венгрия

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1.1. | # Реагенты для определения АЧТВ | упаковка | 42 |
| # 1.2. | # Раствор хлорида кальция Dia-CaCl2 | упаковка | 10 |
| # 1.3. | # Реагент для определения ПВ | упаковка | 39 |
| # 1.4. | # Реагенты для определения фибриногена по методу Клаусса | упаковка | 33 |
| # 1.5. | # Раствор буферный Dia-IMIDAZOL | упаковка | 18 |
| # 1.6. | # Нормальная и патологическая контрольная плазма | упаковка | 19 |
| # 1.7. | # Промывочный раствор Dia-SORB | упаковка | 33 |
| # 1.8. | # Промывочный раствор Diaclean-SYS | штука | 6 |
| # 1.9. | # Промывочный раствор Coag Cleaner | флакон | 290 |
| # 1.10. | Кюветы (Coag D Cuvettes) | упаковка | 133 |
| # 1.11. | Набор реагентов для определения D-димера | упаковка | 39 |
| # 1.12. | Контрольная плазма для теста D-димер | упаковка | 3 |
| # 1.13. | Плазма калибровочная Dia CAL | упаковка | 5 |
| # 1.14. | Реагент Dia-TT | упаковка | 3 |
| # 1.15. | Реагент Dia-AT III (FIIa) | упаковка | 5 |
| # 1.16. | Реагент Dia-PS Clot | упаковка | 1 |
| # 1.17. | Реагент Dia-PC Chrom | упаковка | 1 |
| # 1.18. | Реагент Dia-LA Confirm | упаковка | 1 |
| # 1.19. | Реагент Dia-LA Screen | упаковка | 1 |

- Технические требования:

| № п/п | Наименование | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| # 2.1 | # Реагенты для определения АЧТВ | - Реагенты для определения АЧТВ должны быть готовые к применению. - Стабильность после вскрытия при температуре 2 - 8 0С – не менее 14 дней. - Реагент должен иметь штрих-код для установки реагента на борт анализаторов гемостаза серии Coag. Штрих-код должен содержать данные о партии реагента, сроках годности, а также калибровочную кривую. - Фасовка – 1 упаковка (12 фл x 4 мл, не менее 960 исследований). |
| # 2.2. | # Раствор хлорида кальция Dia-CaCl2 | - Раствор должен быть предназначен для применения на анализаторах гемостаза серии Coag. - Стабильность раствора до истечения срока годности при хранении в невскрытом флаконе, после вскрытия не менее 30 суток. - Фасовка – 1 упаковка (12 фл х 16 мл). |
| # 2.3. | # Реагент для определения ПВ | - Рекомбинантный тромбопластин для определения ПВ, МНО, активности по Квику (%). - МИЧ тромбопластина должен быть не более 1,3 для анализаторов гемостаза серии Coag. - Реагент должен быть нечувствительный к гепарину в концентрации не менее 1,25 МЕ/мл. - Стабильность после вскрытия при температуре 2 - 8 0С – не менее 10 дней. - Реагент должен иметь штрих-код для установки реагента на борт анализаторов гемостаза серии Coag. Штрих-код должен содержать данные о партии реагента, сроках годности, а также калибровочную кривую. - Фасовка – 1 упаковка (10фл.х 10 мл, не менее 960 исследований). |
| # 2.4. | # Реагенты для определения фибриногена по методу Клаусса | - Реагент для определения фибриногена клотинговый методом по Клауса в плазме. - Диапазон линейности реагента без дополнительного разбавления на анализаторах гемостаза серии Coag должен быть не менее 1,0-5,0 г/л. - Стабильность после вскрытия при температуре 2 - 8 0С – не менее 7 дней. - Реагент должен иметь штрих-код для установки реагента на борт анализаторов гемостаза серии Coag. Штрих-код должен содержать данные о партии реагента, сроках годности, а также калибровочную кривую. - Фасовка – 1 упаковка (12 фл x 5 мл, не менее 1200 исследований). |
| # 2.5. | # Раствор буферный Dia-IMIDAZOL | - Раствор должен быть предназначен для применения на анализаторах гемостаза серии Coag. - Dia-IMIDAZOL - это буфер, предназначенный для разведения контролей, калибраторов и образцов при выполнении исследований протромбинового времени, фибриногена, D-димеров, факторов. - Реагент Dia-IMIDAZOL - это готовый к использованию реагент. - Реагент Dia-IMIDAZOL невскрытом флаконе стабилен до истечения срока годности, указанного на флаконе, при хранении при 2-8°С. - Стабильность после вскрытия в оригинальном флаконе при температуре 20-25°С - 2 недели, при температуре 2-8°С - 8 недель. - Фасовка – 1 упаковка (12 фл x 15 мл). |
| # 2.6. | # Нормальная и патологическая контрольная плазма | - Плазма для проведения внутрилабораторного контроля тест-системы по определению следующих аналитов в нормальном и патологическом диапазоне: протромбиновое время (ПВ), активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), тромбиновое время (ТВ), фибриноген, антитромбин III с подтверждением паспортом. - Аттестованы для применения на анализаторах гемостаза серии Coag. - Форма выпуска – лиофилизат, растворитель – дистиллированная вода. - Количество флаконов в упаковке не менее 10 каждого уровня по 1 мл. - Стабильность после восстановления при температуре 2 - 8 оС – не менее 4 часов, хранение при температуре –20 оС не менее 30 дней. - Контрольная плазма должна иметь штрих-код для установки контролей на борт анализатора гемостаза Coag. Штрих-код должен содержать данные об аттестованных диапазонах, сроках годности. - Фасовка – 1 упаковка (10 фл х 2 уровня x 1 мл). |
| # 2.7. | # Промывочный раствор Dia-SORB | 1. Раствор представляет собой гипохлоритный моющий раствор для очистки от остатков клеток, белков и триглицеридов. 2. Раствор должен быть предназначен для анализаторов гемостаза серии Coag. 3. Раствор в невскрытом флаконе стабилен до истечения срока годности при хранении при 2 - 8°С, стабильность поле вскрытия – 21 сутки. 4. Фасовка – 1 упаковка (12 x 15 мл). |
| # 2.8. | # Промывочный раствор Diaclean-SYS | 1. Раствор предназначен для ежедневного обслуживания и промывки анализаторов гемостаза серии Coag. 2. Моющий раствор, содержащий гипохлорит натрия. Готов к использованию. 3.Стабильность после вскрытия – 60 дней. 4.Фасовка – 1 штука х 100 мл. |
| # 2.9. | # Промывочный раствор Coag Cleaner | 1.Раствор, содержащий ПАВ, служащий для ежедневного обслуживания и очистки анализаторов гемостаза серии Coag. 2.Стабильность после вскрытия – 60 дней. 3. Фасовка – 1 флакон х 4,5 л. |
| # 2.10. | Кюветы (Coag D Cuvettes) | 1. Одноразовые кюветы предназначены для анализаторов гемостаза серии Coag. 2. Фасовка – 1 упаковка - 1000 шт. |
| # 2.11. | Набор реагентов для определения D-димера | - Набор реагентов для количественного определения продуктов распада сшитого фибрина (D-димеров) в человеческой плазме, предназначенный для использования в анализаторах гемостаза серии Coag. - В состав набора должны входить жидкий латексный реагент (готов к использованию), буфер (готов к применению). - Линейность теста – не менее диапазона 0,22-4,00 мкг/мл ФЭЕ. - Стабильность набора реагентов после вскрытия при температуре 2 - 8 оС не менее 14 дней. - Реагент должен иметь штрих-код для установки реагента на борт анализаторов гемостаза серии Coag. - Штрих-код должен содержать данные о партии реагента, сроках годности, а также калибровочную кривую. - Фасовка – 1 упаковка - 3 фл x 6,5 мл буфер + 3 фл x 2,5 мл латекс. |
| # 2.12. | Контрольная плазма для теста D-димер | - Контрольная плазма аттестована для применения на анализаторах гемостаза серии Coag. - Форма выпуска – лиофилизат, растворитель – дистиллированная вода. - Контрольный материал должен быть 2-х уровней. - Стабильность после вскрытия при температуре 2 - 8 оС не менее 2 дней. - Контрольная плазма должна иметь штрих-код для установки контролей на борт анализаторов гемостаза серии Coag. - Штрих-код должен содержать данные об аттестованных диапазонах, сроках годности. - Фасовка – 1 упаковка – 2 ур x 5 фл x 1 мл. |
| # 2.13. | Плазма калибровочная Dia CAL | # Плазма калибровочная предназначена для калибровки тестов: ПВ, АЧТВ, фибриноген по Клаусу. # Плазма аттестована для применения на анализаторах гемостаза серии Coag. # Стабильность реагента: не менее 12 мес. в лиофилизированном виде при температуре 2 - 8°С; # Стабильность плазмы после растворения не менее 4 часов при температуре 2 - 8°С # Фасовка реагента – 1 упаковка (12 х 1 мл) |
| # 2.14. | Реагент Dia-TT | 1. Лиофилизированный реагент для определения тромбинового времени в человеческой плазме. # 2. Стабильность после вскрытия при +2 - +8 оС – не менее 15 дней. |
| # 2.15. | Реагент Dia-AT III (FIIa) | 1. Лифолизированный реагент и субстрат для количественного определения активности антитромбина III в цитратной плазме человека. # 2.Стабильность после вскрытия: 7 суток при 2-8°С |
| # 2.16. | Реагент Dia-PS Clot | 1. Реагент для протромбинового времени. # 2. Стабильность после вскрытия: 12 суток при 2-8°С |
| # 2.17. | Реагент Dia-PC Chrom | # 1. Предназначен для анализатора гемостаза Coag |
| # 2.18. | Реагент Dia-LA Confirm | 1. Предназначен для анализатора гемостаза Coag. # 2. Стабильность после вскрытия: до 4 ч при 2-8°С |
| # 2.19. | Реагент Dia-LA Screen | 1. Предназначен для анализатора гемостаза Coag. |

2. Технические требования:

2.1. Реагенты, контрольные и расходные материалы должны быть предназначены для применения на анализаторах гемостаза серии Coag, производства Diagon (Венгрия), что должно документально подтверждаться инструкциями и паспортами.