ГродМТ 614/26-ЭА                                                                                         Приложение 1

	Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Комплект наборов реагентов для выполнения анализа газов и электролитов крови на портативном автоматическом анализаторе

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:		
	№ п/п
	Наименование
	Базовые требования
	Единица
измерения
	Количество

	1.1
	Картридж для выполнения исследований
	1. Определение не менее 10 параметров, включая рН, рСО2, рО2, К+, Nа+, Са++, Cl-, Hct, Glu, Lac.
2. Срок годности тест-картриджа – не менее 6 месяцев.
3. Срок стабильности на борту не менее 21 день.
4. Количество тестов: не более 60 тестов.
5. Калибратор, чистящий раствор и пакет для сбора биологически опасных отходов должен быть внутри картриджа.
	шт.
	5

	1.2
	Контрольный материал
	1.	Обеспечение контроля качества измерений перечисленных параметров: рН, рСО2, рО2, К+, Nа+, Са++, Cl-, Glu, Lac.
2.	Трехуровневый контроль: 10 ампул по 3 уровня.
3.	Сроки годности не менее 11 мес.
	набор
	1



2.Технические характеристики: 
2.1. Предлагаемые реагенты и контрольные материалы должны быть предназначены для применения/совместимы в работе с портативным автоматическим анализатором газов крови, поставляемым по договору безвозмездного пользования имуществом, в соответствии с руководством по эксплуатации медицинского оборудования, иными документами от производителя медицинского оборудования, где описано какие реагенты, калибровочные, контрольные и расходные материалы должны использоваться в работе с медицинским оборудованием, с документальным подтверждением от изготовителя (производителя) на русском языке.
2.2. Технические требования к портативному автоматическому анализатору газов и электролитов крови, поставляемому по договору безвозмездного временного пользования (или по договору безвозмездной передачи имущества):
2.2.1 Портативный анализатор должен быть картриджного типа (в состав картриджа должны входить необходимые растворы, датчики, пробоотборник и пакет для отходов).
2.2.2 Типы исследуемых образцов: капиллярная, венозная, артериальная цельная кровь.
2.2.3 Полностью автоматизированный цикл исследований КОС от момента аспирации пробы до распечатки результата.
2.2.4 Встроенная память более 100 000 тестов с целью хранения результатов выполненных исследований.
2.2.5 Готовность к работе в круглосуточном режиме.
2.2.6* Наличие подзаряжаемого литий-ионного аккумулятора для проведения не менее 50 тестов.
2.2.7 Для обеспечения портативности масса прибора с учетом аккумулятора не должна превышать 10 кг, анализатор должен быть оснащен ручкой для переноски.
2.2.8 Наличие встроенного термопринтера с термочувствительной бумагой; встроенный/внешний сканер штрих-кода.

Примечание: пункты, отмеченные астериксом *, являются принципиальными и обязательными к исполнению. При несоответствии предложения данным пунктам предложение участника не рассматривается
 


