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Заявка на закупку
Медицинское оборудование

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1 
	Предмет государственной закупки
(наименование товара)
	Аппарат ИВЛ для проведения неинвазивной искусственной вентиляции легких в домашних условиях

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.21.800

	Объем (количество)
	1 комплект

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	71511,66 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилёвская поликлиника №5» 791082488


[bookmark: _Hlk97631640]Приложение к лоту №1:
1.Состав закупаемого оборудования (на 1 комплект):
1.1. Базовый блок аппарата с рукояткой для переноски – 1 шт.
1.2.  Мобильная тележка для крепления базового блока – 1 шт.
1.3. Аккумулятор – 1 комплект.
1.4. Шланг кислорода высокого давления со штуцером – 1 шт.
1.5. Увлажнитель с контролем температуры дыхательной смеси и подогревом дыхательного контура – 1 комплект.
1.6. Многоразовая камера – не менее 1 шт.
1.7. Однонаправленный дыхательный контур пациента с одной линией, обогреваемый на вдохе, с камерой автоматического заполнения – 20 комплектов.
1.8. Дыхательный контур с коннектором диаметром 20-22 мм и клапаном выдоха – не менее 1 комплекта.
1.9. Держатель (кронштейн) для фиксации дыхательного контура – 1 шт.
1.10. Силиконовый тест-мешок –  1 шт.
1.11. Саморасправляющийся мешок Амбу с линией подачи кислорода – 1 комплект.
1.12.Одноразовые бактериальные фильтры – 50 шт.
2.Показатели (характеристики):
2.1* Возможность использования на дому.
2.2 Аппарат должен работать от встроенной турбины. Турбина должна обеспечивать устойчивую работу независимо от давления в системе газоснабжения O2, используя окружающий воздух.
2.3*Ресурс работы от внутреннего источника автономного питания не менее 1 часа и от внешнего не менее 6 часов.
2.4 Аппарат должен обеспечивать вентиляцию через однонаправленный дыхательный контур с расположением клапана выдоха в месте подключения к пациенту (трахеостомической трубке в количестве 10 штук).
2.5 Вес аппарата не более 7 кг.
2.6 Шум, создаваемый турбиной, не должен превышать 45 дБ, что должно подтверждаться технической документацией производителя.
2.7 Аппарат должен обеспечивать устойчивую работу с поддержанием заданной концентрации кислорода при его подаче из кислородного концентратора с потоком 1-10 л в минуту.
2.8* Аппарат должен иметь оснащение увлажнителем с регуляцией степени нагрева вдыхаемой смеси и многоразовой камерой.
2.9 Аппарат должен иметь возможность проведения ИВЛ в процессе транспортировки.
2.10. В аппарате должна быть предусмотрена блокировка кнопок управления для предотвращения несанкционированных изменений параметров вентиляции.
2.11 Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными правилами и нормами.
2.12 Аппарат должен монтироваться на мобильной тележке. Фиксация или снятие аппарата с тележки должно выполняться без использования инструмента.
2.13 Наличие стояночного тормоза на тележке для предотвращения несанкционированных передвижений аппарата.
2.14 Вентилируемые маски должны быть оснащены стропами головного крепления и коннекторами для подключения дыхательного шланга и кислорода, клапаном безопасности и кислородным портом для использования с устройствами CPAP или BiLevel (DuoPAP, BiPAP или аналоги), коннектором для подключения шланга 20-22 мм с возможностью вращения на 360°.
2.15. Режимы, методы и дополнительные опции искусственной вентиляции:
2.15.1 Контролируемая вентиляция с контролем по объему (IPPV, CMV, VCV, V-CMV) и/или управляемо-вспомогательная вентиляция по объему (А/С, SIPPV, S-CMV, aVCV) с управляемым автоматически инспираторным потоком.
2.15.2 Управляемая вентиляция с контролем по давлению (PCV), с удержанием заданного давления в дыхательных путях в течение времени вдоха.
2.15.3 Комбинация ассистирующей вентиляции с режимом вентиляции с контролем по давлению (PCV/BIPAP/ASB, DuoPAP/PSV) должна предполагать срабатывание триггера только на нижнем уровне давления.
2.15.4 Вентиляция с поддержкой давления (ASB, PSV) — ассистирующая вентиляция, с поддержкой давлением - время вдоха, дыхательный объем, регулируются в зависимости от инспираторного запроса пациента, время завершения вдоха, автоматически адаптируется к объему утечки.
2.15.5 Вентиляция апноэ — автоматический переход на управляемую вентиляцию (с параметрами предустановленными пользователем) в случае остановки дыхания в синхронизированных и ассистирующих режимах, выбор времени апноэ в пределах от 15 до 60 секунд.
2.15.6 Аппарат должен иметь специальные настройки для обеспечения ИВЛ как через искусственные дыхательные пути (эндотрахеальная трубка), так и через неинвазивный интерфейс (назальная, полнолицевая маска и др.) в любом из имеющихся режимов.
2.16. Устанавливаемые параметры ИВЛ:
2.16.1 Частота управляемой вентиляции не уже 5-45 в минуту, время вдоха не уже 0,6-5 сек.
2.16.2 Управляемое инспираторное давление не уже 6-40 мбар. Регулировка нарастания давления не уже 0,1-2 секунды.
2.16.3 Положительное давление к концу выдоха не уже 3-18 мбар.
2.16.4 Возможность регулирования триггера потока.
2.16.5 Давление поддержки не уже 0-35 мбар не зависимо от уровня положительного давления к концу выдоха.
2.17. Тревожная звуковая и визуальная сигнализация:
2.17.1Высокое и низкое пиковое давление в дыхательных путях.
2.17.2 Высокая частота дыхания, апноэ.
2.17.3 Высокий и низкий минутный объем вентиляции.
2.17.4 Утрата централизованного электропитания.
2.17.5 Низкое давление кислорода/воздуха.
2.17.6 Высокая или низкая концентрация кислорода на вдохе.
2.17.7 Низкий уровень зарядки батарей.
2.17.8 Разгерметизация дыхательного контура.
2.17.9 Должна быть предусмотрена возможность регулировки громкости сигнала.

Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Электрохирургический высокочастотный аппарат (коагулятор)

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	 Согласно приложению к лоту№2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.790

	Объем (количество)
	1 комплект

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	15000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Бобруйский родильный дом» 790323811


Приложение к лоту №2:
1.Состав (комплектация) (на 1 комплект):
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во 

	1
	Электрохирургический высокочастотный аппарат (коагулятор):
	

	1.1.
	ВЧ электрохирургический блок
	1шт.

	1.2
	Нейтральный электрод из токопроводящей резины
	1 шт.

	1.3
	Держатель нейтрального электрода
	1 шт.

	1.4
	Педаль двухклавишная
	1 шт.

	1.5
	Сетевой кабель 220В
	1 шт.

	1.6
	Держатель монополярных инструментов (электродов)
	1 шт.

	1.7
	Держатель биполярных инструментов (пинцетов)
	1 шт.

	1.8
	Биполярный одноразовый инструмент для лигирования и рассечения тканей
	2 шт.


2.Показатели (характеристики):
	№ п/п
	Наименование
	Параметр

	2.1
	Номинальная выходная мощность
	не менее 400 Вт

	2.2
	Монополярные режимы работы
	не менее 8

	2.3
	Биполярные режимы работы
	не менее 4 режимов, включая режим термошва

	2.4
	Наличие функции
	«Автостарт/автостоп»

	2.5
	Наличие функции
	автоматического отключения подачи тока на инструмент при завершении биполярного лигирования

	2.6
	Наличие функции
	оповещения о разрыве цепи нейтрального электрода звуковым и световым индикаторами с одновременной блокировкой активации монополярных режимов работы

	2.7
	Длина кабеля нейтрального электрода
	не менее 3 м

	2.8
	Площадь нейтрального электрода
	не менее 400 см2

	2.9
	У держателя монополярных инструментов  инструментальная часть:
аппаратная часть:
	подключение к электродам со штекером 4 мм

трехполюсная вилка

	2.10
	Длина кабеля у держателя монополярных инструментов
	не менее 3 м

	2.11
	Длина кабеля у держателя биполярных инструментов
	не менее 3 м

	2.12
	Биполярный одноразовый инструмент для лигирования и рассечения тканей:
	встроенный кабель; 
диаметр инструмента не более 5 мм; 
длина инструмента не менее 370 мм; 
бранши инструмента изогнутые;







4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.




Товаровед 1 категории ООТ 	                                 	                              Ю.В.Сергиенко
3

