ГродМТ 563/26-ЗОИ                                                                                    Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Наконечник оптический съемный

- Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наконечник оптический Mediola 2KF.600.150.L, съемный | шт. | 100 |

- Технические требования:

| № п/п | Характеристика | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Общая длина, мм | 150 |
| 2.2 | Диаметр световода, мкм | 600 |
| 2.3 | Область применения | проктология (хирургия аноректальной области) |
| 2.4 | Назначение | для внутрисосудистых и внутриполостных вмешательств |
| 2.5 | Тип | одноразовый |
| 2.6 | Форма | прямой |
| 2.7 | Диаграмма излучения | полый конус |
| 2.8 | Маркировка длины, см | 1 |
| 2.9 | Разъем | феррульного типа |

- Совместимость с имеющемуся на балансе аппаратом лазерным медицинским «Медиола - компакт».

Лот 2 Световодный наконечник для внутрисосудистых вмешательств, стерильный

- Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Световодный наконечник для внутрисосудистых вмешательств, стерильный | шт. | 100 |

2. Технические параметры

| № п/п | Наименование | Технические параметры |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Диаметр светопроводящей жилы | 600 мкм |
| 2.2. | Тип диаграммы выхода излучения | Радиальный |
| 2.4. | Конфигурация дистального торца | Атравматический, защищенный кварцевой колбой |
| 2.5. | Тип оптического разъема для подключения к аппарату | «Luer-Lock» |
| 2.6. | Длина светопроводящей жилы инструмента, не менее | 1500 мм |
| 2.7. | Разметка на наружной оболочке световодного инструмента | Интервальные метки шагом 10 мм Цвет разметки - черный |
| 2.8. | Элементы защиты производителя (радиочастотные чипы, насадки на SMA-разъем и т. п.) | отсутствие |
| 2.9. | Стерильность при поставке | наличие |

3.Совместимость с имеющемуся на балансе аппаратом лазерным медицинским «Медиола - компакт».