ГродМТ 554/26-ЗОИ                                                                                          Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 – 7 Трубки трахеостомические

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № лота | Наименование | Размер ID (мм) | Ед. изм. | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Трубка трахеостомическая | 4,0 | штука | 11 |
| 1.2 | Трубка трахеостомическая | 5,0 | штука | 11 |
| 2.1 | Трубка трахеостомическая | 6,0 | штука | 55 |
| 2.2 | Трубка трахеостомическая | 6,5 | штука | 20 |
| 3 | Трубка трахеостомическая | 7,0 | штука | 203 |
| 4 | Трубка трахеостомическая | 7,5 | штука | 499 |
| 5 | Трубка трахеостомическая | 8,0 | штука | 827 |
| 6 | Трубка трахеостомическая | 8,5 | штука | 611 |
| 7.1 | Трубка трахеостомическая | 9,0 | штука | 144 |
| 7.2 | Трубка трахеостомическая | 9,5 | штука | 10 |

2. Технические требования:

2.1. Каждая трубка поставляется со стилетом и шейной лентой;

2.2. Наличие манжеты низкого давления;

2.3. Атравматичный дистальный конец;

2.4. Наличие контрольного (пилотного) баллона с клапаном Luer и Luer-Lock соединения;

2.5. На пилотном баллоне должен быть указан внутренний диаметр трубки;

2.6. Наличие рентгенконтрастнойполосы;

2.7. Наличие гибких фланцев для крепления на шее пациента;

2.8. Изделия должны быть стерильными и каждое изделие должно быть упаковано в индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранность стерильности.

Лот 8 Трубки трахеостомические без манжет

| № п/н | Наименование подлежащих закупке товаров | Требования, предъявляемые к товарам | Кол-во, (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Трубка трахеостомическая без манжеты р.6,0 | Трубки должны быть изготовлены из термопластичного ПВХ, улучшенная гибкость трубки. Края дистального конца трубки должны быть тщательно обработаны и закруглены для обеспечения атравматичной установки и удаления трахеостомической трубки. | 30 |
| 1.2. | Трубка трахеостомическая без манжеты р.6,5 |  | 30 |
| 1.3. | Трубка трахеостомическая без манжеты р.7,0 |  | 35 |
| 1.4. | Трубка трахеостомическая без манжеты р.7,5 |  | 40 |
| 1.5. | Трубка трахеостомическая без манжеты р.8,0 |  | 52 |
| 1.6. | Трубка трахеостомическая без манжеты р.8,5 |  | 42 |
| 1.7. | Трубка трахеостомическая без манжеты р.9,0 |  | 2 |

Лот 9 Трубки трахеостомические без манжет

- Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубка трахеостомическая без манжеты: размер 6.0 | шт. | 5 |
| 2 | Трубка трахеостомическая без манжеты: размер 7.0 | шт. | 20 |
| 3 | Трубка трахеостомическая без манжеты: размер 7.5 | шт. | 25 |
| 4 | Трубка трахеостомическая без манжеты: размер 8.0 | шт. | 45 |
| 5 | Трубка трахеостомическая без манжеты: размер 9.0 | шт. | 45 |
|  | Итого | шт. | 140 |

2.Технические требования:

| Трубка трахеостомическая без манжеты | -трубка,выполненная из термопластичного ПВХ; -наличие внутренней канюли; -внутренняя канюля идеально подогнанная к трубке; -байонетное соединение (защёлкивающееся); - внутренняя канюля должна быть многократного использования; -стерильная. Размер 6,0: внешний диаметр трубки-не менее10.2мм внутренний диаметр канюли- не менее 6.0мм внутренний диаметр трубки - не менее 7.5мм Размер 7,0: внешний диаметр трубки-не менее11.2мм внутренний диаметр канюли- не менее 7.0мм внутренний диаметр трубки - не менее 8.5мм Размер 7,5: внешний диаметр трубки-не менее11.7мм внутренний диаметр канюли- не менее 7.5мм внутренний диаметр трубки - не менее 9.0мм Размер 8,0: внешний диаметр трубки- не менее 12.2мм внутренний диаметр канюли- не менее 8.0мм внутренний диаметр трубки - не менее 9.5мм Размер 9,0: внешний диаметр трубки- не менее 13.1мм внутренний диаметр канюли- не менее 9.0мм внутренний диаметр трубки - не менее 10.5мм |
| --- | --- |