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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет закупки – наименование товара: Светильник хирургический бестеневой светодиодный  -2 шт.
2. Код товара по ОКРБ: 27.40.25.790 - Устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки.
3. Общие требования к товару: светильник хирургический передвижной, применение современных светодиодов высокой эффективности с различной цветовой температурой.
4. Технические, технологические, конструктивные и другие потребительские показатели, и характеристики товара:

4.1 Электрические параметры:
Напряжение сети: 220 В
Питание от сети: 220 В
4.2 Световые характеристики:
Максимальная освещенность на расстоянии 1м не менее: 130000 люкс.
Цветовая температура: не менее 4500 К

4.3 Конструктивные особенности:
Глубина освещения 20% не менее 1800мм

Размер фокусируемого светового поля – 17-24см

Регулировка яркости освещения – 5-100%

Диаметр купола: не менее 40см
Повышение температуры в области головы – не более 0,50C
Количество светодиодов  - не менее 25

Срок службы светодиодов – не менее 60000ч
Рабочее расстояние – 70-140см

Регулировка по высоте – не менее 115см
Тип исполнения: передвижной

Источник света: LED лампа

Наличие источника бесперебойного питания
5. Валюта платежа: белорусские рубли
6. Источник финансирования: Республиканский бюджет 

7. Порядок расчетов: оплата по факту поставки, путем размещения платежных поручений на счетах органов государственного казначейства в течение 10 рабочих дней после ввода в эксплуатацию.
8. Условия поставки товара: доставка представителем продавца в УО ВГАВМ, сборка, установка и наладка за счет Продавца. 
9. Требования к качеству и безопасности товара: товар должен соответствовать требованиям к качеству и безопасности, установленным для данного вида товара законодательством Республики Беларусь и технической документации предприятия-изготовителя.
10. Гарантийный срок: 12 месяцев с даты получения.
11. Список документации, передаваемой вместе с товаром:
- паспорт;
- руководство по эксплуатации.
Заведующий кафедрой общей, 

частной и оперативной хирургии,
профессор                                                                                        В.М. Руколь
Согласовано 

Заместитель председателя комиссии по закупкам,                     Н.С. Мотузко 

проректор по учебной работе - декан 

факультета повышения квалификации 

и переподготовки кадров

