п Приложение 3 к запросу о предоставлении сведений №Ц670-08/262

[bookmark: _GoBack]Техническое задание на
поставку, установку, настройку и ввод в эксплуатацию программно-аппаратного комплекса для проведения предрейсового медицинского обследования водителей механических транспортных средств и иных работников «ОСМОТР Плюс» или аналог.

1. Общие сведения.
1.1 Наименование объекта закупки: Программно-аппаратный комплекс (далее - ПАК) для проведения предрейсового (предсменного) медицинского обследования водителей и иных работников.
1.2	ПАК должен быть зарегистрирован в Республике Беларусь как изделие медицинского назначения (медицинская техника) и иметь соответствующее регистрационное удостоверение, выданное Министерством здравоохранения Республики Беларусь.
2. Требования к ПАК.
2.1. Программное обеспечение (далее - ПО): 
Модуль управления данными водителей: Регистрация водителей, внесение и редактирование основных данных (ФИО, дата рождения, данные водительского удостоверения, подразделение/организация).  Ведение истории предрейсовых (предсменных) медицинских осмотров по каждому водителю. Автоматическое заполнение шаблонов документов по результатам осмотра. 
Модуль проведения предрейсового (предсменного) медицинского осмотра: Интерактивный интерфейс, соответствующий алгоритму проведения осмотра согласно Инструкции, утвержденной Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 3 декабря 2002 г. № 84 «О порядке проведения предрейсовых и иных медицинских обследований водителей механических транспортных средств (за исключением колесных тракторов)». Проведение опроса водителя (жалобы на самочувствие, наличие заболеваний, прием лекарственных средств и т.п.).  Автоматизированный сбор данных с подключаемых медицинских приборов. Видеофиксацию проводимого контроля состояния здоровья.
Модуль проведения экспресс-тестирования: Алкометрический тест: Определение содержания паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе, измерение артериального давления, частоты сердечных сокращений, температура тела, прохождение теста на внимательность. 
Формирование заключения о допуске/недопуске водителя к управлению транспортным средством. Возможность внесения комментариев медицинским работником. 
Модуль отчетности и хранения данных: Ведение журнала предрейсовых (предсменных) медицинских осмотров. Формирование статистической отчетности по результатам осмотров (количество допущенных/недопущенных, основные причины недопусков).  Архивирование данных. 
3. Дополнительные требования.
Для организации защиты персональных и медицинских данных используемое ПО должно иметь действующий аттестат соответствия системы защиты информации информационной системы требованиям по защите информации.
Для организации хранения данных в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 23.01.2014 № 46 «Об использовании государственными органами и иными государственными организациями телекоммуникационных технологий» ПО должно использовать серверную среду, размещённую в республиканском центре обработки данных «beCloud».
4. Функциональные требования.
ПАК должен фиксировать все стадии проведения предрейсового медицинского обследования работников и обеспечивать автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья работников, что позволит медицинскому работнику удаленно контролировать процесс его прохождения и принимать решения o допуске (недопускс) к работе согласно результатам обследования.
ПАК должен позволять:
идентифицировать работника, проходящего обследование;
устанавливать физиологическое состояние обследуемого путем проведения интерактивного опроса (тестирования);
измерять и регистрировать показатели температуры тела, артериального давления и пульса, а также концентрации паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе;
посредством видеокамеры записывать весь процесс предрейсового медицинского обследования; 
передавать и накапливать измеренные параметры на сервере медицинской информационной системы;
незамедлительно передавать информацию о выявленных случаях наличия паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе обследуемого в канал оперативных уведомлений мессенджера «Telegram»,
а также по электронной почте;
формировать рапорт о вынесении решения о невозможности допуска к работе (о необходимости отстранения от работы) водителя механического транспортного средства (за исключением колесного трактора) по установленной форме.
5. Требования к приборам и средствам измерений ПАК.
5.1 Прибор, предназначенный для определения концентрации паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе, должен быть бесконтактным (мундштук-воронка). 
Технические характеристики: 
Тип продувания: бесконтактный, мундштук-воронка;
Наличие интерфейса подключения к компьютеру с автоматической отгрузкой результатов измерения сразу после измерения;
5.2 Измеритель артериального давления и частоты пульса.
Технические характеристики:
Способ измерения: автоматический, цифровой, локтевой.
Тип тонометра профессиональный, предназначенный — для поточного скрининга, AND TM-2655P или аналог.
Наличие интерфейса подключения к компьютеру с автоматической отгрузкой результатов измерения сразу после измерения.
5.3. Термометр.
Технические характеристики:
Термометр должен быть бесконтактным инфракрасным, иметь интерфейс подключения к компьютеру с автоматической отгрузкой результатов измерения сразу после измерения;
Приборы для измерения показателей здоровья (тонометр, алкотестер, термометр) должны иметь соответствующие регистрационные удостоверения медицинского изделия, выданные Министерством здравоохранения Республики Беларусь, свидетельства и типы средств измерения, действующую поверку.
5.4. Видеокамеры.
5.4.1 Видеокамера для фиксации процедуры прохождения.
Технические характеристики:
Угол обзора должен позволять фиксировать все этапы прохождения медицинского обследования работника;
Частота кадров не менее 25 кадров в секунду в режиме фиксации обследования.
5.5. Встроенное программное обеспечение, имеющее графический интерфейс, с возможностью подключения медицинских устройств мониторинга показателей (температуры, артериального давления, пульса, концентрации паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом — воздухе), включающий считыватель бесконтактных идентификационных RFID карт формата «EM-MARINE».
Технические характеристики:
Сенсорный экран;
Диагональ экрана не менее 16 дюймов.
Сетевой интерфейс Ethernet для подключения к ЛВС (LAN) и Internet.
6. Работы по установке и настройке ПАК, вводу его в эксплуатацию осуществляются Поставщиком. 


