#### п Приложение 3 к запросу о предоставлении сведений №Ц670-08/262

Техническое задание на

поставку, установку, настройку и ввод в эксплуатацию программно-аппаратного комплекса для проведения предрейсового медицинского обследования водителей механических транспортных средств и иных работников «ОСМОТР Плюс» или аналог.

1. Общие сведения.

1.1 Наименование объекта закупки: Программно-аппаратный комплекс (далее - ПАК) для проведения предрейсового (предсменного) медицинского обследования водителей и иных работников.

1.2	ПАК должен быть зарегистрирован в Республике Беларусь как изделие медицинского назначения (медицинская техника) и иметь соответствующее регистрационное удостоверение, выданное Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

2. Требования к ПАК.

2.1. Программное обеспечение (далее - ПО):

Модуль управления данными водителей: Регистрация водителей, внесение и редактирование основных данных (ФИО, дата рождения, данные водительского удостоверения, подразделение/организация).  Ведение истории предрейсовых (предсменных) медицинских осмотров по каждому водителю. Автоматическое заполнение шаблонов документов по результатам осмотра.

Модуль проведения предрейсового (предсменного) медицинского осмотра: Интерактивный интерфейс, соответствующий алгоритму проведения осмотра согласно Инструкции, утвержденной Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 3 декабря 2002 г. № 84 «О порядке проведения предрейсовых и иных медицинских обследований водителей механических транспортных средств (за исключением колесных тракторов)». Проведение опроса водителя (жалобы на самочувствие, наличие заболеваний, прием лекарственных средств и т.п.).  Автоматизированный сбор данных с подключаемых медицинских приборов. Видеофиксацию проводимого контроля состояния здоровья.

Модуль проведения экспресс-тестирования: Алкометрический тест: Определение содержания паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе, измерение артериального давления, частоты сердечных сокращений, температура тела, прохождение теста на внимательность.

Формирование заключения о допуске/недопуске водителя к управлению транспортным средством. Возможность внесения комментариев медицинским работником.

Модуль отчетности и хранения данных: Ведение журнала предрейсовых (предсменных) медицинских осмотров. Формирование статистической отчетности по результатам осмотров (количество допущенных/недопущенных, основные причины недопусков).  Архивирование данных.

3. Дополнительные требования.

Для организации защиты персональных и медицинских данных используемое ПО должно иметь действующий аттестат соответствия системы защиты информации информационной системы требованиям по защите информации.

Для организации хранения данных в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 23.01.2014 № 46 «Об использовании государственными органами и иными государственными организациями телекоммуникационных технологий» ПО должно использовать серверную среду, размещённую в республиканском центре обработки данных «beCloud».

4. Функциональные требования.

ПАК должен фиксировать все стадии проведения предрейсового медицинского обследования работников и обеспечивать автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья работников, что позволит медицинскому работнику удаленно контролировать процесс его прохождения и принимать решения o допуске (недопускс) к работе согласно результатам обследования.

ПАК должен позволять:

идентифицировать работника, проходящего обследование;

устанавливать физиологическое состояние обследуемого путем проведения интерактивного опроса (тестирования);

измерять и регистрировать показатели температуры тела, артериального давления и пульса, а также концентрации паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе;

посредством видеокамеры записывать весь процесс предрейсового медицинского обследования;

передавать и накапливать измеренные параметры на сервере медицинской информационной системы;

незамедлительно передавать информацию о выявленных случаях наличия паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе обследуемого в канал оперативных уведомлений мессенджера «Telegram»,

а также по электронной почте;

формировать рапорт о вынесении решения о невозможности допуска к работе (о необходимости отстранения от работы) водителя механического транспортного средства (за исключением колесного трактора) по установленной форме.

5. Требования к приборам и средствам измерений ПАК.

5.1 Прибор, предназначенный для определения концентрации паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе, должен быть бесконтактным (мундштук-воронка).

Технические характеристики:

Тип продувания: бесконтактный, мундштук-воронка;

Наличие интерфейса подключения к компьютеру с автоматической отгрузкой результатов измерения сразу после измерения;

5.2 Измеритель артериального давления и частоты пульса.

Технические характеристики:

Способ измерения: автоматический, цифровой, локтевой.

Тип тонометра профессиональный, предназначенный — для поточного скрининга, AND TM-2655P или аналог.

Наличие интерфейса подключения к компьютеру с автоматической отгрузкой результатов измерения сразу после измерения.

5.3. Термометр.

Технические характеристики:

Термометр должен быть бесконтактным инфракрасным, иметь интерфейс подключения к компьютеру с автоматической отгрузкой результатов измерения сразу после измерения;

Приборы для измерения показателей здоровья (тонометр, алкотестер, термометр) должны иметь соответствующие регистрационные удостоверения медицинского изделия, выданные Министерством здравоохранения Республики Беларусь, свидетельства и типы средств измерения, действующую поверку.

5.4. Видеокамеры.

5.4.1 Видеокамера для фиксации процедуры прохождения.

Технические характеристики:

Угол обзора должен позволять фиксировать все этапы прохождения медицинского обследования работника;

Частота кадров не менее 25 кадров в секунду в режиме фиксации обследования.

5.5. Встроенное программное обеспечение, имеющее графический интерфейс, с возможностью подключения медицинских устройств мониторинга показателей (температуры, артериального давления, пульса, концентрации паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом — воздухе), включающий считыватель бесконтактных идентификационных RFID карт формата «EM-MARINE».

Технические характеристики:

Сенсорный экран;

Диагональ экрана не менее 16 дюймов.

Сетевой интерфейс Ethernet для подключения к ЛВС (LAN) и Internet.

6. Работы по установке и настройке ПАК, вводу его в эксплуатацию осуществляются Поставщиком.