ГродМТ 578/26-ЗОИ                                                                                               Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Размораживатель плазмы

1.Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара | Требования, предъявляемые к товару, его описание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размораживатель плазмы | Быстрая безопасная разморозка и подогрев свежезамороженной плазмы, крио преципитата, с возможностью подогрева крови, компонентов крови и ее заменителей, инфузионных растворов. | 2 |

2. Технические характеристики (описание)

2.1. Объем размораживателя – не менее 1000 мл

2.2. Количество отсеков - 1

2.3. Датчики контроля температуры – не менее 6

2.4. Датчик протечки – не менее 1

2.5. Напряжение /частота питания – 230В/50Гц или 110В/60Гц

2.6. Температура нагрева – не менее 37оС и не более 45оС

2.7. Время нагрева до t 37оС - не более 15 минут

2.8. Объем дистиллированной воды в пакете, на 1 отсек – не более 1 л

2.9. MDD/MDR – 1 класс

2.10. Класс безопасности – 1 класс, защитное заземление

3. Требования к безопасности

3.1. Защита от перегрева

3.2. Не менее 6 датчиков контроля температуры в 1 отсеке

3.3. Технология сухой разморозки без контакта с водой

3.4. Датчик открытой крышки

3.5. Световая и звуковая сигнализация

3.6. Самодиагностика аппарата

3.7. Гладкая поверхность и закругленные края устройства для снижения рисков случайного повреждения пакетов.