ГродМТ 590/26-ЗОИ                                                                                           Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Набор реагентов для определения аммиака методом ферментативного колориметрического анализа на биохимическом анализаторе DxC 700AU (производства Beckman Coulter, США)

- Состав (комплектация) и технические требования

| № п/п | Наименование подлежащих закупке товаров | Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Реагент для определения аммиака /AMMONIA | - метод ферментативный, колориметрический; - чувствительность: не более 23,4 мкмоль/л; - линейность: 1180 мкмоль/л; - стабильность восстановленного реагента на борту анализатора при 2-8°C не менее 21 дня; - в состав набора должен входить калибратор; - количество тестов в наборе – не менее 600. | 4 набора |
|  | Контрольный материал | - контрольный материал на основе сыворотки крови человека; - аттестован по параметру: аммиак; - жидкий, готовый к применению; - состав набора – не менее 4 флаконов не менее 2 мл каждый; - после вскрытия флакон стабилен не менее 30 дней при 2-8°C; - предназначен для использования совместно с предлагаемыми соответствующими реагентами п.1 | 4 набора |
|  | * реагенты должны быть оригинального производства Beckman Coulter или для подтверждения функциональной совместимости должна быть предоставлена адаптационная методика для анализатора DxC 700AU (производство Beckman Coulter, США). *поскольку закупаемые реагенты и расходные материалы являются компонентом аналитической лабораторно-диагностической системы, претендент должен гарантировать качество и совместимость предлагаемых товаров между собой и с анализатором DXC 700 AU (Beckman Coulter, США). |  |  |

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.

3.1. Срок годности – не менее 60% срока годности, установленного производителем на момент поставки.